Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 25 от 01.04.2022 года
согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
             КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
	№ лота
	Наименование закупаемых фармацевтических услуг, международных непатентованных наименований закупаемых товаров, торговых наименований
	Техническая спецификация
	Ед измер
	Кол-во
	Цена за ед.
	Общая сумма утвержденная для закупки, в тенге

	613
	Экранированный бактерицидный облучатель двухламповый комбинированный (без установки)
	· Общие требования:
· Экранированный бактерицидный облучатель  должен быть  зарегистрирован в  Государственном реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники  Республики Казахстан. 
· Протокол контрольных испытаний , Аттестат качества ,Сертификат Безопасности и качества на Экранированный  бактерицидный облучатель. Сертификат СТ-КЗ (Приложить к конкурсной документации)
· Гарантийное обслуживание с момента ввода в эксплуатацию  12 месяцев;
	шт
	30
	80 000,00
	2 400 000,00

	
	
	Экранирующее устройство:
- Бактерицидная лампа расположена внутри корпуса:
- патроны для ламп, форма колбы (тип):
- расстояние между патронами, мм:
- номинальное напряжение, В:
- частота, Гц:
- габаритные размеры, мм.:
                                 длина
                                 ширина
                                 высота
- способ крепления

- Экранированное облучение внутренней лампой верхней зоны помещения с обеспечением облученности:
1. в нижней части помещения: на высоте не более 1,7 м от пола в любой точке помещения:
2.2. в верхней части помещения: на высоте не менее 2,2 м от пола на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей:
- направление излучения внутренней лампы:
- допустимое отклонения направления излучения внутренней лампы, град.
- возможность регулировки зазора сектора излучения внутренней лампы
- диапазон регулировки зазора сектора излучения внутренней лампы, мм: 
- возможность очистки и проведения технического обслуживания без нарушения регулировки:
Перечень комплектующих:
-Облучатель в собранном виде-патроны в
транспортном состоянии, шт.4
-Крышка подъемная, шт.1;
-Регулировочный винт, шт.1;
-Стопорная гайка, шт.2;
-Аппарат пускорегулирующий, шт.2;
- Упаковка,  шт.1;
	
1 шт.
G13, T26 
894,6±1
220±22
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945±2
145±2
75±2
настенный, потолочный



0,001Вт/м²
  
1,5Вт/м² 


горизонтально, 

±30
наличие
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Наличие

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
	
	
	
	

	
	
	Лампа бактерицидная ультрафиолетовая (УФ-С)
- 100% фильтрация озонообразующей спектральной линии с длиной волны 185 (нм)                                                         -Мощность лампы (Вт)
- Рабочее напряжение лампы (В)
- Ток в лампе (А)
- УФ-C излучение (Вт)                                                                         - УФ-C облученность на расстоянии 1 м от источника

- Срок полезного использования (ч)
- Срок службы при 50% отказов EM
- Cпад светового потока после 5000 ч. (%)
- Форма колбы 
- Тип цоколя 
- Диаметр колбы (мм) 
- Длина без штырьков (мм)
- защитное металлическое кольцо, экранирующее электроды от стекла

	


30±1
100±1
0,37
12                 
150 мкВт/см² 

9000               
9000                    
12                  
T26                               G13                        28±1,894,6±1                140
наличие, на каждый электрод

	
	
	
	


Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
Срок окончания приема заявок: 12 часов 45 минут 08 апреля 2022 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
[bookmark: _GoBack]Процедура вскрытия назначена: на 13 часов 00 минут 08 апреля 2022 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
