Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендера № 45 от 14.09.2022 года
КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул.Тәуелсіздік,16, объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров: 
	№
	Наименование
	Техническая характеристика
	Ед-ца изм-ия
	Кол-во
	Цена в тенге
	Сумма в тенге

	833
	Устройство/аппарат для аудиологического скрининга методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП)
	Устройство – 1 шт
Портативное и мобильное устройство является диагностическим прибором, используемым для аудиологической оценки и документирования нарушений слуха и нервов. Устройство должно объединять возможности диагностики ABR, TEOAE и DPOAE в одном устройстве, чтобы удовлетворить ваши потребности в экономичной 2-ступенчатой системе скрининга OAE/ABR.. Устройство экономит время с его бинауральным автоматизированным ABR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей. Сверху имеется разъем для предусилителя аппарата ABR, наушников или кабеля датчика отоаккустической эмиссии. Снизу имеется разъем микро-USB. позволяет зарядить батарею . Имеется светодиодный индикатор который отображает состояние электропитания подставки (включено = подключено, выключено = не подключено). имеет сенсорный дисплей и удобный пользовательский интерфейс в компактном аппаратном исполнении. Дисплей представляет собой резистивный сенсорный экран, позволяющий работать в перчатках. 
Устройство размеры – не более 163 x 85 x 21 мм ; 
Устройство вес –не более 265 г
Разрешение дисплея-не более  272 x 480
Размер дисплея –не более 95 мм х 56 мм
Встроенный динамик.
Цветной дисплей с светодиодным индикатором
Литий-ионный аккумулятор- не менее  3,7 В/3850 мАч
Устройство   имеет следующие характеристики для регистрации   отоакустической эмиссии (ОАЭ):
ТЕОАЕ
Тип стимула- Нелинейный щелчок (в соответствии с IEC 60645-3);
Диапазон уровней – не менее 60 дБ peSPL  до 83 дБ peSPL ;
Уровень по умолчанию – не более 83 дБ peSPL (калибровка от пика к пику), автоматическая внутри ушная калибровка;
Допустимость уровня- не более ± 3 дБ;
Частота кликов – не менее~70 /c;
Передатчик - ОАЭ Зонд;
Центральный диапазон частот – не менее 1000 Гц до 4000 Гц;
Центральные частоты по умолчанию – не менее 1400, 2000, 2800, 4000 Гц;
На дисплей - Просмотр шкал прогресса по направлению к прохождению, обратная связь о стабильности зонда, шуме и времени записи;
Полосы анализа- 1.4, 2, 2.8 и 4 кГц (центральные частоты);
Критерии прохождения- 3 из 4 полос, мин 4 дБ SNR, мин -5 дБ SPL  уровень OAE;
Продолжительность испытания - От 4 С до 60 с;
Преобразователь - Зонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см);
DPOAE 
Частотный диапазон – не менее 1500 Гц до 6000 Гц;
Частоты по умолчанию –не менее 2000, 3000, 4000, 5000 Гц;
Номинальная частота -F2;
F2/F1 Соотношение-1.22;
Диапазон уровней – не менее 50 дБ SPL - 65 дБ SPL;
Уровень по умолчанию (L1/L2) -  не более 65 дБ SPL / 55 дБ SPL с внутриушной калибровкой;
Допустимость уровня –не менее 7 дБ;
Передатчик - ОАЭ Зонд;
Максимальное время испытания -60 с;
Разшерение A/D –не более 24 бит;
Уровень исключения шумов –не менее 30 дБ SPL;
Проверка посадки зонда -Частотная реакция ушного канала со щелчком стимула;
Остаточный шум -RMS измерения в частотной области, среднее значение частотных компонентов вокруг частоты DP не менее (26 бинов < 2500 Гц и 60 бинов ≥ 2500 Гц);
На дисплей -Просмотр показателей прогресса в направлении "Пройдено", обратная связь по поводу шума, время записи;
Критерии прохождения-не менее 3 из 4 полос, мин 6 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE; 
Продолжительность испытания – не менее от 4 с до 60 с
Преобразователь – Зонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см);
Ушной зонд OАЭ – 1 шт
Ушной зонд ОАЭ должен использоваться для диагностики ОАЭ. Однако он также может быть использован в качестве преобразователя для передачи акустического стимула при скрининге ABR (КСВП). В этом случае зонд ОАЭ подключается к кабелю предусилителя.
Версии -длинный и короткий кабель;
Поддерживаемые тесты- ТЕОАЕ, DPOAE  и монауральная ABR (КСВП);
Длина кабеля – не менее 120 см / 47 дюймов (длинный), 50 см / 19,7 дюймов (короткий);
Память -калибровочные значения и идентификатор датчика;
Кончик зонда – заменяемый;
Вес (включая кабели) –не более 13 г/ 0,46 унция (короткий кабель) , 19 г/ 0,67 унция (длинный кабель);
Предусилитель – 1 шт
Кабель предусилителя подключается к верхней части при использовании некоторых из доступных датчиков. 
Электродные провода и акустический преобразователь подключаются к гнёздам в верхней части кабеля предусилителя для выполнения КСВП-скрининга.
Каналы-один;
Разъёмы-3 электродных провода (чёрный, жёлтый, белый); Преобразователь ( ОАЭ зонд);
Получение-не более 72 дБ;
Частотная характеристика-не менее 0.5 Гц до 5000 Гц;
Шум - <25 нВ/√Гц;
Коэффициент CMR - > 100 дБ при 100 Гц;
Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В;
Входной импеданс – не  менее 10 MΩ/170 pF;
Источник питания -изолированный, от главного блока;
Вес –не более 85 г / 3 унция;
Размеры –не более 85 мм х 50 мм х 25 мм/ 3,4 дюйма х 1,9 дюйма х 0,9 дюйма;
Длина кабеля –не менее 112 см / 44 дюйма;
Длина провода электрода – не менее 51 см / 20 дюймов;
Наушник для аудиометра – 1 шт
Наушник для аудиометра оснащен электродами многоразового использования из нержавеющей стали, датчиком и предусилителем, интегрированными в одном устройстве, так что нет необходимости в одноразовых расходных материалах. Кнопка позволяет начать тест, а светодиодные индикаторы обеспечивают обратную связь о выбранном ухе, импедансе и состоянии теста. Подпружиненные электроды приспосабливаются к форме уха, а электрод лба может быть повернут или заменен на электрод длинной длины для маленьких головок младенцев.
Комплектующие являются следующими: 
- Гель-протектор на электроде из нержавеющей стали;
- Вершинный электрод - вращающийся на не менее 180°;
- Активное контрольное ухо (правое) LED (синий LED на другой стороне левого уха;
- Заземляющий электрод;
- Акустический динамик;
- Мастоидный электрод;
- Полупрозрачный силиконовый амбушюр для ушей;
- Светодиоды - тестовая обратная связь во время измерения импеданса и КСВП;
- Кнопка - Начало, паузы, остановка теста;

Поддерживаемые тесты –КСВП (ABR)  (монауральный)
Предусилитель: Каналы –один;
Получение – не более 72 дБ;
Частотная характеристика –не менее 0.5 Гц до 5000 Гц;
Шум -<25 нВ/√Гц;
Коэффициент CMR -> 100 дБ при 100 Гц;
Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В;
Входной импеданс – не менее 10 MΩ/170 pF;
Источник питания -изолированный, от главного блока;
Динамик: Интегрированный -динамический, 8 Ω;
Электроды: 3шт. с гелевыми протекторами -нержавеющая сталь, многоразовый, вращающийся вершинный электрод;
Обратная связь с пользователем: Светодиоды -красные и синие светодиоды для правого или левого уха, 3RGB светодиоды для импеданса и тестового статуса (работа, пауза или шумы);
Пользовательский интерфейс: Кнопка -чтобы начать, сделать паузу или остановить тест;
Вес –не более 254 г/ 8,96 унция;
Размеры – не более148 мм x75 мм x65 мм / 5,83 в x2,95 в x2,56 в;
Длина кабеля – не менее 112 см / 47 дюймов;
Память -калибровочные значения и идентификатор датчика
Подставка:
Вес –не более 300 гр/ 10,6 унция;
Размеры –не более 94 мм х 171 мм х 90 мм/3,7 дюйма х 6,7 х 3,5 дюйма;
Программное обеспечение для пк – 1 шт
Программное обеспечение   позволяет вам:
-Хранить, просматривать и управлять информацией о пациенте;
- Хранить, просматривать и управлять данными тестирования, передаваемыми с;
- Перенести имена пациентов, нуждающихся в тестировании, на;
- Распечатать результаты тестирования на стандартном ПК-совместимом принтере;
- Экспортировать данные о пациентах и испытаниях(поддерживаютсяформаты HiTrack, OZ Systems, CSV и XML);
- Настраивать различные настройки устройства , включая протоколы проверки;
- Управлять  пользователями;
- Управлять  настраиваемые списки (например, названия объектов, факторы риска);
- Управлять учетными записями пользователей;
Термопринтер – 1 шт
Беспроводной термальный принтер позволяет осуществлять прямую печать этикеток.
Тележка – 1 шт
Тележка для оборудования, для удобного размещения оборудования.
Расходные материалы:
Комплект для очистки зонда (Для очистки используйте нить для мостов и имплантатов или 3 в 1) – 1 шт
Гель электродный (Гель электродный  для проведения исследование слуха у новорожденных не менее 50 шт) – 1 шт
Термобумага (Бумага для принтера этикеток (в 1 рулоне 120 этикеток). Размеры: ширина:  не более 56 мм x длина:  не более 60 мм – 2 шт
	шт
	1
	8 636 500,00
	8 636 500,00

	834
	Кардиотокограф
	1. Базовый блок фетальный монитор 1 шт: Габариты: не более 296(Ш) х 305.5 (В) х 92.5 (Г) мм
Вес: не более 2.9 кг (без батареи)
Дисплей не хуже 320x240 STN Цветной дисплей не менее 4.7 дюйма
Регистратор
Метод регистратора: Тепловой регулярный тип Разрешение не хуже: 8 (вертикаль)/10 (горизонталь) точек/мм Скорость печати не хуже: 1, 2, 3, 12.5 см/минуту
 Батарея (Опция)
Ni-MH Батарея не хуже 12 V, не менее 2600 mA
Внешняя связь
RS232C: Программа загрузки, Центральный (Опция)
Спецификации электропитания
Адаптер электропитания; 
Вход не хуже 100-240В, 50~60Гц, не менее 1.2A выход не более 18В, не более2.5A
Защита от нарушения энергоснабжения 
Точность СРЭ не менее: ±1 уд/м и т сверх нормальной амплитуды СРЭ
Измерение МС
Входной источник: Внешний преобразователь с тензодатчиком 
Частотная характеристика: Постоянный ток  не хуже ~ 0.5 Гц
Управление опорным сигналом (Нулевой): Выключатель одного соприкосновения Амплитуда измерения не менее: 0 ~ 99 единиц. Изготовлен из металлического корпуса и обшитый пластиком
2. Ультразвуковой датчик 2 шт: Измерение СРЭ
Входной сигнал: Ультразвуковой Доплер пульса
Частота ультразвука не менее: 1.0 1\/1Гц
Мощность ультразвука не менее: <10мВ/см2
Метод обнаружения СРЭ: Автокорреляция
Амплитуда измерения не менее: 50 ~ 240 ударов в минуту (уд/мин)
Конструктивно ультразвуковой датчик состоит из сканирующей головки, кабеля и коннектора.
Коннектор предназначен для присоединения датчика к базовому блоку аппарата и имеет множество контактов, выполненных в виде штырьков. Кабель представляет собой гибкий жгут из множества микропроводников, соединяющих коннектор и сканирующую головку. Сканирующая головка состоит из матрицы пьезокристаллов, предназначенной для излучения ультразвуковых волн, обшитая пластиком. Длина кабеля не менее 2 м.
3. Датчик маточных сокращений 1 шт: Эмбриональное Измерение Перемещения
Источник обнаружения: Ультразвуковой Доплер пульса Регистрация Метода:
1.	Пиковая форма волны на канале МС обозначает относительную интенсивность и продолжительность Эмбрионального Перемещения.
2.	Точечные знаки между каналами СРЭ и МС отмечаются, когда интенсивность FM превышает выбранный порог.
Коннектор предназначен для присоединения датчика к базовому блоку аппарата и имеет множество контактов, выполненных в виде штырьков. Кабель представляет собой гибкий жгут из множества микропроводников, соединяющих коннектор и сканирующую головку. Сканирующая головка состоит из тензодатчика (датчика давления), предназначенного для получения информации о маточных сокращений. Обшит пластиком. Длина кабеля не менее 2 м.
4. Пояс для фиксации датчиков 3 шт: Пояс для крепления, фиксирования датчиков
Изготовлен из эластичной ткани. Длина пояса не менее 3 м
5. Маркер событий 1 шт: Состоит из ручки с кнопкой и шнура соединяющий ручку и базовый блок аппарата. Во время исследования маркер события дается пациенту, который нажимает на кнопку когда чувствует движение плода. 
Изготовлен из металлической ручки обшитой пластиком. Длина шнура не менее 3 м.
6. Адаптер 1 шт: Адаптер предназначен для изменения напряжения. Входное не хуже 100~240V, не хуже 50~60Hz, 1.5A
Выходное не менее 18V, 2.8A 
Изготовлен из блока изменения напряжения, обшит пластиком. Кабель адаптера не менее 1м 40 см
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
Бумага для регистрации данных Рулонная бумага, бумага для отчетов, размер не менее 215мм*25м*16мм
Ультразвуковой гель Гель специально разработан, чтобы исключить помехи, которые возникают при наличии воздуха между датчиками и телом пациента, а также от движения передающих устройств. Состав: Дистиллированная вода, карбоксилсодержащий полимер, триэтаноламин, ДМДМ гидантонин
	шт
	3
	2 707 585,00
	8 122 755,00

	835
	Установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога, кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, с пылесосом и слюноотсосом, светильник операционный стоматологический
	I. Электропитание: переменный ток (не более), 220 В + 22 В, 59 Гц  + 1 Гц. 
II. Входная мощность: не менее 400 ВА 
III. Плавкий предохранитель:  3 А. 
Стоматологическое кресло:
100% кожа, Сиденье кресла приводится в движение электрическим устройством. Предельные положения подъема и опускания контролируются платой безопасности с двойной защитой. Движения кресла регулируются с педали, расположенной в основании кресла.
1. Мотор: работающий при мощности (не более) 120 ватт, 1P, переменный ток, не менее 220 B.
 2. Сиденье кресла: высота перемещения: 500 – 800 мм от пола; грузоподъемность: не менее 135 кг.
3. Спинка кресла: угол перемещения: 105° – 180°; грузоподъемность не менее 55 кг. 
4. Кресло электромеханическое со съемным поворотным подлокотником
- Джойстик для:
            управление креслом:
            с рабочего столика врача, 
            с пульта ассистента
Подголовник артикуляционный подвижный:
· Механическая регулировка по высоте, диапазон перемещения не менее 110 мм вверх и вниз вдоль направляющего рельса.                
· Механическая регулировка угла наклона подголовника.
· Механическая блокировка перемещений подголовника с помощью рычага у основания и кнопки на внутренней стороне.
Блок плевательницы 
поворотный на не менее 90 градусов 
- Керамическая поворотная плевательница, омываемая
Блок инструментального столика:
 с нижней подачей шлангов на пантографическом плече
- Три пневматических модуля с подводом полиуретановых шлангов типа Midwest и с четвертым запасным гнездом
- Трехфункциональный пистолет вода-воздух
- Встроенный манометр (в столике) для контроля давления воздуха, подаваемого на наконечники
- Негатоскоп для просмотра рентген снимков 
- Программирование кресла в трех позициях
- Система чистой воды (бутыль для дистиллированной воды)
- Система программирования обмыва плевательницы и наполнения стакана 
- Система подогрева воды
- Система автоматического возврата в исходное положение 
Светильник бестеневой:
1. Мощность: не менее 50 ватт.
2. Освещенность: два положения не менее: 8.000 люкс и 15.000 люкс. 
Дополнительные функции:
- Система подогрева воды (тент)
- Педаль многофункциональная 
- Место ассистента, подвижный и имеет:  
  Пылесос, 
  Слюноотсос, 
  Пистолет вода воздух 
Инструментальная панель: 
1. Размеры: не менее 460 мм  х  300 мм.
2. Он должен быть устойчивым в любом рабочем положении, перекос панели не должен превышать 3 градуса. 
- Гнездо для светополимеризационной лампы           
- Пульт управления креслом с программиро-
ванием        
- Наличие присоединительной напольной коробки: фильтр - клапан- регулятор воздушный с краном, фильтр-клапан водяной с краном, влагоотделитель, редуктор и манометром давления
- Комплект наконечников 6 шт.: 
- микромотор воздушный, Скорость вращения: максимум от 1000 до 40.000 об/мин + 10%
- турбинный наконечник (Скорость вращения: до 300.000 об/мин при рабочем давлении воздуха 0,25 МПа.) 
- прямой наконечник.  Скорость вращения от 1000 до 40 000 об/мин. 
- угловой наконечник, Скорость вращения от 1000 до 40 000 об/мин. 
- Скалер для удаления зубных отложений и налета, встроенный, заводское наименование – woodpecker
- пистолет вода-воздух
- Стул врача на никелированной ножке с обивкой 100% кожи
	шт
	3
	4 037 500,00
	12 112 500,00

	836
	Стол операционный с гидравлическим приводом
	Конструктивные особенности
· Защитные кожухи колонны, все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали;
· Основание стола защищено кожухом из особо прочного композитного материала;
· Основание стола на двух регулируемых опорах и двух неповоротных колесах диаметром не менее 50 мм;
· Литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом, и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh);
· Панель стола не менее 5-секционная включая разделенную ножную;
· Излом спинной секции – не менее 105 мм;
· Панель стола рентгенопрозрачная;
· Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом;
· Возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции;
· Управление головной и раздельными ножными секциями - механические зажимы;
· Возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений.
· Длина стола, не менее1900 мм
· Длина стола без головной и ножной секций, не менее950 мм
· Ширина стола по направляющим, не менее550 мм
· Ширина панели стола, не менее500 мм
· Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более760 мм
· Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее1060 мм
· Длина основания стола, не более915 мм
· Ширина основания стола со стороны головной секции, не более325 мм
· Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более560 мм
· Высота основания стола, не более225 мм
· Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее145 мм
· Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее- 30º/+ 30º
· Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее+ 75º/- 45°
· Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее+ 30º/- 35°
· Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее+ 30º/- 90°
· Боковой наклон панели стола, не менее+ 20º/- 20°
· Высота подъема подушек при изломе спинной секции, не менее 105
· Высота подъема почечного валика (опция), не менее140 мм
· Максимальное выдвижение головной секции, не менее50 мм
· Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее160 кг
· Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола250 кг
· Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более150 кг
1. Основные технические характеристики:
1.1 Длина стола, не менее 1900 мм
1.2 Длина стола без головной и ножной секций, не менее 950 мм
1.3 Ширина стола по направляющим, не менее 550 мм
1.4 Ширина панели стола, не менее 500 мм
1.5 Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более 760 мм
1.6 Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее 1060 мм
1.7 Длина основания стола, не более 915 мм
1.8 Ширина основания стола со стороны головной секции, не более325 мм
1.9 Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более-550 мм
1.10 Высота основания стола, не более75 мм
1.11 Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее 95 мм
1.12 Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее - 30º/+ 30º
1.13 Боковой наклон панели (вправо/влево), не менее 20º/20º
1.14 Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее + 75º/- 45°
1.15 Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее + 45º/- 90°
1.16 Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее + 30º/- 90°
1.17 Максимальное выдвижение головной секции, не менее 50 мм
1.18 Безопасная рабочая нагрузка стола не более 160 кг
1.19 Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола не более 250 кг
1.20 Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более 150 кг
2. Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим
2.1 Панель стола пятисекционная, с раздельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них - наличие
2.2 Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой - наличие
2.3 Столешница должна быть изготовлена из высококачественного HPL-пластика толщиной не менее 8 мм - наличие
2.4 Каждая секция стола должна иметь маркировку безопасной нагрузки на секцию - наличие
2.5 Головная и ножные секции – съемные - наличие
2.6 Ножные секции с возможностью разворота в горизонтальной плоскости в диапазоне, не менее 0º – 90°
2.7 Подушки панели стола:
- должны быть раздельными и соответствовать секциям панели - наличие
- должны быть съемными и фиксироваться на элементах панели при помощи штыревых держателей - наличие
- должны быть литыми, изготовленными по бесшовной технологии - наличие
- должны быть изготовлены из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом - наличие
- должны обладать антибактериальными свойствами - наличие
2.8 Основание стола:
- рамная конструкция из конструкционной стали - наличие
- комбинированные опоры: две – статические, регулируемые по высоте и две – колесные Ø50 мм, для удобства перемещения - наличие
- кожух из особо прочного композитного материала - наличие
2.9 Все открытые металлические элементы стола, включая дополнительные приспособления, несущая рама панели, крепежные элементы и метизы должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к нехлорсодержащим дезинфектантам - наличие
2.10 Для крепления принадлежностей стол должен иметь боковые унифицированные направляющие из нержавеющей стали сечением 10х25 мм - наличие
2.11 Количество боковых направляющих, не менее 6 шт
2.12 Со стороны ножных секций основание стола должно иметь выемку для ног хирурга для удобства врача при проведении гинекологических и урологических операций - наличие
2.13 Колонна стола должна быть закрыта в нижней части телескопическим кожухом из нержавеющей стали - наличие
3. Управление столом
3.1	Функциональные регулировки стола, осуществляемые гидравлическим ножным приводом при помощи педали:
-	высота панели стола (min/max) 760 мм/1060 мм
3.2	Функциональные регулировки стола, осуществляемые механическим ручным приводом при помощи съемной рукоятки:
-	 продольный  наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург) не более: - 30º/+ 30º
-	боковой  наклон панели (вправо/влево) не более  20º/20º
3.3	Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин:
-	наклон спинной секции (вверх/вниз) не более + 75º/- 45°
3.4	Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи механических зажимов:
-	наклон головной секции (вверх/вниз) не более + 45º/- 90°
-	наклон  ножной секции (вверх/вниз) не более + 30º/- 90°
4.	Комплект поставки
4.1	Стол операционный 1 шт
4.2Кабель заземления1 шт
4.3Комплект съемных приспособлений для общей хирургии в составе: - наличие
4.3.1	Наркозная дуга (наркозный экран) 1 шт
-	Материал наркозной дуги, механизма ее крепления и регулировки: нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие
-	Длина наркозной дуги относительно ширины панели стола не менее 650 мм
-	Диапазон регулировки высоты наркозной дуги относительно панели стола, не менее 250 мм
4.3.2	Боковой упор 2 шт
-	Механизм крепления и регулировки бокового упора Z-образная стойка - наличие
-	Возможность использования в качестве плечевого упора - наличие
-	Возможность использования в качестве упора для ног - наличие
-	Материал профилированной подушки бокового упора: литой пенополиуретан - наличие
-	Материал механизма крепления и регулировки упора: нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие
-	Размер подушки, не менее (ДхШ) 100*200 мм
-	Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по высоте, не менее 0…200 мм
-Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по глубине, не менее 80…200 мм
-	Регулировка поворота подушки бокового упора вокруг вертикальной оси Z-образной стойки, градусы не менее 360 градусов
4.3.3	Держатель рентгеновской кассеты 1 шт
-	Предназначен для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола в продольном направлении - наличие
-	Материал: конструкционная сталь с полимерным покрытием - наличие
4.3.4	Ремень для фиксации туловища 1 шт
-	Предназначен для фиксации пациента к панели операционного стола - наличие
-	Материал ремня – мягкая синтетическая ткань - наличие
-	Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие
-	Система регулировки длины ремня: система легкой фиксации - наличие
-	Длина ремня, не менее1400 мм
-Ширина ремня, не менее100 мм
4.3.5	Рукодержатель (фиксатор руки) 2 шт
-редназначен для фиксации рук пациента к панели операционного стола - наличие
-	Материал рук держателя мягкая синтетическая ткань - наличие
-	Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие
-	Система регулировки диметра рукодержателя: система легкой фиксации - наличие
-	Ширина рукодержателя, не менее 100 мм
4.3.6	Штатив для вливаний (инфузионная стойка) 1 шт
-	Предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций - наличие
-	Количество подвесных крюков, не менее 2 шт
-	Количество подвесных держателей флаконов, не менее 2 шт
-	Диапазон регулировки высоты штатива, не менее 800-1290 мм
-	Штатив должен быть изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали - наличие
-	Материал кронштейна для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие
4.3.7	Столик для инъекций 2 шт
-	Предназначен для размещения руки пациента - наличие
-	Допустимая нагрузка на столик, не менее 15 кг
-	Материал профилированной подушки столика: литой пенополиуретан - наличие
-	Материал механизма крепления и регулировки столика: нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие
-	Должен регулироваться по высоте и поворачивается вокруг вертикальной оси - наличие
-	Диапазон регулировки высоты столика относительно панели стола в пределах 0…150 мм
-	Столик должен иметь мягкий фиксирующий ремень - наличие
-	Материал ремня мягкая синтетическая ткань - наличие
-	Длина ремня, не менее 500 мм
5	Общие требования
5.1	Регистрационное удостоверение - наличие
5.2	Сертификаты соответствия системы менеджмента качества Производителя товара требованиям ISO 9001 и ISO 13485 - наличие
5.3	Право нанесения СЕ маркировки - наличие
5.4	Руководство по эксплуатации на русском языке - наличие
	шт
	2
	7 628 860,00
	15 257 720,00

	Данная информация отностится к лотам с 833 по 836

	Условия осуществления поставки медицинской техники
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP

	Срок поставки медицинской техники и место дислокации
	До 1 декабря 2022 года
Адрес: ВКО г. Алтай ул. Тәуелсіздік, 16

	Сроки выплат
	Авансовый платеж производится поставщику в размере 30% при заключении договора и окончательная оплата в размере 70% производится поставщику после предоставления следующих документов:
- Накладная на отпуск запасов на сторону (3 экземпляра);
- Акт приёма-передачи оборудования (3 экземпляра);
- Акт ввода в эксплуатацию (3 экземпляра);
- Сертификат соответствия;
- Регистрационное удостоверение;
- Гарантийный талон.

	Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники.



К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375.
Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 9:00 "03" октября 2022 года включительно по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок, с 08:00 до 17:00 часов и/или по электронной почте по адресу buhcrgbgz@mail.ru или путем скачивая с интернет – ресурса https://mrb-altai.uali.kz.
Заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16.
Окончательный срок представления заявок до 08 часов 45 минут 04 октября 2022 года 
[bookmark: _GoBack]Конверты с заявками будут вскрываться в 09 часов 00 минут 04 октября 2022 года  по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/72335/6-10-42 
Уполномоченный представитель организатора Федирко Т.Н. руководитель службы государственных закупок 8/705/101/3628, 8/72335/6-10-42
