Приложение 1
к приказу Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан
от 18 января 2017 года № 20

Форма

Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендера № 45 от 14.09.2022 года

КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул.Тәуелсіздік,16, объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров:

| № | Наименование | Техническая характеристика | Ед-ца изм-ия | Кол-во | Цена в тенге | Сумма в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 833 | Устройство/аппарат для аудиологического скрининга методом регистрации отоакустической эмиссии (ТЕОАЕ, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (КСВП) | Устройство – 1 шт Портативное и мобильное устройство является диагностическим прибором, используемым для аудиологической оценки и документирования нарушений слуха и нервов. Устройство должно объединять возможности диагностики ABR, TEOAE и DPOAE в одном устройстве, чтобы удовлетворить ваши потребности в экономичной 2-ступенчатой системе скрининга OAE/ABR.. Устройство экономит время с его бинауральным автоматизированным ABR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей. Сверху имеется разъем для предусилителя аппарата ABR, наушников или кабеля датчика отоаккустической эмиссии. Снизу имеется разъем микро-USB. позволяет зарядить батарею . Имеется светодиодный индикатор который отображает состояние электропитания подставки (включено = подключено, выключено = не подключено). имеет сенсорный дисплей и удобный пользовательский интерфейс в компактном аппаратном исполнении. Дисплей представляет собой резистивный сенсорный экран, позволяющий работать в перчатках. Устройство размеры – не более 163 x 85 x 21 мм ; Устройство вес –не более 265 г Разрешение дисплея-не более 272 x 480 Размер дисплея –не более 95 мм х 56 мм Встроенный динамик. Цветной дисплей с светодиодным индикатором Литий-ионный аккумулятор- не менее 3,7 В/3850 мАч Устройство имеет следующие характеристики для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ): ТЕОАЕ Тип стимула- Нелинейный щелчок (в соответствии с IEC 60645-3); Диапазон уровней – не менее 60 дБ peSPL до 83 дБ peSPL ; Уровень по умолчанию – не более 83 дБ peSPL (калибровка от пика к пику), автоматическая внутри ушная калибровка; Допустимость уровня- не более ± 3 дБ; Частота кликов – не менее~70 /c; Передатчик - ОАЭ Зонд; Центральный диапазон частот – не менее 1000 Гц до 4000 Гц; Центральные частоты по умолчанию – не менее 1400, 2000, 2800, 4000 Гц; На дисплей - Просмотр шкал прогресса по направлению к прохождению, обратная связь о стабильности зонда, шуме и времени записи; Полосы анализа- 1.4, 2, 2.8 и 4 кГц (центральные частоты); Критерии прохождения- 3 из 4 полос, мин 4 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE; Продолжительность испытания - От 4 С до 60 с; Преобразователь - Зонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см); DPOAE Частотный диапазон – не менее 1500 Гц до 6000 Гц; Частоты по умолчанию –не менее 2000, 3000, 4000, 5000 Гц; Номинальная частота -F2; F2/F1 Соотношение-1.22; Диапазон уровней – не менее 50 дБ SPL - 65 дБ SPL; Уровень по умолчанию (L1/L2) - не более 65 дБ SPL / 55 дБ SPL с внутриушной калибровкой; Допустимость уровня –не менее 7 дБ; Передатчик - ОАЭ Зонд; Максимальное время испытания -60 с; Разшерение A/D –не более 24 бит; Уровень исключения шумов –не менее 30 дБ SPL; Проверка посадки зонда -Частотная реакция ушного канала со щелчком стимула; Остаточный шум -RMS измерения в частотной области, среднее значение частотных компонентов вокруг частоты DP не менее (26 бинов < 2500 Гц и 60 бинов ≥ 2500 Гц); На дисплей -Просмотр показателей прогресса в направлении "Пройдено", обратная связь по поводу шума, время записи; Критерии прохождения-не менее 3 из 4 полос, мин 6 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE; Продолжительность испытания – не менее от 4 с до 60 с Преобразователь – Зонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см); Ушной зонд OАЭ – 1 шт Ушной зонд ОАЭ должен использоваться для диагностики ОАЭ. Однако он также может быть использован в качестве преобразователя для передачи акустического стимула при скрининге ABR (КСВП). В этом случае зонд ОАЭ подключается к кабелю предусилителя. Версии -длинный и короткий кабель; Поддерживаемые тесты- ТЕОАЕ, DPOAE и монауральная ABR (КСВП); Длина кабеля – не менее 120 см / 47 дюймов (длинный), 50 см / 19,7 дюймов (короткий); Память -калибровочные значения и идентификатор датчика; Кончик зонда – заменяемый; Вес (включая кабели) –не более 13 г/ 0,46 унция (короткий кабель) , 19 г/ 0,67 унция (длинный кабель); Предусилитель – 1 шт Кабель предусилителя подключается к верхней части при использовании некоторых из доступных датчиков. Электродные провода и акустический преобразователь подключаются к гнёздам в верхней части кабеля предусилителя для выполнения КСВП-скрининга. Каналы-один; Разъёмы-3 электродных провода (чёрный, жёлтый, белый); Преобразователь ( ОАЭ зонд); Получение-не более 72 дБ; Частотная характеристика-не менее 0.5 Гц до 5000 Гц; Шум - <25 нВ/√Гц; Коэффициент CMR - > 100 дБ при 100 Гц; Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В; Входной импеданс – не менее 10 MΩ/170 pF; Источник питания -изолированный, от главного блока; Вес –не более 85 г / 3 унция; Размеры –не более 85 мм х 50 мм х 25 мм/ 3,4 дюйма х 1,9 дюйма х 0,9 дюйма; Длина кабеля –не менее 112 см / 44 дюйма; Длина провода электрода – не менее 51 см / 20 дюймов; Наушник для аудиометра – 1 шт Наушник для аудиометра оснащен электродами многоразового использования из нержавеющей стали, датчиком и предусилителем, интегрированными в одном устройстве, так что нет необходимости в одноразовых расходных материалах. Кнопка позволяет начать тест, а светодиодные индикаторы обеспечивают обратную связь о выбранном ухе, импедансе и состоянии теста. Подпружиненные электроды приспосабливаются к форме уха, а электрод лба может быть повернут или заменен на электрод длинной длины для маленьких головок младенцев. Комплектующие являются следующими: - Гель-протектор на электроде из нержавеющей стали; - Вершинный электрод - вращающийся на не менее 180°; - Активное контрольное ухо (правое) LED (синий LED на другой стороне левого уха; - Заземляющий электрод; - Акустический динамик; - Мастоидный электрод; - Полупрозрачный силиконовый амбушюр для ушей; - Светодиоды - тестовая обратная связь во время измерения импеданса и КСВП; - Кнопка - Начало, паузы, остановка теста; Поддерживаемые тесты –КСВП (ABR) (монауральный) Предусилитель: Каналы –один; Получение – не более 72 дБ; Частотная характеристика –не менее 0.5 Гц до 5000 Гц; Шум -<25 нВ/√Гц; Коэффициент CMR -> 100 дБ при 100 Гц; Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В; Входной импеданс – не менее 10 MΩ/170 pF; Источник питания -изолированный, от главного блока; Динамик: Интегрированный -динамический, 8 Ω; Электроды: 3шт. с гелевыми протекторами -нержавеющая сталь, многоразовый, вращающийся вершинный электрод; Обратная связь с пользователем: Светодиоды -красные и синие светодиоды для правого или левого уха, 3RGB светодиоды для импеданса и тестового статуса (работа, пауза или шумы); Пользовательский интерфейс: Кнопка -чтобы начать, сделать паузу или остановить тест; Вес –не более 254 г/ 8,96 унция; Размеры – не более148 мм x75 мм x65 мм / 5,83 в x2,95 в x2,56 в; Длина кабеля – не менее 112 см / 47 дюймов; Память -калибровочные значения и идентификатор датчика Подставка: Вес –не более 300 гр/ 10,6 унция; Размеры –не более 94 мм х 171 мм х 90 мм/3,7 дюйма х 6,7 х 3,5 дюйма; Программное обеспечение для пк – 1 шт Программное обеспечение позволяет вам: -Хранить, просматривать и управлять информацией о пациенте; - Хранить, просматривать и управлять данными тестирования, передаваемыми с; - Перенести имена пациентов, нуждающихся в тестировании, на; - Распечатать результаты тестирования на стандартном ПК-совместимом принтере; - Экспортировать данные о пациентах и испытаниях(поддерживаютсяформаты HiTrack, OZ Systems, CSV и XML); - Настраивать различные настройки устройства , включая протоколы проверки; - Управлять пользователями; - Управлять настраиваемые списки (например, названия объектов, факторы риска); - Управлять учетными записями пользователей; Термопринтер – 1 шт Беспроводной термальный принтер позволяет осуществлять прямую печать этикеток. Тележка – 1 шт Тележка для оборудования, для удобного размещения оборудования. Расходные материалы: Комплект для очистки зонда (Для очистки используйте нить для мостов и имплантатов или 3 в 1) – 1 шт Гель электродный (Гель электродный для проведения исследование слуха у новорожденных не менее 50 шт) – 1 шт Термобумага (Бумага для принтера этикеток (в 1 рулоне 120 этикеток). Размеры: ширина: не более 56 мм x длина: не более 60 мм – 2 шт | шт | 1 | 8 636 500,00 | 8 636 500,00 |
| 834 | Кардиотокограф | - Базовый блок фетальный монитор 1 шт: Габариты: не более 296(Ш) х 305.5 (В) х 92.5 (Г) мм Вес: не более 2.9 кг (без батареи) Дисплей не хуже 320x240 STN Цветной дисплей не менее 4.7 дюйма Регистратор Метод регистратора: Тепловой регулярный тип Разрешение не хуже: 8 (вертикаль)/10 (горизонталь) точек/мм Скорость печати не хуже: 1, 2, 3, 12.5 см/минуту Батарея (Опция) Ni-MH Батарея не хуже 12 V, не менее 2600 mA Внешняя связь RS232C: Программа загрузки, Центральный (Опция) Спецификации электропитания Адаптер электропитания; Вход не хуже 100-240В, 50~60Гц, не менее 1.2A выход не более 18В, не более2.5A Защита от нарушения энергоснабжения Точность СРЭ не менее: ±1 уд/м и т сверх нормальной амплитуды СРЭ Измерение МС Входной источник: Внешний преобразователь с тензодатчиком Частотная характеристика: Постоянный ток не хуже ~ 0.5 Гц Управление опорным сигналом (Нулевой): Выключатель одного соприкосновения Амплитуда измерения не менее: 0 ~ 99 единиц. Изготовлен из металлического корпуса и обшитый пластиком - Ультразвуковой датчик 2 шт: Измерение СРЭ Входной сигнал: Ультразвуковой Доплер пульса Частота ультразвука не менее: 1.0 1\/1Гц Мощность ультразвука не менее: <10мВ/см2 Метод обнаружения СРЭ: Автокорреляция Амплитуда измерения не менее: 50 ~ 240 ударов в минуту (уд/мин) Конструктивно ультразвуковой датчик состоит из сканирующей головки, кабеля и коннектора. Коннектор предназначен для присоединения датчика к базовому блоку аппарата и имеет множество контактов, выполненных в виде штырьков. Кабель представляет собой гибкий жгут из множества микропроводников, соединяющих коннектор и сканирующую головку. Сканирующая головка состоит из матрицы пьезокристаллов, предназначенной для излучения ультразвуковых волн, обшитая пластиком. Длина кабеля не менее 2 м. - Датчик маточных сокращений 1 шт: Эмбриональное Измерение Перемещения Источник обнаружения: Ультразвуковой Доплер пульса Регистрация Метода: 1. Пиковая форма волны на канале МС обозначает относительную интенсивность и продолжительность Эмбрионального Перемещения. 2. Точечные знаки между каналами СРЭ и МС отмечаются, когда интенсивность FM превышает выбранный порог. Коннектор предназначен для присоединения датчика к базовому блоку аппарата и имеет множество контактов, выполненных в виде штырьков. Кабель представляет собой гибкий жгут из множества микропроводников, соединяющих коннектор и сканирующую головку. Сканирующая головка состоит из тензодатчика (датчика давления), предназначенного для получения информации о маточных сокращений. Обшит пластиком. Длина кабеля не менее 2 м. - Пояс для фиксации датчиков 3 шт: Пояс для крепления, фиксирования датчиков Изготовлен из эластичной ткани. Длина пояса не менее 3 м - Маркер событий 1 шт: Состоит из ручки с кнопкой и шнура соединяющий ручку и базовый блок аппарата. Во время исследования маркер события дается пациенту, который нажимает на кнопку когда чувствует движение плода. Изготовлен из металлической ручки обшитой пластиком. Длина шнура не менее 3 м. - Адаптер 1 шт: Адаптер предназначен для изменения напряжения. Входное не хуже 100~240V, не хуже 50~60Hz, 1.5A Выходное не менее 18V, 2.8A Изготовлен из блока изменения напряжения, обшит пластиком. Кабель адаптера не менее 1м 40 см Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Бумага для регистрации данных Рулонная бумага, бумага для отчетов, размер не менее 215мм*25м*16мм Ультразвуковой гель Гель специально разработан, чтобы исключить помехи, которые возникают при наличии воздуха между датчиками и телом пациента, а также от движения передающих устройств. Состав: Дистиллированная вода, карбоксилсодержащий полимер, триэтаноламин, ДМДМ гидантонин | шт | 3 | 2 707 585,00 | 8 122 755,00 |
| 835 | Установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога, кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, с пылесосом и слюноотсосом, светильник операционный стоматологический | I. Электропитание: переменный ток (не более), 220 В + 22 В, 59 Гц + 1 Гц. II. Входная мощность: не менее 400 ВА III. Плавкий предохранитель: 3 А. Стоматологическое кресло: 100% кожа, Сиденье кресла приводится в движение электрическим устройством. Предельные положения подъема и опускания контролируются платой безопасности с двойной защитой. Движения кресла регулируются с педали, расположенной в основании кресла. 1. Мотор: работающий при мощности (не более) 120 ватт, 1P, переменный ток, не менее 220 B. 2. Сиденье кресла: высота перемещения: 500 – 800 мм от пола; грузоподъемность: не менее 135 кг. 3. Спинка кресла: угол перемещения: 105° – 180°; грузоподъемность не менее 55 кг. 4. Кресло электромеханическое со съемным поворотным подлокотником - Джойстик для: управление креслом: с рабочего столика врача, с пульта ассистента Подголовник артикуляционный подвижный: - Механическая регулировка по высоте, диапазон перемещения не менее 110 мм вверх и вниз вдоль направляющего рельса. - Механическая регулировка угла наклона подголовника. - Механическая блокировка перемещений подголовника с помощью рычага у основания и кнопки на внутренней стороне. Блок плевательницы поворотный на не менее 90 градусов - Керамическая поворотная плевательница, омываемая Блок инструментального столика: с нижней подачей шлангов на пантографическом плече - Три пневматических модуля с подводом полиуретановых шлангов типа Midwest и с четвертым запасным гнездом - Трехфункциональный пистолет вода-воздух - Встроенный манометр (в столике) для контроля давления воздуха, подаваемого на наконечники - Негатоскоп для просмотра рентген снимков - Программирование кресла в трех позициях - Система чистой воды (бутыль для дистиллированной воды) - Система программирования обмыва плевательницы и наполнения стакана - Система подогрева воды - Система автоматического возврата в исходное положение Светильник бестеневой: - Мощность: не менее 50 ватт. - Освещенность: два положения не менее: 8.000 люкс и 15.000 люкс. Дополнительные функции: - Система подогрева воды (тент) - Педаль многофункциональная - Место ассистента, подвижный и имеет: Пылесос, Слюноотсос, Пистолет вода воздух Инструментальная панель: - Размеры: не менее 460 мм х 300 мм. - Он должен быть устойчивым в любом рабочем положении, перекос панели не должен превышать 3 градуса. - Гнездо для светополимеризационной лампы - Пульт управления креслом с программиро- ванием - Наличие присоединительной напольной коробки: фильтр - клапан- регулятор воздушный с краном, фильтр-клапан водяной с краном, влагоотделитель, редуктор и манометром давления - Комплект наконечников 6 шт.: - микромотор воздушный, Скорость вращения: максимум от 1000 до 40.000 об/мин + 10% - турбинный наконечник (Скорость вращения: до 300.000 об/мин при рабочем давлении воздуха 0,25 МПа.) - прямой наконечник. Скорость вращения от 1000 до 40 000 об/мин. - угловой наконечник, Скорость вращения от 1000 до 40 000 об/мин. - Скалер для удаления зубных отложений и налета, встроенный, заводское наименование – woodpecker - пистолет вода-воздух - Стул врача на никелированной ножке с обивкой 100% кожи | шт | 3 | 4 037 500,00 | 12 112 500,00 |
| 836 | Стол операционный с гидравлическим приводом | ### Конструктивные особенности - Защитные кожухи колонны, все открытые металлические поверхности стола, а также дополнительные приспособления изготовлены из нержавеющей стали; - Основание стола защищено кожухом из особо прочного композитного материала; - Основание стола на двух регулируемых опорах и двух неповоротных колесах диаметром не менее 50 мм; - Литые съёмные подушки изготовлены по бесшовной технологии из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом, и инновационной антимикробной обработкой (Ultra Fresh); - Панель стола не менее 5-секционная включая разделенную ножную; - Излом спинной секции – не менее 105 мм; - Панель стола рентгенопрозрачная; - Возможность использования рентгеновского аппарата с С-образным штативом; - Возможность ввода кассеты с рентгеновской пленкой со стороны головной секции; - Управление головной и раздельными ножными секциями - механические зажимы; - Возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений. - Длина стола, не менее1900 мм - Длина стола без головной и ножной секций, не менее950 мм - Ширина стола по направляющим, не менее550 мм - Ширина панели стола, не менее500 мм - Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более760 мм - Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее1060 мм - Длина основания стола, не более915 мм - Ширина основания стола со стороны головной секции, не более325 мм - Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более560 мм - Высота основания стола, не более225 мм - Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее145 мм - Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее- 30º/+ 30º - Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее+ 75º/- 45° - Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее+ 30º/- 35° - Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее+ 30º/- 90° - Боковой наклон панели стола, не менее+ 20º/- 20° - Высота подъема подушек при изломе спинной секции, не менее 105 - Высота подъема почечного валика (опция), не менее140 мм - Максимальное выдвижение головной секции, не менее50 мм - Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее160 кг - Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола250 кг - Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более150 кг - Основные технические характеристики: - Длина стола, не менее 1900 мм - Длина стола без головной и ножной секций, не менее 950 мм - Ширина стола по направляющим, не менее 550 мм - Ширина панели стола, не менее 500 мм - Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более 760 мм - Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее 1060 мм - Длина основания стола, не более 915 мм - Ширина основания стола со стороны головной секции, не более325 мм - Ширина основания стола со стороны ножной секции, не более-550 мм - Высота основания стола, не более75 мм - Глубина ниши основания стола со стороны ножной секции, не менее 95 мм - Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее - 30º/+ 30º - Боковой наклон панели (вправо/влево), не менее 20º/20º - Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее + 75º/- 45° - Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее + 45º/- 90° - Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее + 30º/- 90° - Максимальное выдвижение головной секции, не менее 50 мм - Безопасная рабочая нагрузка стола не более 160 кг - Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола не более 250 кг - Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более 150 кг - Дополнительные технические требования к составным частям и комплектующим - Панель стола пятисекционная, с раздельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них - наличие - Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой - наличие - Столешница должна быть изготовлена из высококачественного HPL-пластика толщиной не менее 8 мм - наличие - Каждая секция стола должна иметь маркировку безопасной нагрузки на секцию - наличие - Головная и ножные секции – съемные - наличие - Ножные секции с возможностью разворота в горизонтальной плоскости в диапазоне, не менее 0º – 90° - Подушки панели стола: - должны быть раздельными и соответствовать секциям панели - наличие - должны быть съемными и фиксироваться на элементах панели при помощи штыревых держателей - наличие - должны быть литыми, изготовленными по бесшовной технологии - наличие - должны быть изготовлены из интегрального пенополиуретана с антистатическим эффектом - наличие - должны обладать антибактериальными свойствами - наличие - Основание стола: - рамная конструкция из конструкционной стали - наличие - комбинированные опоры: две – статические, регулируемые по высоте и две – колесные Ø50 мм, для удобства перемещения - наличие - кожух из особо прочного композитного материала - наличие - Все открытые металлические элементы стола, включая дополнительные приспособления, несущая рама панели, крепежные элементы и метизы должны быть выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности должны быть матовыми, устойчивыми к нехлорсодержащим дезинфектантам - наличие - Для крепления принадлежностей стол должен иметь боковые унифицированные направляющие из нержавеющей стали сечением 10х25 мм - наличие - Количество боковых направляющих, не менее 6 шт - Со стороны ножных секций основание стола должно иметь выемку для ног хирурга для удобства врача при проведении гинекологических и урологических операций - наличие - Колонна стола должна быть закрыта в нижней части телескопическим кожухом из нержавеющей стали - наличие - Управление столом 3.1 Функциональные регулировки стола, осуществляемые гидравлическим ножным приводом при помощи педали: - высота панели стола (min/max) 760 мм/1060 мм 3.2 Функциональные регулировки стола, осуществляемые механическим ручным приводом при помощи съемной рукоятки: - продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург) не более: - 30º/+ 30º - боковой наклон панели (вправо/влево) не более 20º/20º 3.3 Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин: - наклон спинной секции (вверх/вниз) не более + 75º/- 45° 3.4 Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи механических зажимов: - наклон головной секции (вверх/вниз) не более + 45º/- 90° - наклон ножной секции (вверх/вниз) не более + 30º/- 90° 4. Комплект поставки 4.1 Стол операционный 1 шт 4.2Кабель заземления1 шт 4.3Комплект съемных приспособлений для общей хирургии в составе: - наличие 4.3.1 Наркозная дуга (наркозный экран) 1 шт - Материал наркозной дуги, механизма ее крепления и регулировки: нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Длина наркозной дуги относительно ширины панели стола не менее 650 мм - Диапазон регулировки высоты наркозной дуги относительно панели стола, не менее 250 мм 4.3.2 Боковой упор 2 шт - Механизм крепления и регулировки бокового упора Z-образная стойка - наличие - Возможность использования в качестве плечевого упора - наличие - Возможность использования в качестве упора для ног - наличие - Материал профилированной подушки бокового упора: литой пенополиуретан - наличие - Материал механизма крепления и регулировки упора: нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Размер подушки, не менее (ДхШ) 100*200 мм - Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по высоте, не менее 0…200 мм -Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по глубине, не менее 80…200 мм - Регулировка поворота подушки бокового упора вокруг вертикальной оси Z-образной стойки, градусы не менее 360 градусов 4.3.3 Держатель рентгеновской кассеты 1 шт - Предназначен для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола в продольном направлении - наличие - Материал: конструкционная сталь с полимерным покрытием - наличие 4.3.4 Ремень для фиксации туловища 1 шт - Предназначен для фиксации пациента к панели операционного стола - наличие - Материал ремня – мягкая синтетическая ткань - наличие - Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Система регулировки длины ремня: система легкой фиксации - наличие - Длина ремня, не менее1400 мм -Ширина ремня, не менее100 мм 4.3.5 Рукодержатель (фиксатор руки) 2 шт -редназначен для фиксации рук пациента к панели операционного стола - наличие - Материал рук держателя мягкая синтетическая ткань - наличие - Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Система регулировки диметра рукодержателя: система легкой фиксации - наличие - Ширина рукодержателя, не менее 100 мм 4.3.6 Штатив для вливаний (инфузионная стойка) 1 шт - Предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций - наличие - Количество подвесных крюков, не менее 2 шт - Количество подвесных держателей флаконов, не менее 2 шт - Диапазон регулировки высоты штатива, не менее 800-1290 мм - Штатив должен быть изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали - наличие - Материал кронштейна для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие 4.3.7 Столик для инъекций 2 шт - Предназначен для размещения руки пациента - наличие - Допустимая нагрузка на столик, не менее 15 кг - Материал профилированной подушки столика: литой пенополиуретан - наличие - Материал механизма крепления и регулировки столика: нержавеющая хромоникелевая сталь - наличие - Должен регулироваться по высоте и поворачивается вокруг вертикальной оси - наличие - Диапазон регулировки высоты столика относительно панели стола в пределах 0…150 мм - Столик должен иметь мягкий фиксирующий ремень - наличие - Материал ремня мягкая синтетическая ткань - наличие - Длина ремня, не менее 500 мм 5 Общие требования 5.1 Регистрационное удостоверение - наличие 5.2 Сертификаты соответствия системы менеджмента качества Производителя товара требованиям ISO 9001 и ISO 13485 - наличие 5.3 Право нанесения СЕ маркировки - наличие 5.4 Руководство по эксплуатации на русском языке - наличие | шт | 2 | 7 628 860,00 | 15 257 720,00 |
| Данная информация отностится к лотам с 833 по 836 |  |  |  |  |  |  |
| Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) |  | DDP |  |  |  |  |
| Срок поставки медицинской техники и место дислокации |  | До 1 декабря 2022 года Адрес: ВКО г. Алтай ул. Тәуелсіздік, 16 |  |  |  |  |
| Сроки выплат |  | Авансовый платеж производится поставщику в размере 30% при заключении договора и окончательная оплата в размере 70% производится поставщику после предоставления следующих документов: - Накладная на отпуск запасов на сторону (3 экземпляра); - Акт приёма-передачи оборудования (3 экземпляра); - Акт ввода в эксплуатацию (3 экземпляра); - Сертификат соответствия; - Регистрационное удостоверение; - Гарантийный талон. |  |  |  |  |
| Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц |  | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |  |

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 9:00 "03" октября 2022 года включительно по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок, с 08:00 до 17:00 часов и/или по электронной почте по адресу buhcrgbgz@mail.ru или путем скачивая с интернет – ресурса https://mrb-altai.uali.kz

Заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16.

Окончательный срок представления заявок до 08 часов 45 минут 04 октября 2022 года

Конверты с заявками будут вскрываться в 09 часов 00 минут 04 октября 2022 года  по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/72335/6-10-42

Уполномоченный представитель организатора Федирко Т.Н. руководитель службы государственных закупок 8/705/101/3628, 8/72335/6-10-42