Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 22 от 17.04.2023 года
согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования
[bookmark: _GoBack]             КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
	№
	Наименование
	Характеристика
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	1
	Коронарный стент с лекарственным покрытием
	Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с грунтовочным слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы. Размеры: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00.
	шт
	20
	200 000,00
	4 000 000,00

	2
	Катетер диагностический для проведения коронарографии
	Материал диагностического катетера из полимерной добавки InSlide ™ для  превосходной скользящей способности, снижающий трение и повышающий  вращаемость. Изготовлен на основе Full-Wall Technology, процесс экструзии представляющий  собой  особый  сплав  всех  слоев,  образуя  тем  самым сплошной  вал.  Наличие  проволоки  с  двойной  оплеткой,  проложенной  от основания  к  кончику,  усиливающий  прочность,  вращаемость  и сопротивление  к  излому.  Наличие  мягкого  атравматического  и рентгеноконтрастного  кончика.  Размеры  5  и  6  Fr.    Использование  с проводниками  с  максимальными  размерами  5Fr=0.038  6Fr=0.038,  просвет потока – 0.047 и 0.056 , оплетка – сплошная (от центра к центру) , скорость потока 600-1200 PSI, мл /сек 19 -40 , оптимизирован для радиальных и для бедренных процедур. Длина  катетера 100,110 и 125 см. Наличие размеров: 3,5, 4,0 и 4,5 см, Наличие боковых отверстии и без. Поставляется по 5 штук в упаковке.  Наличие цветовой кодировки для распознавания и классификации катетеров согласно изгибам и размерам. Наличие следующих изгибов: TRApease изгиб Ослабленная  вторичная  кривизна  позволяет  легко  взаимодействовать  с остией  коронарной  артерии.  Подключая  третичную  кривизну  для дополнительной поддержки. TRAnsformer изгиб Обеспечивает  отличную  поддержка  со  стороны  ортической  основы,  тем самым предоставляя   больший охват остии коронарной артерии. TRActive изгиб 30-градусный  мягкий  наконечник  первичной  кривизны,  позволяет  достичь остию коронарной артерии. TRAcker изгиб Обеспечивает отличную поддержку со стороны противоположной стенки и использует корень аорты как опору. UlTRA изгиб Универсальная  радиальный  изгиб  предназначен  для  сцепления  с  левой  и правой коронарной артериями. Наличие расслабленного вторичного изгиба, обеспечивающий легкое вовлечение коронарной остии.
	шт
	50
	9 000,00
	450 000,00

	3
	Проводник коронарный
	"Диаметр 0.014"". Сердечник из нержавеющей стали. Кончик с двойной оплеткой мягкий и атравматичный. Наличие проводников с разной степенью поддержки. Наличие гидрофильного покрытия. Рентгеноконтрастный кончик 2 см. Наличие проводников с измерительными метками. Длина проводников 180 или 300 см. Кончик прямой или J-форма. Диаметр 0.014"". Цельный центрированный сердечник из нержавеющей стали. Вес кончика 1 г. Однослойная оплётка дистальной части длиной 3 см. Наружное покрытие: оплётка (нержавеющая сталь/платина). Наличие разных покрытий: гидрофильного   и гидрофобного силиконового покрытия. Рентгеноконтрастный кончик 3см. Бедренные (проксимальные) маркеры на расстоянии 100 и 90 см от дистального конца. Длина проводников 180 или 300 см, наличие прямых проводников. Диаметр 0.014"". Сердечник из нитинола. Кончик с двойной оплеткой мягкий и атравматичный. Наличие проводников с разной степенью поддержки. Наличие проводников с гидрофильным покрытием  Hydro-track, силиконовым Pro\Pel. Рентгеноконтрастный кончик 3 см. Длина проводников 190 и 300 см. Кончик прямой или J-форма. Диаметр 0.014"". Цельный центрированный сердечник из нержавеющей стали. Конический кончик шириной 0.009 дюйма на дистальной части протяжённостью 5 мм и однослойная оплётка дистальной части длиной 3 см (для 9, 12 и 15г). Проводники 3 и 6 с прямым кончиком (0.014 дюйма) и двойной оплёткой дистальной части 3 см. Дистальный 1 мм проводника гидрофобный. Наружное покрытие: оплётка (нержавеющая сталь/платина). Наличие разных покрытий: гидрофильного   и гидрофобного покрытия Рентгеноконтрастный кончик 3см. Бедренные (проксимальные) маркеры на расстоянии 100 и 90 см от дистального конца. Длина проводников 180 или 300 см, наличие прямых проводников. Наличие проводников с весом кончика 3, 6, 9, 12 или 15 грамм, размерами: диаметр - 0.014"", длиной от 180 до 300 см, форма наконечника - прямая или J-образная. Размеры по заявке Заказчика.
	шт
	20
	26 000,00
	520 000,00

	4
	Удлинительный проводниковый катетер
	Катетер  удлинительный  проводниковый    используется  для  обеспечения дополнительной резервной поддержки и доступа к дистальным поражениям. Направляющие  детали  удлинённого  катетера  помогают  доставлять коронарные  стенты,  баллоны  и  другие  интервенционные  устройства  во время  процедур  ангиопластики,  которые  помогают  восстановить  кровоток через коронарные и периферические артерии. Материал маркера – платина иридий. Рабочая длина катетера не менее 150 см (в том числе проксимальная часть и входной порт 125 см, и дистальная часть катетера 25 см), Наружный слои  дистального  конца    21  см.  с  гидрофильным  покрытием.    Длина  и расположение полос маркеров на катетере  - 1 мм  и  2 мм от дистального конца, длиной  3 мм.  в виде лопатообразной на входе в порт. Коническая часть для проталкивания не менее 10 см.  Материал на рампе - полимер на основе нейлона.  Имеет  гидрофильное  покрытие  с  наконечником  по  технологии TruFlex  ™=2  мм.  Размер  6F-7F,  стерильный,  однократного  применения. Общий срок годности не менее 24 месяцев.
	шт
	5
	160 000,00
	800 000,00

	5
	Баллон с лекарственным покрытием
	Баллон с лекарственным покрытием Паклитаксел, применяемый для лечения рестеноза в стенте, новых поражений и мелких сосудов с полезной длиной 142 см. Баллон с лекарственным покрытием доставляет активный лекарственный препарат Паклитаксел (3,5 мкг/мм2 из расчета развернутой поверхности баллона) к целевому поражению. Время высвобождения лекарственного препарата 30-60 секунд. Имеет 2 штампованных маркера из платины (90%) и иридия (10%). Совместимость с проводником 0,014 (0,36 мм), рекомендованная совместимость с проводниковым катетером 5F. Номинальное давление 8 атм, расчетное давление разрыва 14 атм. Наружный диаметр дистального отдела стержня: 2,5 F для 2,00–3,50 мм/2,7 F для 4,00 мм. Внешний диаметр переходного стержня: 2,5 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Внешний диаметр проксимального стержня: 2,1 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Метод стерилизации Этиленоксид (ЭО). Размеры: диаметр (мм) 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; длина (мм) 10, 15, 20, 25, 30
	шт
	5
	170 000,00
	850 000,00

	6
	Процедурный комплект для ангиографии
	1шт.- Защитное покрытие на стол 137х180 см. Общий размер покрытия 180 ± 2см на 137 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 180 ± 2см на 137 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 180 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканного материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 137x180см. 1шт.- Защитное покрытие на стол 150х250 см. Общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканного материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 150x250см. 1 шт.- Простыня одноразовая 280 х 330 см. Простыня ангиографическая одноразовая, размером 330 см на 280 см. Простынь с двумя отверстиями радиального доступа и с двумя отверстиями феморального доступа. Покрытие изготовлено из трех видов нетканого материала: нетканый материал SMS плотность 43 грамм на м2, гидрофильный нетканый материал TRIPLEX плотность 106 грамм на м2, перфорированный полиэтилен медицинского класса. Общая ширина простыни 280 см ± 5 см, длина 330 см ± 5 см. Центральная часть простыни изготовлена из нетканого материала SMS и гидрофильного нетканого материала TRIPLEX. Гидрофильный нетканый материал TRIPLEX расположен ниже на 27 см верхней части простыни, имеет размер в длину 150 см и в ширину 140 см, так же на ней расположены отверстия с доступами к радиальным и феморальным артериям. Все четыре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея. Размер отверстии радиального доступа 15 см на 19 см с овальной формой отверстием диаметром 6,2 см. Размер отверстия феморального доступа 15х19 см с овальными отверстиями размером 10х7 см. Простынь с двух сторон имеет края из перфорированного полиэтилена медицинского класса, размером в длину 330 см ± 5 см и в ширину 70 см ± 5 см. Полиэтиленовые края соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность. 2 шт.- Чаша 250 мл. Чаша сделана из полипропилена медицинского класса, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 100 ± 1.5 мм, общая высота 75 ± 1.5 мм. Высота верхней границы составляет 5± 1.5 мм. Цвет синий, красный, прозрачный по желанию клиента. Чаша 1шт – Чаша: для хранения проводника 2500 мл. Чаша для хранения проводника 2500 мл общий диаметр 243 ± 1.5 мм, высота 81 ± 1.5 мм. Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл, гладкая текстура. Чаша изготовлена из полипропилена медицинского класса. Бионагрузка продукта составляет 100. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. Чаша синего цвета. 1шт - Проводник диагностический 180х0,035. Проводник с тефлоновым покрытием, длина 180 см, наружный диаметр - 0,035 ". Дистальный кончик типа J-изогнутый, гибкий, дистальная гибкая часть - 3 мм.  проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием. Проксимальная сварка стержня, ленты и катушки исходный материал в гладкий последовательный купол. Дистальное сварное соединение: сварное соединение стержня, ленты и исходного материала катушки в гладкий последовательный купол. J выпрямление: когда натяжная сила приложена к катушке примыкающая к дистальному концу, J должен открыться до минимум 150 градусов. 1шт – Шприц с ручками и ротатором (12 мл). Поликарбонатный материал по корпусу шприца, вращающийся адаптер изготовлен из поликарбоната. Плунжер изготовлен из карбоната кальция, заполненного полипропиленом. Плунжерная прокладка изготовлена из эластомера силикона. Шприц имеет собственную силиконовую смазку. Колпачок изготовлен из поликарбоната. Тип: папа/ с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц. 1 шт.- Шприц 10 мл Луер Лок. Шприц одноразовый, сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, винтовой втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем, содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается. 2 шт.- Шприц 10 мл Луер. Шприц сделан из полипропилена медицинского класса. Шприц состоит из цилиндра, плунжера, поршня, втулки иглы. Достаточно прозрачный цилиндр позволяет легко измерить объем содержащийся в шприце и обнаружить пузырьки воздуха. Шприц имеет градуированную шкалу на цилиндре до 10 мл, шкала легко читается. 1 шт.- Защитное покрытие 100х100см. Покрытие защитное одноразовое изготовлено из полиэтиленовой плёнки медицинского класса толщиной 50 микрон. Ширина покрытия составляет 100 ± 2 см, длина 100 ± 2 см. Покрытие обладает 2 положениями собранном и растянутым виде. Диаметр отверстия в собранном виде составляет 38 ± 3 см в ширину. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1шт – Защитное покрытие: для снимков R35. Покрытие защитное сделано из полиэтиленовой пленки медицинского класса толщиной 50 микрон. Покрытие может быть в двух положениях в собранном и растянутом виде. В собранном положении длина внутреннего радиального отверстия составляет 24-28см. В натянутом положении длина 88 ± 2 см. Чехол имеет резиновую ленту, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 30 шт.- Набор салфеток нерентгенконтрастные 10х10 см. Салфетки изготовлены из хлопковой марли в 12 слоев. 1 шт.- Перчатки: неопудренные №7. Перчатки хирургические латексные одноразовые, неопудренные, размером 7. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 1 шт.- Перчатки: неопудренные №7,5. Перчатки хирургические латексные одноразовые, неопудренные, размером 7,5. Перчатки из натурального каучукового латекса. Перчатки изготовлены из эргономичной формы, которая помогает снизить утомляемость рук во время работы. Отсутствие пудры исключает риск аллергии на латекс. Конструкция с прямыми пальцами и возможность надевания во влажном состоянии позволяют легко надевать их как сухими, так и влажными руками. Гладкая поверхность также обеспечивает более естественную тактильную чувствительность. 1 шт.- Халат усиленный XL. Халат хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 22 см, передняя часть от линии горловины до низа 139,5 см, общая ширина в развёрнутом виде 165 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см, длина рукава до верхней точки плеча 84 см, ширина груди 70 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 42 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер XL. 1 шт. - Халат усиленный L. Халат хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат состоит из двух слоев – основной слой SMMS и усиленный слой Cobes. Суммарная плотность усиленного халата 85 грамм на м2. Четырехслойный нетканый материал SMMS плотность не менее 45 грамм на м2 плюс нетканый материал Cobes не менее 40 грамм на м2. Размеры: ворот в длину 19 см, передняя часть от линии горловины до низа 134 см, общая ширина в развёрнутом виде 152 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 142 см, длина рукава до верхней точки плеча 80 см, ширина груди 64 см, манжета 7 см на 5 см. Усиленная часть рукава составляет 40 см. Расстояние между вырезом до усиленной части на груди 20 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Халат имеет на спинке фиксатор Velcro, бумажный фиксатор для поясных завязок и две целлюлозные салфетки для рук. Халат спаян ультразвуковым швом, манжета на рукавах сшивная из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Размер L. 1 шт. – Зажим для обработки операционного поля. Зажим медицинский, предназначенный для использования во время захвата губки/салфеток при осуществлении антисептических процедур. Длина - 19cм. Сделан из полипропилен + 30% стекловолокно. Закруглённый наконечник. Метод стерилизации: этиленоксидом.
	шт
	70
	38 900,00
	2 732 000,00
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	Коронарный баллонный катетер для дилатации с паклитакселом
	Баллон выделяющий паклитаксел, представляет собой катетер быстрого обмена (также известный как RX), разработанный для чрескожной транслюминальной ангиопластики коронарных артерий. Применяется для расширения стенозированных участков коронарных артерий или стеноз после шунтирования, заменяющего коронарные артерии. Также можно лечить мелкие сосуды. Остаточный стеноз после баллонного лечения или эндопротезирования до / после расширения эндоваскулярного коронарного протеза для улучшения перфузии миокарда. Лекарство высвобождается из баллона путем быстрого надувания, так что большая доза высвобождается за очень короткий период времени. Чтобы обеспечить достаточную дозу паклитаксела на стенку артерии, процесс надувания должен длиться от 30 секунд до 1 минуты. Характеристики: Материалы катетера: нейлон / пебакс (продукт не содержит латексных компонентов), плавный переход и оптимизированный дизайн для отличного удобства и гибкостии. Лекарственное средство: паклитаксел 3 мкг / мм2. Наполнитель: органический эфир. Липофильный, биосовместимый и биоразлагаемый. Баллон: полусоответствующий (10-15% от номинального давления до RBP) Номинальное давление: 6 атм. Номинальное давление разрыва (RBP): 16 атм. Рекомендуемый проводник: 0,014 дюйма. Длина рабочего катетера: 142 см. Профиль наконечника: 0,016 дюйма (Самый низкий профиль наконечника для отличной проходимости) Совместимость интродьюсера: 5F для всех диаметров (6F для техники kissing). Время дефляции: в среднем 3 с. 2 полимерных маркера на высокоэластичной вольфрамовой основе расположенных на кончиках баллона. Лекарственный баллон с размерами диаметра (мм): 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; 4,50 и длинами: (мм) 10; 15; 20; 25; 30; 40.
	шт
	5
	272 200,00
	1 361 000,00
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	Коронарный  управляемый проводник для острых окклюзии 
	Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции – для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24
	шт
	20
	38 500,00
	770 000,00
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	Коронарный  управляемый проводник для острых окклюзии 
	Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Наличие длин, см:190 см. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь. Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Покрытие дистальной части: неменее 2,5 см гидрофобное. и не более 40см гидрофильное. гибкая часть оплетки не более 8,5 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см. Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная. Варианты дистального кончика: наличие прямой и J. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24
	шт
	10
	51 500,00
	515 000,00
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	Гибридный проводниковый катетер для трансфеморальной и трансрадиальной интервенции
	Различная жесткость у проксимальной, средней и дистальной части проводникового катетера. Наличие размеров: 6, 7, 8, Fr. Наличие атравматичного кончика. Округлённые края дистального кончика с внешней и внутренней стороны. Наличие боковых отверстий, Наличие укороченных кончиков. Материал внутреннего слоя PTFE. Большой внутренний просвет: для катетера 6Fr - не менее 0,071" (1,80мм), для катетера 7Fr - не менее 0,081"(2.05мм), для катетера 8Fr - не менее 0,090" (2.28мм), длина 100см. Повышенная визуализация.
	шт
	50
	51 500,00
	2 575 000,00
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	Микрокатетер
	Усиленный, суживающийся в дистальном направлении шафт. Диаметр дистальный: не более 0,87 мм (2,6 Fr). Диаметр проксимальный: не более 0,93 мм (2,8 Fr). Наличие длин, см: 135 см и 150 см. Атравматичный зауженный конусный кончик для лучшей проходимости в узкие окклюзии: с длинной не менее 1мм для лучшей визуализации и отслеживаемости с наружним диаметром не менее 0,53 мм. Проксимальная втулка (HUB) в виде спирали для  защиты проксимального стержня и предотвращения излишнего изгиба и перелома. Внутренний диаметр: 0.38 мм (0,015”), наружний диаметр 0,42 мм. (1,3Fr). Спирали армированные нитями вольфрама. Полимерное гидрофильное покрытие. Используемые проводники:  не более 0,36мм (0,014”), используемые проводниковые катетеры: при использовании 2х микрокатетров или микрокатетера и баллона рекомендованно 7 Fr, при использовании микрокатетера и IVUS рекомендованно 8Fr. минимальный внутренний диаметр катетера должен составлять не менее 1,05мм (0,041"). Максимальное давление: kPe/psi 2,079/300. Назначение: облегчает, ускоряет и делает более безопасным лечение поражений всех видов, позволяет делать суперселективное введение контраста, дает поддержку при проведении проводника, позволяет делать замену проводников, делает предилятацию каналов, проходит наиболее извилистые микроканалы. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 36
	шт
	1
	240 240,00
	240 240,00
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	Микрокатетер
	Наружная поверхность микрокатетера изготовлена из полиамидного эластомера с покрытием из гидрофильного полимера для обеспечения высоких смазочных свойств при увлажнении поверхности. Кончик изготовлен из полиуретана. Внутренняя полость стержня (за исключением соединителя) покрыта слоем фторсодержащего полимера, облегчающего продвижение направляющего проводника и других устройств. Кончик является рентгенконтрастным. Универсальный микрокатетер имеет ультратонкий наконечник, наконечник сужается до 0,48 мм (0,019 дюйма (1,4 Fr)), наконечник имеет исключительную гибкость которая позволяет плавно проходит извилистую анатомию сосудов. Профиль микрокатетера 0,62 мм (1,9 Fr). Микрокатетер имеет тонкую конструкцию для прохождения микрососудов, 2 микрокатетера Caravel помещаются в направляющем катетере 6 Fr, высокоточный шафт с оплеткой ACT ONE, уникальное плетение обеспечивает лучшую гибкость в своём классе, повышенная устойчивость к перекручиванию в извилистой анатомий сосудов. Имеет повышенную устойчивость к перегибам в извилистой анатомии. Микрокатетер обеспечивает оптимальную работу проводника.  Наружный диаметр кончика 0.48мм (1.4Fr), наружный диаметр дистальной части шафта 0.62мм (1.9Fr), наружный диаметр проксимальной части шафта 0.85мм (2.6Fr); Внутрений диаметр кончика 0.40мм(0.016дюйма), внутрений диаметр шафта 0.55мм(0.022дюйма) Наличие длин микрокатетера: 135 мм и 150 мм. Длина гидрофильного покрытия 70 и 85 мм. Поставляется стерильным.    
	шт
	1
	240 240,00
	240 240,00
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	Ангиографический проводник
	Ангиографический проводник из нитинола, размер 0,035". Гидрофильное покрытие из полиэфирной смолы по всей длине проводника. Толщина покрытия 0,16 мм ± 0,05 мм. Длина сужающейся части 12 см, длина кончика 3 см. Форма кончика: прямая, изогнутая под углом, J-образная (трех конфигураций, в зависимости от радиуса изгиба). Длина проводника 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 см.
	шт
	40
	14 100,00
	564 000,00
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	Катетеры диагностические ангиографические
	Катетеры ангиографические. Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками c диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная.
	шт
	50
	12 500,00
	625 000,00
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	Катетер баллонный
	Катетер баллонный коронарный1.Наименование товараКатетер баллонный коронарный для предилятации2.Основные требования к товару2.1.Назначениедля проведения дилятации коронарных артерий2.2.Основные функциональные требования, технические характеристики2.2.1. Типоразмеры: диамет (мм) 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длина (мм) 10; 15; 20; 25; 30 мм2.2.2.Наличие гидрофильного покрытия дистального шафта2.2.3.Наличие низкого кроссинг профиля 0,035” для катетера диаметром 3.0 мм.  2.2.4.Возможность использования проводникового катетера с внутренним диаметром 0,055”/1,40мм2.2.5. Диаметр проксимального шафта не более - 2,2 Fr, дистального не более - 2,6 Fr  2.2.6. Наличие рабочей длины катетера 142 см2.2.7.Наличие платиново-иридиевых рентгеноконтрастных меток.2.2.8. Дизайн баллона  – двухлепестковый для диаметра 1,5мм,  трехлепестковый для диаметров 2,0-3,0мм, четырехлепестковый для диаметров 3,5-4,0мм.2.2.9. Наличие номинального давления не менее 6 АТМ, давления разрыва не менее 14 АТМ.2.2.10. Материал баллона - эластомер полиамида.2.2.11. Дизайн баллонного катетера - система быстрой доставки "rapid exchange".
	шт
	30
	55 000,00
	1 650 000,00
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	Периферический проводник
	Диаметр: 0,014" (0.33 мм). Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см. Длина рентгенконтрастной части: 3 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой. Жесткость кончика: 1.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 12 см
	шт
	1
	71 100,00
	71 100,00
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	Набор Индифлятор
	1 шт. - Шприц индифлятора с давлением не более 30 атм по типу манометра с дополнительной линией от 15 до 32см (по заявке заказчика) с многоходовым краником высокого давления. Удобный непрозрачный поршень из поликарбоната, сам шприц от 20мл до 30 мл (по заявке заказчика) с ценой деления в 2 мл, циферблат под углом 45% в максимальной доступности для глаз, с ярким белым циферблатом и черным текстом для четкой визуализации. Манометр имеет три типа ручки (по заявке заказчика) Бочка образная, Т образная, и круглая, все виды имеют эргономичный захват и прорезы, для работы в мокрой среде, сокращает риск проскальзывания при высоких давлениях. Охват колбы шприца манометра так же имеет 2 типа рукояти для поддержки во время индифляции и дефляции, по сторонам и пистолетного типа (по заявке заказчика) так же 3 вида спусковых механизмом горизонтальный для спуска большим пальцем руки и рукояткой для мягкого спуска при помощи всей ладони; 1 шт. - У- образный коннектор с гомеостатическим клапаном типа «клик» от 7,5 до 9 ФР (по заявке заказчика) так же имеет 2 силиконовые мембраны позволяющие сократить утерю крови во время процедуры по технологии пересечение; 1 шт. - Устройство вращения проводника. Устройство сделано из ABC пластика, корпус покрыт ромбовидными точками, чтобы обеспечить лучшее сцепление при работе в перчатках. Внутренняя металлическая часть является динамическим запирающим механизмом, который позволяет контролировать проводник и свободно манипулировать им. Диаметр проводника 0,014"-0,025"; 1 шт. - Инструмент для ввода проводника (тупая игла). Инструмент сделан из нержавеющей стали длиной не менее 95 мм, имеет ступицу из медицинского поликарбоната, ID 0,022 ″ и OD G21; 1 шт. - Линия высокого давления. Плетеная линия высокого давления представляет собой трехслойную трубку, изготовленную из высококачественного медицинского полимерного материала PU и нейлона, линия выдерживает максимальное давление до 1200 Psi (82 бар). Линия имеет 2 вентилируемых колпачка типа мама Luer Lock и папа Luer Lock. Длина линии не менее 100 см, внутренний диаметр не менее 1,9 мм., наружный диаметр не более 4,78 мм., толщина стенки не более 1,44 мм., жесткость материала по шору 90A; 1 шт. - Трехходовой краник высокого давления для контроля инъекций контрастной среды во время процедур ангиографии c максимальным давлением до 600 PSI (41.3 бар). В единой упаковке плотной прозрачной сверху и бумажной снизу для лучшей визуализации целостности товара. Остаток этиленоксида после стерилизации не больше 10ug/m. Метод стерилизации: Этиленоксидом
	шт
	30
	26 500,00
	795 000,00
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	Периферическая стент-система с сиролимусом для лечения хронических и острых поражений артерий нижних конечностей
	Периферический стент с покрытием из сиролимуса из ангиолита BTK изготовлен из кобальто-хромового сплава L605, покрытого смесью сиролимуса и биостабильных полимеров последнего поколения обеспечивающее гомогенное вымывание лекарства из очага поражения (он состоит из трех слоев: фторполимера, фторполимера + сиролимуса и, наконец, слоя акрилата). Стент применяется для лечения хронических и острых поражений артерий нижних конечностей ниже колена (БТК), а также подколенных и подколенных поражений с эталонными диаметрами сосудов от ≥2 мм до ≤4,50 мм с целью увеличения внутреннего диаметра артерии и, как следствие, улучшение кровотока при тяжелой хромоте или критической ишемии конечностей. Стент изготовлен из металлической трубки, вырезанной лазером и впоследствии подвергнутой различным обработкам, которые придают поверхности гладкую и глянцевую поверхность. Конструкция стента основана на конкатенации ячеек в окружном направлении, которые соединены в осевом направлении посредством звеньев для получения различных продольных конфигураций. Кроме того, регулировка количества ячеек в радиальном направлении позволяет расширять стент до различных диаметров. Система доставки стента представляет собой баллонный катетер с быстрой заменой, также называемый RX, имеющий конфигурацию с одним просветом в проксимальной части и коаксиальную конфигурацию с двумя просветами в дистальной части. Дистальная часть катетера покрыта прочным гидрофильным покрытием, чтобы минимизировать трение и улучшить отслеживаемость. Надувной сегмент покрывают гомогенной смесью препарата сиролимус (рапамицин) и биостабильного фторакрилатного полимера, что дает дозу препарата 1,4 мкг / мм2. Характеристики: • Материал стента: CoCr L605 • Толщина подкоса : 75–85 мкм в зависимости от диаметра стента. Звенья 70 мкм • Лекарственное средство: Сиролимус 1,4 мкг / мм2 • Полимер: биостабильный фторированный акрилат • Материалы катетера: нейлон / пебакс. Без латексных компонентов. • Поперечный профиль от 0,043 дюйма до 0,051 дюйма • Номинальное давление: 9–12 атм • Номинальное давление разрыва (RBP): 16 атм • Среднее давление разрыва (ABP): 22 атм • 2 рентгеноконтрастных маркера Pt / Ir на катетере, ограничивающем стент • Совместимость направляющих катетеров : 5F • Рабочая длина катетера: 142 см • Рекомендуемый проводник: 0,014 дюйма • Профиль входа: 0,017 дюйма.Размеры: длина 9, 14, 16, 19, 24, 29, 34 и 39 мм*, Ø 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 мм.
	шт
	1
	343 200,00
	343 200,00

	20
	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа
	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr.  Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5,7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера.  Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE.  Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана.  Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием.  Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 36 mm, 21 G x 36 mm, 20 G x 38 mm, 21 G x 35 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. . Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером.  Возможность выбора педиатрических наборов.  Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".
	шт
	20
	11 378,00
	227 560,00

	21
	Интродьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа
	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см.  Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана.  Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием.  Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018")
	шт
	30
	12 678,00
	380 340,00

	22
	Интродьюсер с гидрофильным покрытием в комплекте с иглой для трансрадиального доступа
	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра  5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10, 16, 25 см.  Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана.  Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие гидрофильного М -покрытия на поверхности интродьюсеров. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером, с пластиковым или металлическим минипроводником. Наличие дилататора. Наличие выбора диаметра прямого, пластикового или металлического мини проводника: 0,021", 0,025". Длина прямого пластикового или прямого металлического мини проводника 45см для интродьюсеров длиной 10 см, Длина прямого пластикового или прямого металлического мини проводника 80 см для интродьюсеров длиной 16 и 25 см.  Пластиковая игла 20Gx 32мм (для пластикового мини проводника 0,025"), металлическая игла 20Gx 36мм и 21Gx 36мм  (для металлического мини проводника 0,021" и 0,025").
	шт
	10
	16 500,00
	165 000,00

	23
	Катетер периферический с гидрофильным покрытием
	Катетер радиологический для проведения ангиографии. Наличие гидрофильного покрытия Legato. Дизайн кончика Headhunter 1 , Headhunter 3 Newton 1, Newton 2, Newton 3 , Newton 4 , Bentson 1, Bentson 2 ,Mani ,Vertebral,Modified cerebral,Berenstein, Simmons 1, Simmons 2, Simmons modified,Cobra 1, Cobra 2,Hook  , Shepherd Hook,Renal double curve, Amir Motarjeme и Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA2, Hockey Stick,Modified Hook 1,Modified Hook 2, Modified Hook 3,Straight Selective, RBI,RIM, Multipurpose A1. Длина катетеров 40, 65 , 80  100 ,110 и 125см, . Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.89мм) и 0.038" (0.97мм).  Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной вихуализации Материал втулки катетера мягкий полиуретан. Эргономичный дизайн крыльев втулки. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Протяженность гидрофильного покрытия: 25см для катетеров 40 и 65см, 40см для катетеров 100 и 125см. Пропускная способность для катетеров катетеров для промывания без оплетки/с оплеткой: Пропускная способность катетеров: 15-20мл/сек (1050psi) для катетеров 4F и 15-27 мл/сек (1200 psi) для катетеров 5F.   .. Наличие стикера голубого цвета с надписью Legato и крючка голубого цвета на упаковке катетера. Упакован в стерильную упаковку.
	шт
	30
	37 975,00
	1 139 250,00

	24
	Катетер для маточных артерий
	Катетер радиологический для маточных артерий.   Длина катетеров 90см, различная степень жесткости. Размер катетера 5F. Рекомендованный проводник 0.038". Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Крутящий момент 1:1. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку.
	шт
	5
	24 025,00
	120 125,00

	25
	Манжета для гемостаза лучевой артерии
	Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником, исключающим введение воздуха в интродьюсер.  Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительных двух раздувающих баллона. Обязательное наличие воздухо-нагнетания минимальным объемом 13 мл максимальным объемом нагнетания 18 мл. Обязательно наличие дополнительной прошивной линии VELCRO. Зеленая маркировка шприца, обозначающая размер. Возможность выбора длины манжеты 24 см и 29 см.
	шт
	10
	7 910,00
	79 100,00

	26
	GRAFTMASTER
	Конструкция типа "сэндвич" в виде 2х матричных баллонорасширяемых стентов из нержавеющей стали 316L между которыми находится сосудистый графт из тефлона (политетрафлюорэтилена, ePTFE). Толщина стенки 0.52мм. 2 типо-размера стент-графта по диаметру: 2.8, 3.5, 4.0 и 4.5,4.8мм. Длины 16, 19, 26мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стент-графта. Профиль кончика 0.024". Для стент-графта 2.8-4.0мм: номинальное давление раскрытия (NP) / расчетное давление разрыва (RBP) - 15/16 атм.; профиль стент-графта на доставляющей системе 0.061"; минимальный требуемый просвет гайд-катетера 0.068" (≥6F). Для стент-графта 4.5-4.8мм: номинальное давление раскрытия (NP) / расчетное давление разрыва (RBP) - 15/16 атм.; профиль стент-графта на доставляющей системе 0.068"; минимальный требуемый просвет гайд-катетера 0.074" (≥7F).
	шт
	4
	585 000,00
	2 340 000,00



Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 10 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.
Срок окончания приема заявок: 08 часов 45 минут 24 апреля 2023 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
Процедура вскрытия назначена: на 09 часов 00 минут 24 апреля 2023 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
