  Приложение 2

 к тендерной документации

Форма

Техническая спецификация товаров

способом проведения тендера
	№
	Торговое наименование
	Характеристика
	ед изм
	кол-во
	цена
	сумма

	7
	Система коронарного стента с лекарственным покрытием
	Коронарный стент с лекарственным покрытием Biolimus A9 на основе высоколипофильного цитостатика без полимерного покрытия. Назначение Для проведения стентирования коронарных артерий. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра стента  2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 4,0 мм. Широкого диапазона длины стента 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм. Лекарственное покрытие Biolimus A9 с высоколипофильным цитостатиком нанесено непосредственно на аблюминальную металлическую поверхность платформы стента. Полное высвобождения лекарственного вещества Biolimus A9 в течение 28 дней (остаток на стенке не более 2% лекарственного вещества). Материал стента на основе кобальт хрома Срок годности не менее 24 месяцев. Толщина стенки стента не более 0,0047”/0,12 мм Конструкция балок - гофрированные кольца Входной профиль системы доставки не менее 0,016” Расчетное давление разрыва  16 АТМ для стентов диаметром 2,25-3,0 мм; 14 АТМ для диаметров 3,5-4,0 мм. Номинальное давление не выше 8 ATM. Радиальная прочность - не менее 0,67ба/500мм рт ст Система доставки с трехлепестковым балонном для всех диаметров и длин.
	шт
	40
	290 000,00
	11 600 000,00


Пакет тендерной документации можно получить на сайте Заказчика (https://altai.mrb.kz.) либо в срок до 17:00 "05"мая 2023 года по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок..

Срок окончания приема заявок: до 08 часов 45 минут 10 мая 2023 года по адресу г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
Процедура вскрытия назначена на 09 часов 00 минут 10 мая 2023 года  по адресу г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
