Приложение 1
к приказу Министра здравоохранения и
социального развития Республики Казахстан
от 18 января 2017 года № 20
Форма
Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендера № 32 от 23.06.2023 года
КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул.Тәуелсіздік,16, объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров: 
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	5
	ЭКГ двенадцати канальный
	12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по не менее 12 отведениям. Должна быть комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана. Индикация контакта каждого электрода. Ширина бумаги: не более 112 мм. Вид бумаги: рулон. Вид печати: термопринтер. Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R». Возможность распечатки электрокардиограммы по стандарту Кабрера. Чувствительность не хуже: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ. Скорость подачи бумаги: 5, 10, 12.5 ,25, 50 мм/с. Адаптивный, сетевой фильтр: 50−60 Гц. Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц. Фильтры базовой линии: 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайны. Автоматические фильтры: автоадаптивный. Количество печатаемых отведений: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2. Сохраняет до не менее 400 записей ЭКГ (10-секундный интервал). Настройка всех параметров под каждого пользователя. Ручной и автоматический режимы работы. Длинные записи ЭКГ. Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы. Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи. Защита от дефибрилляции. Определение кардиостимулятора: 100 мкс / Функция обнаружения частоты не менее 40 000 Гц. База данных записей для открытия, просмотра и печати последних записей ЭКГ и карт пациентов.
Карта пациентов должна включать информацию: Ф.И.О., дата рождения, пол, вес, артериальное давление, рост, наличие/отсутствие кардиостимулятора, раса, отношение к курению, номер карты. Карта пациента включает не менее 2 дополнительных пункта, которые могут заполняться врачом самостоятельно. Информация, отображаемая на экране во время исследования: до 12 отведений, скорость печати, чувствительность, фильтры, отсоединенные электроды, ЧСС, фамилия и имя пациента, сообщение об ошибках. Информация, распечатываемая на ЭКГ бумаге: название клиники, дата и время исследования, фамилия и имя пациента, отведения и их названия, скорость печати, чувствительность, фильтры, усредненные отведения, амплитуды сегментов, ЧСС, временные интервалы, углы электрических осей и их графическое изображение, обзор ритма, текстовая или кодовая интерпретация. Возможность печати сетки на бумаге. Питание должно быть от сети и от аккумулятора. Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском и казахском языках.
Возможность модернизации модулем спирометрии – опция, приобретается дополнительно
Диагностический модуль: таблица анализа (временные интервалы, амплитуды сегментов, расчет электрических углов и частота сердечного ритма), интерпретация словами, усреднение (усреднение комплексов с опциональной маркировкой базиса), обзор сердечного ритма за последние 10 сек., анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка сносок).
Экран	сенсорный не менее: размеры (мм)118 x 89, разрешение (пикс) 640 x 480 (VGA), клавиатура должна быть комбинированная, сенсорная панель, индикация разраженного аккумулятора акустический сигнал, световая индикация, проверка потерянных отведений - индивидуально каждое отведение. Размер бумаги: Ширина бумаги, не менее мм 112, тип бумаги рулон, разрешение принтера должно быть Y-ось 200 dpi, X-ось 500 dpi, тип принтератермо, внешний через USB, скорость печати (мм/с)5; 10; 25; 50, чувствительность (мм/мВ)2.5; 5; 10; 20, кол-во отведений не менее 12, кол-во каналов не менее 12, кол-во отображаемых отведений:	3/6/12, измеряемые отведения должны быть I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, набор электродов R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 или/и RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6, кол-во печатаемых отведений: в auto режиме 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2, в manual режиме3, 4, 6, 12, в long режиме2
длительность записи, в auto режиме (сек)10;20;30;40;50;60;70;80, в long режиме (мин)1;2;3;4;5;6;8;10. Запись в auto режиме реальное время, синхронно, Сохранение 10-секундных записей – не менее 250. Фильтры: автоматический фильтр автоадаптивный, сетевой фильтр (Гц)50 / 60, фильтр мышечных артефактов (Гц)25; 35, фильтр базовой линии (s)3.2; 1.5; 0.6; 0.3; 0.1; сплайн, определение кардиостимулятора: 100 мкс., специальная схема с эквивалентом 40000 Гц частоты дискретизации. Профили пользователя: в auto режиме не ограничено, в manual режиме не ограничено, в long режиме не ограничено. Вес (макс)не более 3.2 кг, Размеры не более (д x ш x в) [мм]:330 x 270 x 74.
Должна быть сенсорная панель для ввода данных и управления. ЖК экран для вывода информации. Размеры не менее (мм)118 x 89, разрешение (пикс) 640 x 480 (VGA).
Кабель пациента должен быть разработан для уменьшения электрических помех из-за токов утечки, существующих в окружающей среде и приводящих к нарушениям при записи ЭКГ. Надежная фиксация электродов, цветовая маркировка отведений, должна иметь защиту для проведения дефибрилляции, штекера тип «банан», Жильность – не менее 10 шт, общая длина не менее 3450 мм, длина основной части кабеля не менее 2000 мм, длина раздельной части кабеля не менее 1450 см.
Должен быть защитный чехол аппарата.
Для управления сенсерного экрана
Для проведения электрокардиографического обследования качественная бумага для ЭКГ. Исполнение –рулон. Основа – термохимическая, плотность - 55 г/м2+/-5г7/м2, толщина - 0,06 +/-0,002 мм, белизна - 87-94%, размеры: ширина, мм – не более 112, длина, м – 25. Наличие координатной сетки светло-красного цвета
Многоразовый электрод для ЭКГ, клемма на конечности для взрослых, с винтом и зажимом. Цветовая маркировка электродов. Размер электрода (Д х В х Ш в мм) – не менее 140х52х30. Тип электрода - Ag/AgCl.
Многоразовый грудной электрод для ЭКГ, для взрослых, с винтом и зажимом. Диаметр не более 24 мм. Тип электрода -Ag/AgCl
Гель в емкостях должен быть предназначен для проведения электрокардиографических исследований. Гель апирогенный и нетоксичный. Объем – не менее 0,3 л. Вязкость – средняя. Цвет-бесцветный
Требования к условиям эксплуатации: Требование к питанию:
 220 - 240 В (номинальное), 50/60Гц.
Условия эксплуатации:	
Температура:	от + 1 °C до + 55 °C
Относительная влажность:	от 30 до 75 %
Атмосферное давление:	от 70 до 110 кПа
	шт
	15 
	2 500 000 
	37 500 000 

	6
	Фибробронхоскоп
	Фибробронхоскоп – 1 комплект. Назначение - проведение эндоскопических диагностических и терапевтических процедур в пульмонологии с возможностью проведения эндотрахеальной и эндобронхиальной интубации. Направление обзора – прямое Угол поля зрения, не менее 90 градусов. Глубина резкости или диапазон четкого изображения в поле зрения предметов не менее диапазона от 3мм до 50 мм. Минимальная дистанция видимости не более 3мм. Внешний диаметр дистального конца, не более 5.1 мм. Внешний диаметр вводимой трубки, не более 5.2 мм. Диаметр инструментального канала, не менее 2.6 мм. Угол изгиба подвижной части, не менее: вверх 180о, вниз 130 о. Длина рабочей части, не менее 600 мм. Наличие встроенного монитора диагональю не более 3,5 дюйма с возможностью наклона и вращения. Возможность вращения монитора влево и вправо не меньше чем на 90 градусов. Угол наклона монитора не менее 120 градусов. Возможность записи видео в качестве SHQ, HQ (или аналог). Возможность записи статичного изображения в формате JPEG или аналог. Наличие функции настройки размера и яркости эндоскопического изображения Наличие функции резервного копирования. Время непрерывной работы не менее 50 мин.
Отсос – 1 комплект. Отсос должен быть электровибрационного типа, емкость сосуда – не менее 1.5 л., давление не меньше чем, до - 85 кПа (-0.85 бар), вес прибора – до 5.2 кг., габариты: высота не более 220 мм., ширина не более 225 мм., длинна не более 380 мм. В комплекте с отсосом должно быть: сетевой кабель, фильтр бактерецидный, крышка сосуда с клапаном для зашиты от перелива, вакумная соединительная трубка, трубка пациента.
Фильтр – 1 комплект. Фильтр микробиологический, антибактериальный, одноразовый для аспиратора не менее 10 шт. в упаковке.
Требования к условиям эксплуатации:
Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт;
Площадь помещения: не менее 10 кв. м.;
Наличие приточно-вытяжной вентиляции.
	шт
	1 
	19 311 300 
	19 311 300 

	10
	Медицинская реанимационная кровать 
	Универсальная многофункциональная кровать с системой телескопических колонн, электрической регулировкой высоты, секций, продольных наклонов ложа (Тренделенбург/антиТренделенбург. Кровать должна состоять из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Рама кровати должна быть с защитным пластиковым картером, установленным на 4 антистатических колеса диаметром не менее 150 мм и трехпозиционной центральной системой блокировки колесной базы с не менее чем 2-х углов кровати.  Система управления колесной базой должна быть с функцией автоматической блокировки, которая блокирует колеса по истечению не более 120 секунд после подключения к сети.   В конструкции кровати должна использоваться система электромеханических телескопических колонн (не менее 2) с защитным кожухом, исключающим попадание жидкости внутрь системы, и встроенным контроллером движения колонн, обеспечивающим их синхронное движение при неравномерной нагрузке.  Конструкция электромеханических цилиндрических колонн должна обеспечивать строго вертикальный подъем рамы при регулировках высоты и исключать горизонтальное смещение ложа кровати. Количество сервомоторов должно быть, не менее 4. Количество секций ложа кровати должно быть, не менее 3. Секции кровати должны иметь съемные сегменты из ABS пластика в количестве, не менее 2 шт., устойчивых к мытью и дезинфекции. В углах головной секции ложа кровати должны быть расположены установочные отверстия для инфузионной стойки и устройства для приподнятия пациента. Для уменьшения деформации рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть расположены защитные амортизаторы диам. не менее 50 мм, изготовленные из пластикового материала, не оставляющего следов.  Кровать должна иметь съемные с фиксаторами взаимозаменяемые головной и ножной торцы из цельнолитого ABS пластика со вставками из HPL пластика, при этом конструкция торцов кровати легкосъемная, обеспечивающая максимально быстрый доступ медицинского персонала к пациенту со всех сторон, и при снятии торцов на каркасе кровати не остается никаких элементов торцов. Для каждой из спинок должны быть предусмотрены по не менее чем 1 фиксатору для их надежной фиксации в процессе транспортировки. Спинки должны устанавливаться на кровать путем опускания двух металлических штифтов, расположенных на нижней кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати. В ножном торце кровати должна располагаться встроенная выдвижная полочка для белья. На раме кровати должны быть закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения с газовой пружиной и двойной системой запирания по не менее чем 2 с каждой стороны. Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из цельнолитого ABS пластика со встроенными пультами управления для пациента и иметь дополнительные поручни.  Высота боковых ограждений не менее 450 мм, что позволяет использовать матрасы с разной высотой – от 14 до 23 см. В боковые ограждения должны быть   встроены индикаторы угла наклона секции спины и положения Тренделенбург/антиТренделенбург.   Расстояние между боковыми ограждениями должно быть   не более 40 мм. Расстояние между боковыми ограждениями и головным торцом должно быть   не более 40 мм. Кровать должна иметь возможность использования дополнительных раздельных боковых ограждений в секции голени для полного закрытия матрасного ложа с целью предотвращения выпадения пациента. Кровать должна  иметь: электрическую регулировку высоты с минимальным нижним положением не более  410 мм и верхним положением не менее 790 мм, электрическую регулировку продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург  и антиТренделенбург) в пределах не хуже  +-14°, электрическую регулировку секции спины в пределах не хуже  0° -  65°, электрическую регулировку тазобедренной секции в пределах не хуже  0° -  25°, механическую регулировку  секции голени с помощью растомата в пределах не хуже   0° -  20°. Конструктивная особенность ложа кровати должна обеспечивать функцию продольного смещения основания тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом для уменьшения компрессии в абдоминальной области с суммарным смещением не менее 110 мм. Кровать позволяет проводить как электрическую (с помощью пульта управления), так и механическую (с помощью ручек в головной части) сердечно-легочную реанимацию с амортизированием спинной секции при ее активации. Для использования с пациентами нестандартных антропометрических данных кровать должна обладать встроенной функцией увеличения длины ложа не менее 220 мм с фиксаторами положений. Панель управления в боковом ограждении должна иметь кнопку активации функций, препятствующей несанкционированному изменению положения секций ложа кровати.  Кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока службы, а также функцией отключения аккумулятора для хранения кровати. При работе от аккумуляторной батареи кровать должна автоматически переходить в «спящий» режим через не более чем 3 минуты после активации последней функции. При низком уровне заряда раздается предупредительный сигнал при нажатии кнопки любой электрической функции. Кровать должна обладать следующими возможностями доукомплектации: использование системы вытяжения. Кабель питания кровати должен быть   яркого цвета с целью предотвращения случайного вырывания из розетки и креплением к кровати. При использовании внутрисосудистых или внутрисердечных аппаратов, для уравнивания потенциалов при отсутствии заземления, в кровати должно быть предусмотрено подключение через равнопотенциальную клемму к соответствующему аппарату. Максимальная допустимая рабочая нагрузка должна быть, не менее 250 кг. Вес кровати с аксессуарами должен быть, не менее 150 кг. Внутренние габариты (ложе кровати) должны быть, не менее 2000 x 900 мм. Наружные габариты без удлинения должны быть, не более 2175 x 1000 мм. Подъездной просвет должен быть, не менее 150 мм.
Билатеральное ножное управление 2 шт, предназначено для возможности регулировки положения кровати во время манипуляций с пациентом без рук.  В конструкции кровати должно использоваться билатеральное ножное управление с защитной рамой и регулировкой следующих функций: подъем ложа, опускание ложа, позиция осмотра пациента.
Дополнительно с обеих сторон боковых ограждений в головной секции должны располагаться пульты управления для медперсонала со следующими функциями, индикаторами и возможностями: активация для разблокировки кнопок управления, аварийная остановка, блокировка регулировок ложа с других панелей управления,  датчик-индикатор заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа, регулировка продольных наклонов ложа кровати (Тренделенбург и антиТренделенбург), регулировка наклонов секций спины и бедра, функция автоконтура (одновременное смещение  секций спины и бедра), функция CPR для реанимационного положения, функция кардиологического кресла, положение мобилизации пациента, а также  отдельная функция Тренделенбург для приведения в противошоковое положение.
Панель управления для пациента, интегрированная в боковое ограждение (2 шт). Дополнительные пульты управления в средних боковых ограждениях должны выполнять следующие функции: регулировка спинной секции, регулировка бедренной секции, автоматическая регулировка положения, обеспечивать функцию активации функций и автоматического отключения.
Матрац с пенополиуретановым наполнителем, противопролежневый
Стойка инфузионная телескопическая, хромированная, с 4-мя пластиковыми крючками.
Комплект из 2-х пластиковых съемных панелей, формирующих поверхность ложа. Пластиковые вставки необходимы для правильного позиционирования матраса на ложе кровати. Использование данной опции упрощает процесс дезобработки
Держатель - рельс для крепления принадлежностей (2 шт). Рельса для крепления дополнительных аксессуаров под ложем кровати.
Опора для облегчения вставания пациента с ручкой и кнопками регулировки высоты ложа (2 шт). Дополнительные выдвижные упоры пациента. Имеют встроенные кнопки управления для ранней мобилизации и побуждения пациента к реабилитации. В секции голени расположены дополнительные складываемые (выдвигаемые) поручни пациента с кнопками регулировки высоты ложа кровати для быстрой мобилизации.
Требования к условиям эксплуатации: Электрическая сеть: 220 В
Площадь помещения: не менее 10 кв. м.
Наличие приточно-вытяжной вентиляции.
	шт
	10 
	4 736 000 
	47 360 000 
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	Медицинская кровать трехсекционная
	Больничная койка с не менее  2-мя коленчатыми рукоятками для регулировки положения секций. Кровать медицинская функциональная механическая–медицинская кровать, представляющая собой не менее 4-секционное ложе из регулируемых элементов, с возможностью ручной регулировки положения головной/подножной секции с помощью не менее двух коленчатых рукояток, которыми оснащена койка. Металлический каркас с электростатическим порошковым покрытием.
Защитные пластиковые угловые бамперы – не менее 4 шт.
Запираемые и съемные (ПП) панели у изголовья и ног- наличие 
Возможность – положения Фаулера
Общие характеристики
Максимальная длина	не менее 2140 мм.
Максимальная ширина не менее 980 мм. 
Высота (без матраса): не менее 500 мм. 
Угол наклона головной секции койки: не менее 0° не более 70˚ 
Угол наклона подножной секции койки: не менее 0° не более 42˚ 
Рабочая нагрузка не менее 170 кг. 
Вес изделия (без матраса)	не более 70 кг
Материал изготовления койки: Стальная плита
Материал изготовления панели койки ПП (полипропилен)
Материал изготовления рамы головной секции ПП (полипропилен)
Матрац: Д х Ш х В: не менее 195 х  не менее 85 х не менее 10 см
Быстрое и качественное восстановление лежачих пациентов при продолжительном курсе лечения.
Материал наполнения – полиуретановая пена
Пористая дышащая структура наполнителя
Антибактериальное покрытие - наличие
Плотность – не менее 23 кг/м3 
Вес матраса – не более 5 кг
Вес покрытия – не менее110 г/м2
Боковое ограждение: Используется для предотвращения случайного соскальзывания или падения пациента с
матраса. Складной, предохранительного типа, четырехсекционный, приводимый в рабочее положение в одно касание.
Ручка: Для использования регулировки угла наклона головной/подножной секции кровати.
Колеса: Ролики (оснащенные тормозом) Диаметр – 125 мм
Требования к условиям эксплуатации: Температура: 10- 40 °C
Влажность: 10 - 90%
Атмосферное давление: 800 -   1060 гПа
	шт
	100 
	852 825 
	85 282 500 
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	Шприцевой насос
	ип модуля	Волюметрический
Интерфейс	Меню на русском языке
ЖК-экран	Наличие
Минимальный объем используемого шприца, мл 5 - (2/3мл опционально)
Максимальный объем используемого шприца, мл	60
Используемые шприцы различных производителей	Наличие
Используемые виды шприцев по объему, в том  числе  5, 10, 20, 30, 50/60мл, количество	6(2/3мл опционально)
Функция определения объема шприца: Наличие
Функция пользовательская калибровка  шприца: Наличие
Погрешность инфузии, %	± 2,0
Функция хранения записей	Не менее 2000 записей (Регулирующий)
Информация, содержащаяся в хранимых записях: скорость введения,  итоговый введенный объем, давление окклюзии в гидросистеме, лимит введения и тип тревоги.	Наличие
Память на 20 типов шприцов	Наличие
Минимальная скорость инфузии, мл/ч 0,1
Максимальная скорость инфузии, мл/ч	1500
Режимы инфузии: 
Режим скорости
Режим времени
Режим веса
Режим интервала
Режим TIVA
Библиотека лекарств	6 режимов
Диапазон задаваемой скорости введения
Шприц 50 мл:  от 0,1～до 1500 мл/ч
Шприц 30 мл: от  0,1～  до 900мл/ч
Шприц 20 мл:  от  0,1～ до  600 мл/ч
Шприц 10 мл:  от  0,1～ до  400 мл/ч
Шприц 5 мл: от 0,1 ～ до 150 мл/ч
Точность 		±2%( после корректировки)
Шаг диапазона задаваемой скорости введения, мл/ч	0,1 мл/ч при скорости ниже 1000 мл/ч  и 
1 мл/ч при скорости свыше 1000 мл/ч
Скорость болюса,   мл/ч	Шприц 50/60 мл: 0,1 ~ 1500мл/ч;
Шприц 30 мл: 0,1 ~ 900мл/ч;
Шприц 20 мл: 0,1 ~ 600мл/ч;
Шприц 10 мл: 0,1 ~ 400мл/ч
Шприц 5 мл: 0,1 ~ 150 мл/ч
Давление окклюзии,  не меньше 3 уровней: Наличие
Диапазон задаваемого объема инфузии, мл: 0 - 9999,9 мл
Задаваемое минимальное время инфузии, мин 1
Задаваемое максимальное время инфузии 99 часов 59 мин
Расчет скорости введения через объем, время, вес тела: Наличие
Изменение скорости без прерывания инфузии: Наличие
Контроль введенного объема: Наличие
Максимальная скорость болюсной инфузии, мл/ч	1500
Функция болюсной инфузии «по требованию»: Наличие
Автоматическое снижение ударной дозы при появлении окклюзии Наличие
Режим «Открытая вена» Наличие
Скорость потока в «Открытой вене» регулируемая, мл/ч	0,1 – 5,0
Функция болюсной инфузии с заданным объемом	Наличие
Режим инфузии по массе тела	Наличие
Регулировка скорости болюсной инфузии	Наличие
Регулировка параметров без остановки инфузии	Наличие 
Фиксация поршня шприца в толкателе защелкой	Наличие
Возможность использования в автомобиле скорой помощи;	Наличие
Три режима предупреждающей сигнализации об окончании инфузии: 1)режим по времени – за 1~10 минут; 2)режим по расстоянии – за 0~18мм; 3)режим по объему – за 1~5мл	У других только есть один режим по времени. WIFI соединение с центральной системой мониторинга Наличие (опционально)
Возможность совмещать с больничной системой HIS Наличие(опционально)
Функция вызова медсестры	(опционально)
Система безопасности	  
Окклюзионное давление не менее 3 уровней регулировки для всех видов шприцев по объему	Наличие
Самотестирование системы после включения: Наличие
Пауза ручная: Наличие
Защита от свободного потока: Наличие
Сигнализация звуковая и световая: Наличие
Сигнализация: шприц отсоединен, шприц почти пуст, окончание инфузии, пустой шприц, окклюзия,  низкий заряд аккумулятора, нет AC источника питания, аккумулятор работает, разрядка аккумулятора и т.д: Наличие
Программирование звукового предупреждающего сигнала до окончания вливания: Наличие
Режим ночью: Наличие
Замок клавиатуры, предотвратить ошибочно управлять со стороны непрофессионалов: Наличие
Прочие параметры:
Размеры (Ш×В×Г), мм не менее 300 х 130 х 125
Вес прибора, не более кг 1,8
Стыковка насосов одного к другому при помощи внешнего устройства и формирование связки из четырех  и более насосов	Наличие
Мульти-направленный зажим для быстрой вертикальной или горизонтальной фиксации : Наличие
Стандартный интерфейс RS232: Наличие  
Инструкция по эксплуатации на русском языке: Наличие
Электропитание	 
Электробезопасность: CF, защита от импульсов дефибриллятора, класс 1 Наличие
Сеть переменного тока не менее 110 В -240В, 50/60Гц: Наличие
Аккумулятор NiMH, встроенный	Наличие
Длительность работы от аккумулятора, при скорости инфузии не менее -- 25мл/h, часов более 7
Кабель для подключения к электросети
Шприцы трехкомпонентные одноразовые стерильные в следующих модификациях: шприц трехкомпонентный одноразовый стерильный объемом 50 мл, с иглой, с наконечником типа Luer Lock, для использования с перфузионным насосом
Удлинитель стерильный высокого давления 150см. (1. Поливинилхлоридная (ПВХ) трубка; 2. Штыревой луерный (входящий) соединитель с колпачком; 3. Гнездовой луерный соединитель (охватывающий); 4. Протектор (предохранитель)
Крепежный кронштейн
Требования к условиям эксплуатации: Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление.  Напряжение питания не менее 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.
Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия.
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить 
источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.
	шт
	12 
	796 250 
	9 555 000 
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	Неонотальный прикроватный монитор  с датчиками для новорожденных
	Монитор пациента прикроватный, гемодинамический. Монитор пациента мультипараметрический предназначенный для использования в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии, транспортировки, а также в операционных для мониторинга состояния пациентов. Наличие сенсорного экрана, который обеспечивает прямой доступ к необходимым параметрам. 
Параметры измерений: - ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, индекс перфузии, ЧП, Инвазивное кровяное давление (ИАД), Капнометрия (СО2), Температура.
Режим отображения кривой: Фиксированная или подвижная без затухания 
Максимальное число каналов кривых: 6 каналов 
Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25 либо 50 мм/с 
Скорость развертки респирации: 6,25, 12,5 либо 25 мм/с 
Цвет отображения кривой: не менее 14 цветов 
Измеряемые параметры: 
ЧСС, ЖЭ, ST, ЧД, НИАД (систолическое, диастолическое, среднее), ИАД (систолическое, диастолическое, среднее) отображение в бедренной, легочной артерии, центральное венозное давление, давление левого/правого предсердия, ВЧД, пупочное артериальное/венозное давление, SpO2, ЧП, 2 канала ТЕМП, опционально - O2, FiCO2, ETCO2, 2 канала ИАД 
Цвет отображения числовых данных: не менее 14 цветов 
Тревога Настраиваемые уровни параметрической тревоги по приоритетам: Высокий; Средний; Низкий; Уведомление; с различными звуковыми и визуальными индикаторами.
Возможность паузы звукового сигнала на 1 минуту с сохранением визуального индикатора, возможность паузы и звукового и визуального индикатора одновременно. В случае возникновения тревоги система вызова медсестры активируется. 
Сигнал тревоги показателей жизнедеятельности: ЧСС, ЧП, ST, ЧД, АПНОЭ, ТЕМП, SpO2, НИАД, опционально - ИАД, ETCO2, CO2, O2 
Тревоги аритмии: не менее 13 типов
Асистолия, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков, бигеминия, уск. идиовентрикулярный ритм (взрослые, 0-2 года, 3-10 лет, 11-13 лет), парные экстрасистолы, нерегулярный ритм, пауза, желудочковые экстрасистолы, ранние желудочковые экстасистолы, тригеминия, желудочковая брадикардия (взрослые, 3-10 лет), наложение зубца R на зубец T.
Технические тревоги: Тревоги инструментов и окружающей среды, например, тревога отключения кабеля, тревога помехи, тревога отключения электрода, тревога определения кривой, тревога выключения датчика, тревога проверки манжеты/шланга, тревога проверки датчика, тревога низкого заряда батареи, и т.д. Индикация тревоги: Звук тревоги, мигание/постоянная работа индикатора тревоги, подсвеченные числовые данные/сообщение. Отображает элемент тревоги в верхней части экрана. Индикатор тревоги: Наличие Звук тревоги: 4 типа Подавление звука тревоги: наличие. Если во время паузы тревоги происходит новая тревога, то тревога отображается. Приостановка тревоги: наличие. Все тревоги выключены: Обеспечивается Приоритет громкости: Высокий ≥ Средний ≥ Низкий ≥ Уведомление. 
ЭКГ Отведения: 
Кабель на не менее 3-электрода: I, II, III 
Кабель на не менее 5-электродов: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 
Устойчивость к разряду дефибрилляции: Вход ЭКГ защищен
Защита от электрохирургического оборудования: наличие 
Время восстановления после дефибрилляции: не более 10 сек 
Контроль отсоединения отведений: Каждое отведение имеет свой сенсор 
Диапазон измерения ЧСС 15 - 350 уд/мин 
Диапазон измерения ЧСС: 30 – 300 уд/мин (взрослые/дети). 30 – 350 уд/мин
Диапазон нижней границы: ВЫКЛ, от 30 до 349 уд/мин с шагом 1 уд/мин 
Наличие фильтров сигнала ЭКГ: Диагностический, Мониторирования, Хирургический.
Полоса пропускания: Диагностика: 0,05-150 Гц; Мониторинг: 0,5-40 Гц; Хирургия: 1-20 Гц.
Элементы тревоги: ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ 
Анализ аритмии: Метод анализа: Метод сравнения по образцу 
Число каналов: 2 
Сообщения аритмии: 
Асистолия, пароксизмальная тахикардия, фибрилляция желудочков, бигеминия, уск. идиовентрикулярный ритм (взрослые, 0-2 года, 3-10 лет, 11-13 лет), парные экстрасистолы, нерегулярный ритм, пауза, желудочковые экстрасистолы, ранние желудочковые экстасистолы, тригеминия, желудочковая брадикардия (взрослые, 3-10 лет), наложение зубца R на зубец T
Количество файлов отчетов об аритмии: 168 часа
Запись трендов Построение трендов продолжительностью 168 часов, 20 блоков (кривая сигнала продолжительностью 10сек)
Измерение уровня ST: 
Число каналов измерения: с 3-электродов: 1 канал, с 5- электродов: 2/7 каналов. 
Диапазон измерения уровня ST: ±2,0 мВ 
Респирация (трансторакальная импедансная пневмография) 
Метод измерения: Трансторакальная импедансная пневмография 
Число каналов: RA - LA
Диапазон подсчета частоты респирации SpO2 
Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с 
Метод измерения: Метод поглощения света двух длин волн 
Диапазон отображения: 0 - 100 % SpO2 
Частота пульса: 20 - 300 уд/мин 
Неинвазивное кровяное давление, НИАД Наличие 
Метод измерения: Осциллометрический 
Диапазон измерений: 20 - 260 мм рт. ст. 
Режим измерения: Взрослые, дети или новорожденные определяются подключением воздушного шланга 
Максимальное время измерения: Взрослый/ребенок: 160 сек, Новорожденный: 80 сек 
Установки давления манжеты: Ручная или авто 
Максимальная величина подкачки: Взрослый/ребенок: 260 мм рт. ст. Новорожденный: 130 мм рт. ст. 
Элементы отображения: Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД), давление манжеты во время измерения НИАД,
Цикл обновления дисплея данных НИАД: Обновляется при каждом измерении 
Прерывание питания: Спуск сразу после выключения питания 
Время восстановления после дефибрилляции: 10 сек 
Инвазивное кровяное давление, ИКД Программа предустановлена в меню 
Диапазон автоматического обнуления: ±200 мм рт. ст. 
Точность диапазона автоматического обнуления: ±1 мм рт. ст. 
Диапазон измерений: -50 - 300 мм рт. ст. 
Точность измерений: ±1 мм рт.ст. ±1 разряд (–50 мм рт.ст. ≤ ИАД < 100 мм рт.ст.) ±1 % ±1 разряд (100 мм рт.ст. ≤ ИАД ≤ 300 мм рт.ст.) 
Температурный сдвиг: ±0,1 мм рт.ст./1°C 
Время восстановления после дефибрилляции: 10 сек 
Элементы отображения: Систолическое (СИСТ), диастолическое (ДИА), среднее (СРЕД) 
Отключение тревоги: Тревога отключается в определенный период при проведении обнуления. Частота пульса 
Диапазон расчета: 0, 30 - 300 уд/мин 
Диапазон отображения: 0 - 300 уд/мин 
Точность измерения (среднеквадратичное значение): ±2 уд/мин (30 уд/мин ≤ ЧП ≤ 300 уд/мин) 
Температура Наличие 
Число каналов: 2 фиксированных канала 
Диапазон измерений: от 0 до 50°C, от 32 до 122°F 
Точность измерения: ±0,1°C (25°C ≤ ТЕМП ≤ 45°C) ±0,2°C (0°C ≤ ТЕМП < 25°C) 
Диапазон отображения: от 0 до 50°C (от 32 до 122°F)
Дисплей: 
- размер по диагонали не менее 12,1 дюймов. 
- цветной сенсорный ЖКИ типа TFT - разрешение не менее 1024 × 768 точек на дюйм. не менее 8 коннекторов, которые позволяют использовать разъемы с автоматическим определением типа подключаемого датчика параметров пациента. 
Вес не менее 4,5 кг.
Аккумуляторная батарея 
Тип батареи: Литий ионная
Число батарей: 1 
Время работы от батареи при измерении SpO2 и ЭКГ каждые 15 минут: 120 - 240 минут (в зависимости от эксплуатации и вида батареи)
Индикатор состояния батареи: Лампы батареи на передней панели, сообщения на экране, звук тревоги и индикатор тревоги.
Встроенный термический принтер
Скорость печати не менее 25,50 мм\сек, Размер бумаги не более 58 мм Период печати – продолжающийся, 10/20/30 секунд. Клавиша печати – наличие. Возможность печати после нажатия последних 5 секунд. Возможность выбора трех каналов кривых.
Интерфейс
DC порт – не менее 18 VDC, не менее 2.8A
LAN порт, порт вызова мед. сестры, HDMI порт, USB порт поддерживающий передачу данных на внешние носители не менее 64 Гб а также подключение USB WiFi адаптера.
Тип монитора: без дополнительных модулей.
Ручка крепление – наличие
Режим «Bed to bed» - наличие
Программное обеспечение - наличие
Наличие мульти язычного интерфейса: 18 языков (в том числе казахский и русский)
Размер: не более 324 х 257 х 218 мм
Охлаждение: воздушное.

Кабель ЭКГ Количество отведений: 5 Количество каналов: 2/7 каналов
Кабель ЭКГ Количество отведений: 3 Количество каналов: 1 канал (опционально)
Кабель ЭКГ Количество отведений: 10 (опционально)
Датчик SpO2 для взрослых: Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса и сатурации гемоглобина в крови взрослого пациента.
Датчик SpO2 педиатрический (опционно): Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой напальчник из пластмассы. Предназначен для измерения пульса и сатурации гемоглобина в крови для педиатрии.
Датчик SpO2 неонатальный: Пульсоксиметрический сенсорный датчик многоразовый представляет собой насадку на ступню. Предназначен для измерения пульса для новорожденных.
Датчик SpO2 неонатальный одноразовый опционно: Пульсоксиметрический сенсорный датчик одноразовый представляет собой насадку на ступню. Предназначен для измерения пульса для новорожденных.
Удлинительный кабель для SpO2: Кабель удлинитель для датчиков пульсоксиметрии с целью подключения к монитору пациента.
Адаптер СО2 (Mainstream) опционально: Дыхательный адаптер прямого потока для капнографии
Датчик СО2 (Mainstream) опционально: Диапазон измерения: От 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19%
Точность: 0-40мм рт.ст. ± 2 мм рт.ст., 41 -70мм рт.ст. ± 5% от показаний
71 -100мм рт.ст. ± 8% от показаний/101-150мм рт.ст. ± 10% от показаний
Частота дыхания: От 0 до 150 вдохов в минуту (Mainstream EtCO2)
Адаптер СО2 (Sidestream) опционально: Дыхательный адаптер бокового потока для капнографии
Датчик СО2 (Sidestream) опционально: Диапазон измерения: От 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19%
Точность: 0-40мм рт.ст. ± 2 мм рт.ст., 41 -70мм рт.ст. ± 5% от показаний
71 -100мм рт.ст. ± 8% от показаний/101-150мм рт.ст. ± 10% от показаний
Частота дыхания: От 2 до 150 вдохов в минуту
Термодатчик накожный, поверхностный
Термодатчик ректальный
Кабель и крепление подключения датчика ИАД к монитору пациента – наличие
Датчик ИАД:
Диапазон измерения От -50 до 300 мм. рт. ст
Точность <100 мм. рт. ст: ± 1 мм. рт. ст.
                 >= 100 мм. рт. ст: ± 1 от величины
Диапазон измерения частоты пульса    От 0 до 300 уд/мин
Нулевая балансировка    
Диапазон: ± 200 мм. рт. ст.
Точность: ± 1 мм. рт. ст.
Отклонение: ± 1 мм. рт. ст. за 24 часа
Чувствительность датчика    5 μВ/мм. рт. ст
Диапазон измерения частоты пульса    От 0 до 300 уд/мин
Адаптер для ИАД, одноразовый: Одноразовая система ИАД: наличие. Предназначен для передачи колебания пульсовой волны на датчик ИАД, который соединен непосредственно с монитором. Датчик передает показания на монитор, отображающий кривую ИАД
Тележка на 5 колесах с креплением для монитора пациента и корзиной для принадлежностей. Ручка для удобства передвижения – наличие. 
Размер: не менее 630 х 1050 мм
Манжета для взрослых, многоразовая предназначена для измерения артериального давления пациента. Состоит из трубки и тканевой манжеты.
Методика измерения - Осциллометрический
Режимы измерения:
Ручной режим: однократное измерение
Автоматический режим: измерение с интервалами 1,2,3,4,5,10,15,20,30 минут и 1,2,4,8 час
Стат: Постоянный в течении 5 минут
Диапазон измерения артериального давления: от 20 до 260 мм рт.ст.
 Степень наполнения манжетов – Регулируемая
Детский манжет, многоразовый: Метод Осциллометрический
Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный
Диапазон измерения от 20 до 230 мм рт.ст. Точность Изменение давления в пределах ±5 мм рт.ст. Стандартная девиация: меньше 8 мм рт.ст.
Неонатальный манжет, многоразовый: Метод Осциллометрический
Операционный способ Ручной/автоматический/постоянный
Диапазон измерения от 20 до 120 мм рт.ст.
Одноразовые электроды (не менее 10шт): Предназначены для регистрации электрокардиограммы.
Термобумага (не менее 2 шт): Размер бумаги: 58 мм – ширина, 308 мм – диаметр.
Требования к условиям эксплуатации: Источник питания: 100-240В переменного тока (50/60Гц)
Разъем питания постоянного тока: 18В постоянного тока, 2.8A
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	Дефибриллятор монитор
	Дефибриллятор оснащен функциями, позволяющими проводить трех- и пятиканальную ЭКГ, синхронизированную кардиоверсию. Расположение и маркировка кнопок облегчает проведение наружной автоматической дефибрилляции (АНД). Дефибриллятор совместим с одноразовыми электродами для проведения ЭКГ и дефибрилляции. Универсальные электроды для взрослых и детей (размер внешнего многоразового электрода для взрослых: не более 70 ±3 × 106 ±3 (мм), размер внешнего многоразового электрода для детей: 	не более 45 ±3 × 53 ±3 (мм2). Технология позволяет производить дефибрилляцию более эффективно, используя разряды меньшей мощности. 
Быстрый набор заряда (при работе от сети) –200 Дж не более чем за 4 сек, 270 Дж  не более чем за 5 сек. 
Восстановление волны ЭКГ после дефибрилляции в течение не более 3 сек.
Автоматическая дефибрилляция (AED при регистрации аритмии).
Режимы AED – взрослый и детский
Встроенный цветной монитор, одновременное отображение не менее четырех волновых форм и не менее шести числовых данных.
Технические характеристики.
Тип дефибрилляции: ручная, синхронизированная, автоматическая (AED).
Набираемый заряд, диапазон: 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 270 Дж.
Отображение заряда: отображение значения набираемого заряда на экране. 
Индикатор состояния заряда: звуковой сигнал после полного набора заряда.
Синхронизированный разряд: есть.
Волна разряда: усеченная экспоненциальная с постоянной мощностью, бифазная.
Характеристики импульса: Импульс с компенсацией по напряжению и длительности в зависимости от сопротивления тела пациента.
Время разряда от зубца R до пика разряда: не более 60 мс при считывании ЭКГ с электродов дефибриллятора, не более 25 мс при считывании ЭКГ с внешнего источника.
Максимальная продолжительность циклов заряда/разряда с энергией не более 270 Дж:
 - не менее 60 циклов: 3 цикла в минуту с интервалом охлаждения (1 минута) через каждую минуту разрядов.
 - не менее 15 циклов: 3 цикла в минуту без интервалов охлаждения.
Система рекомендации разряда Прибор должен распознавать желудочковую тахикардию, асистолию. Чувствительность метода распознавания составляет не менее 94%. 
Специфичность метода распознавания составляет не менее 97%. 
Дисплей: 
Размер не менее 6,5" TFT цветной
Разрешение: не менее 640 х 480 пикселей
Яркость: не менее 1000 кд/м2
Цифровые параметры: ЧСС, ЧД. Восстановление изолинии ЭКГ после дефибрилляции: не менее 3 сек после разряда 270 Дж.
Диапазон измерений ЧСС не менее:  15 - 300 уд/мин (в режиме мониторинга и дефибрилляции)
Измерение SpO2:  Возможность
Измерение CO2: Возможность
Измерение НИАД: Возможность
Время надувания манжеты: не более  11 с 
Батарея: не хуже чем NiMh (nikel metal hydride) батарея, напряжение – не менее 12 В, ёмкость – не менее 2800 мА. Время заряда: не более 3-х часов. Емкость: Заряд 270 Дж – не менее 100 разрядов. Не менее 180 минут постоянного мониторинга. Не менее 120 минут работы в режиме кардиостимуляции
Регистрация событий. Регистрация данных производится на внутреннюю память прибора, а также с печатью на встроенном 3-канальном термопринтере.
Встроенный термопринтер: скорость распечатки  – не менее 25, 50 мм/сек. Ручной режим записи. 
Автоматический режим записи
Основная функциональная проверка: зарядки, состояния батареи, записи, сигнализации тревоги и речевой информации и кривой дефибрилляции
Переключатель режимов: мониторирование ЭКГ, дефибрилляция 
Работа от  сети 
Работа от батареи 
Диапазон уровней энергии, Дж, не более от 2 до 270
Количество дефибрилляций с энергией 270Дж без подзарядки дефибриллятора  (t=200 С)  -  не менее 100
Количество дефибрилляций с энергией 270Дж без подзарядки дефибриллятора (t=00 С)  - не менее 100
Голосовые инструкции при подготовке и проведении дефибрилляции 
Индикация на рукоятках качества контакта электродов с телом пациента 
Фильтр помех в т.ч. От помех при работе электрохирургической аппаратуры 
Интерфейс для карты памяти 
Передача данных на персональный компьютер	
Индикатор заряда аккумулятора на дисплее	 
Настройки оператора	
Количество уровней звука тревоги не менее	4
Количество уровней звука заряда  не менее	4
Количество уровней звука голосовых  инструкций  не менее	4
Система тревог 	 
Визуальные и звуковые сигналы	
Извлечение данных: Прибор имеет возможность сохранять данные во внутренней памяти прибора, на SD карте, передавать данные по каналу Bluetooth на ПК или прикроватный монитор 
Размеры и вес, не более:
311 (Ш) х 288 (В) х 242 (Г) мм 6.8 кг
Длина кабеля питания не менее 2 м.
Батарея аккумуляторная: Не менее 12В, 2800мАч, никель-металлогидридный (NiMH), перезаряжаемый.
Соединительный кабель ЭКГ с 3/6 отведениями, длина кабеля не менее 3,0 м
кабель электрода ЭКГ на 3 отведения, тип зажим, длина кабеля не менее 0,8 м
Термобумага, рулон, не более 50мм х 30м, оранжевая сетка, не менее 10 шт./уп.
Гель, тюбик 100 г. Не менее 2 шт./уп.
Требования к условиям эксплуатации: Температура воздуха от  +10°C до +40°C. 
Относительная влажность воздуха от 30% до 75%.
Атмосферное давление от 700 до 1060 Гпа. 
Максимальная высота над уровнем моря 4000 м.
Условия транспортировки и хранения:
Температура воздуха от  –20°C до +50°C. 
Относительная влажность воздуха от 0% до 90%.
Атмосферное давление от 500 до 1060 Гпа.
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	КТГ  экспертного класса
	Фетальный монитор состоит из основных компонентов (включая батарею, экран дисплея, записывающее устройство и корпус) и функциональные компоненты (включая кабель ЭКГ, манжета НИАД, датчик SpO2, зонд ТЕМП, датчик ЧСС плода, датчик ТОСО, маркер ДП и фоно стимулятор плода) 
Тип защиты от удара электрическим током: Класс I с внутренним источником питания
Общие характеристики:
Сфера применения - Мониторинг параметров плода и матери, возможность применения во время транспортировки.
Наличие жидкокристаллического, цветного экрана.
Тип экрана – сенсорный. 
Возможность регулировки угла наклона дисплея. 
Встроенная ручка для переноски монитора.
Дисплей не менее: 12,1-дюймовый цветной сенсорный TFT-экран
Разрешение не менее: 800 × 600
Размер не менее: 340 mm × 270 mm × 95 mm
Вес не более: 5.5kg
Потребляемая мощность переменного тока
Порт USB *2
Порт RJ45
Функциональные характеристики:
Наличие канала регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС) плода ультразвуковым методом. 
Поддержка подключения дополнительного УЗ-датчика для одновременного мониторинга двойни. 
Наличие возможности мониторинга многоплодной беременности, в том числе, тройни.
Наличие канала регистрации сократительной деятельности матки с помощью
ТОКО-датчика:
Наличие функции измерения пульса матери с помощью ТОКО-датчика. Диапазон измерения пульса матери не менее: 20 – 300 уд. /мин.
Наличие канала регистрации двигательной активности плода с помощью маркера событий.
Наличие возможности дооснащения фетального монитора опциями мониторинга ЭКГ, НИАД и пульсоксиметрии матери, мониторинга внутриматочного давления, мониторинга прямой ЭКГ плода.
Наличие функции перекрестной проверки каналов между ЧСС плода и ЧСС матери. Возможность проведение мониторинга с помощью ультразвука проводить чем с 25 недели беременности в ходе нестрессового мониторинга или обычного стандартного мониторинга плода.
Наличие универсальных разъемов для маркера событий, ТОКО- и ультразвуковых датчиков, автоматического распознавания подключенных датчиков. Наличие демонстрационного режима для обучения персонала.
Наличие встроенной памяти.
Термопринтер:
Наличие встроенного термопринтера для печати параметров мониторинга матери и плода. 
Разрешение принтера не менее 8 точек/мм.
Пригодная для печати ширина не более 150 мм. 
Наличие вариантов выбора настройки скорости печати КТГ в реальном времени (3 см/мин, 2 см/мин, 1 см/мин). 
Наличие режима быстрой печати. 
Принтер обеспечивает запись непрерывных кривых: ЧСС плода, ЧСС матери, движения плода, сократительная активность матки.
Интерфейсы и сетевая коммуникация:
Наличие возможности установки сетевой карты для объединения мониторов в центральную станцию акушерского наблюдения.
Датчики тревоги:
Наличие уведомления о сигналах тревоги с помощью звуковых и световых индикаторов или экранных сообщений. 
Наличие звуковой и визуальной индикации тревог. 
Наличие цветовой дифференциации визуальной индикации уровней тревог. Наличие функции временного отключения сигнала тревоги.
Наличие сигналов тревоги при недостаточном качестве сигнала с датчиков.
Мониторинг ЧСС плода с помощью УЗ-датчика:
Метод измерения – ультразвуковой импульсный доплер. 
Диапазон измерения от 30 до 250 уд. /мин. 
Частота УЗ-излучения не менее: 1 МГц ± 100 Гц. 
Наличие ударопрочности датчиков. 
Класс защиты датчиков IP68. 
Частота повторения УЗ 3,0 кГц.
Мониторинг сократительной деятельности матки ТОКО-датчиком:
Метод измерения – сенсорный элемент. 
Диапазон сигнала от 0 до 127 условных единиц. 
TOCO диапозон: 0-100%
Разрешение не более: 1%
Наличие ударопрочности датчиков. 
Класс защиты датчиков не хуже IP68. 
Наличие функции обнуления.
Анализ КТГ:
Наличие встроенной функции анализа КТГ в реальном времени по набору параметров (не стрессовый тест). 
Диапазон настройки времени исследования КТГ 10 – 60 минут.
Маркировка:
Режим маркировки: автоматическая/ручная маркировка движения плода
Дыхание:
Метод: Метод торакального импеданса
ЭКГ:
   •    Стандартная ЭКГ в 3/5 отведениях, дополнительное измерение ЭКГ не менее в 12 отведениях.
Выбор усиления X0.125, X0,25, X0,5, X1, X2, X4, Авто
Скорость развертки: 6,25, 12,5, 25, 50 мм/с
Диапазон сердечного ритма: 15-350 ударов в минуту
Выдерживает напряжение 4000 В переменного тока/50 Гц в изоляции;
SPO2:
Диапазон измерения от 0% до 100%, в диапазоне от 70% до 100% для новорожденных ±2%.
Возможно выбрать бренд Massimo
RESP:
Диапазон измерения: 6-150 об/мин, точность: ±1 об/мин.
НИАД:
Систолическое давление: 40-270 мм рт. ст.
Диастолическое давление: 10-215 мм рт. ст.
Среднее артериальное давление: 20-235 мм рт. ст.
TEMP:
Диапазон измерения: 0-50.
Непрерывная работа с помощью аккумллятора не менее 4 часа.
Дополнительный расчет КТГ: Расчет STV и LTV: распечатка общего балла, ранних и поздних децелераций, все виды вариабельности и д.р.
Датчик Тосо для токографии и измерения частоты пульса матери: Наличие ТОКО-датчика для регистрации сократительной активности матки (токографии) и измерения частоты пульса матери. Используемый метод измерения для токографии – сенсорный элемент тензодатчика. Диапазон сигнала от 0 до 127 условных единиц. Наличие ударопрочности датчиков. Класс защиты датчиков IP68.
Ультразвуковой датчик: Наличие ультразвукового датчика для регистрации ЧСС плода. Частота УЗ-излучения 1 МГц ± 100 Гц. Наличие ударопрочности датчиков. Класс защиты датчиков IP68. Частота повторения УЗ 3,0 кГц.
Дистанционный маркировщик: Наличие маркера событий для дистанционной регистрации движения плода или других показателей.
ЭКГ кабель: Кабель ЭКГ многократного пользования в 3/5 отведениях
Датчик SpO2: Датчик пульсоксиметре многоразовый взрослый SpO2
НИАД  Трубка: НИАД  Трубка белый длина не менее 2 м
Манжета НИАД многоразовый для взрослых одно-трубчатые, (Средняя 25-35см), (Большая 33-47 см)
Температурный датчик: Поверхностный датчик
Кабель заземление не менее 2 м
Бумага для регистратора: Наличие комплекта термобумаги для регистратора. 5 шт./уп. Тип бумаги – стандартная тип сложения и ширина в соответствие с техническими возможностями оборудования. Наличие разметки обязательна.
Одноразовые ЭКГ электроды : электроды взрослые 40 x36 x1 mm
Наличие эластичных многоразовых ремней для фиксации датчиков на теле пациента. Ширина 60 мм. Длина 1.3 м.
Требования к условиям эксплуатации: Температурный диапазон эксплуатации - 0 - 45 С. Температурный диапазон хранения - -20 - 60 С. Диапазон влажности хранения и транспортировки: 90% Диапазон влажности эксплуатации: 95% Защита корпуса – IP21
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	Матрацы для кроватей медицинских функциональных (противопролежневые)
	Матрац для кроватей медицинских функциональных для реанимационного отделения с принадлежностями. Конструкция матраца должна состоять из двух воздушных подушек, разделенных на самостоятельные модули. Верхняя подушка должна быть оснащена динамическими модулями, нижняя подушка статическими модулями. Модули матраца должны состоять из ячеек.  Общее количество ячеек должно быть не менее 21 штуки. В матраце должна использоваться 2-ячеечная система с ячейкой нулевого давления.  Части матраца должны быть защищены воздухо- и водонепроницаемым чехлом из материала на основе полиуретана с нейлоновым покрытием, оснащенным застежкой-молнией на не менее, чем 180°. В конструкции матраца должны быть использованы дополнительные эластичные крепежные ремни по углам, препятствующие сползанию при креплении на кровати. В матраце предусмотрены следующие режимы работы: динамический, статический и режим постоянно низкого давления. Время цикла в динамическом режиме должно быть, не более 12 минут. Диапазон регулировки давления должен быть, не менее 15-50 mmHg. Погрешность встроенных сенсоров давления, не более +/- 5mmHg. Статический режим должен предусматривать возможность максимального накачивания матраса и обеспечивать стабильную поверхность в течение 30 минут. Режим постоянно низкого давления должен поддерживать давление в матраце на выбранном уровне. В матраце должна использоваться встроенная электронная система, контролирующая изменения положения матраца и позволяющая эффективно распределять давление в ячейках даже в положении кресла.  Для обеспечения оптимальной защиты система корректирует давление исходя из веса и положения пациента. В матраце должен быть предусмотрен режим проведения сердечно-легочной реанимации с экстренным сдуванием всех ячеек. Режим экстренного сдувания производится путем отключения пневматического штуцера от блока управления. Время сдувания ячеек должно быть, не более 30 сек. Для транспортировки пациентов на матрасе предусмотрен транспортировочный режим, обеспечивающий постоянное давление при отключенном электропитания на, не менее чем 12 часов. Управление осуществляется с помощью управляющего компрессорного блока.  На блоке управления предусмотрены следующие кнопки и индикаторы: кнопка включения работы матраса, регулятор режима и настройки давления, кнопка выбора режима давления, индикатор системной ошибки, индикаторы выбранного режима.  В матрасе должна быть предусмотрена легкая замена поврежденных частей конструкции без привлечения специализированных сервисных инженеров, посредством замены ячеек. Максимальная допустимая рабочая нагрузка, не менее 210 кг. Размеры матраса, не менее 2000 x 860 x 170 мм. Вес матраса, не более 7,5 кг. Размеры блока управления, не более 260 x 120 x 215 мм. Вес блока управления, не более 2,5 кг.
Требования к условиям эксплуатации: Напряжение: 220- 230 В +/- 10% 50/60 Гц
Потребление энергии: 370 ВА
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	Видеоларингоскоп
	Инновационный видеоларингоскоп предназначен для проведения интубации и сложной интубации, а также для визуализации дыхательных путей и помощи при введении устройств для осмотра дыхательных путей. Может применяться как для прямой, так и непрямой ларингоскопии. Возможность применения как в педиатрии, так и у взрослых пациентов. Визуализация: вертикально расположенный дисплей улучшает визуализацию эндотрахеальной трубки для предотвращения случайного повреждения гортани. Компактный, герметичный и готовый к использованию в любой момент. Информативность: встроенная камера с увеличенным углом обзора для отображения всех анатомических особенностей гортани. Уникальный минутный счетчик остаточного времени работы батареи. Тонкий профиль клинка улучшает доступ к гортани и предотвращает случайное повреждение зубной эмали. LCD дисплей диагональю не менее 2,5 дюйма цветной. Батарея: Время работы от литиевой батареи (3.6V) 250 мин. Отображение на экране оставшегося времени работы от батареи. Портативность: компактный, весом не более 200 грамм. Беспроводная конструкция. Одноразовые клинки устанавливаются на каркас из усиленного сплава со встроенной камерой CMOS. Устойчив к химическим и физическим воздействиям. Профиль клинка 11,9 мм. Габаритные размеры: не более 180х68х110 мм.
Основная информация о продукте
Наименование продукта: Видеоларингоскоп 
Тип: TK2020WDH11, TK2020WDH12, TK2020WDH21, TK2020WDH22
Размер: M5-A
[bookmark: Application][bookmark: _bookmark0]Применение:
Продукт используется для получения четкой визуализации голосовой щели и помогает при введении эндотрахеальной трубки, также его можно использовать в ходе других медицинских процедур (например, при введении общей анестезии, оказании первой медицинской помощи, интраорального обследования или лечения и медицинских тренингов).
[bookmark: Environment_requirement]Требования к рабочей среде 
Стандартная среда для эксплуатации: 
Температура:5°С~40°С;
Относительная влажность:10％~80％, без конденсации;
Избегайте попадания прямых солнечных лучей, воздействия других источников холода и тепла.
Хранение и транспортировка: Температура: -20°С~+55°С
Относительная влажность: ≤93% (без конденсации)
[bookmark: Core_Features]Основные характеристики:
1. Вся конструкция с водонепроницаемым корпусом безопасна для использования в клинических условиях.
2. Пять лезвий разного размера соответствуют для применения у разных пациентов.
3. Функция защиты от запотевания, выраженный клинический эффект.
4. Лезвие небольшого размера обеспечивает большее пространство для интубации трахеи, уменьшает риск повреждения тканей пациента.
5. Монитор с несколькими поворотами, спереди и сзади: 0°-180°, влево и вправо: 0°-300°, облегчает наблюдение, расширяет обзор.
6. Цифровая технология высокой четкости, разворачивающийся монитор.
7. Имеется подставка для батареи, которая способна заряжаться в беспроводном режиме.
8. Значительно улучшает уровень воздействия на голосовую щель, почти у 99 % пациентов после лечения с манипуляциями на голосовую щель оцениваются уровнем
9. Более высокий показатель успешности интубации трахеи по сравнению с традиционными методами интубации.
10. Просто нажимаете кнопку питания, если необходимо воспользоваться, очень прост в использовании медицинским персоналом.
11. Уменьшает контакт медицинского персонала с выделениями из дыхательных путей, сокращает вероятность перекрестного инфицирования
Технические параметры:
1. Технология обработки изображений: цифровая технология HD
2. Угол обзора: 45-65°
3.           Разрешение: не менее 300 000 пикселей
4. Глубина обзора: 27-70 мм
5. Освещение: ≥150 люкс
6. Размер монитора: 3,5 дюйма.
7. Разрешение монитора: 640*480.
8. Угол поворота: спереди и сзади: 0°-180°, влево и вправо: 0°-300°
9. Карта памяти: Встроенная карта памяти 16Гб.
10. Емкость батареи: 2000 мАч.
11. Время зарядки: ≈4 часа.
12. Непрерывное рабочее время: ≈200 минут.
13. Материал: Алюминиевый сплав.
14. Материал сменное лезвия: Медицинский полимерный материал фотохромный.
15. Подключение: Интеграционный дизайн.
16. Поддержка функций съемки фотографий, видео и передачи.
[bookmark: Function]Функция:
1. Воспроизведение: Сохраненные видео и изображения можно просматривать повторно.
2. Язык: доступно несколько языков на выбор (русский, английский и другие языки).
3. Время: Время может быть установлено в соответствии с местным временем.
4. Автоматическое выключение: можно установить время автоматического выключения
5. Передача данных: после записи данные фотографий или видео могут быть переданы с видеоларингоскопа на компьютер. После сброса, файлы видео-фотоизображений на карте памяти можно удалить во избежание заполнения памяти.
6.          Формат: Все данные могут быть удалены.
Структура:
Видеоларингоскоп (M5-A) состоит из видеоларингоскопа, сменного лезвия и адаптера питания; Видеоларингоскоп состоит из монитора с дисплеем и основного корпуса ВЛ (ВЛ жезл и сверхтонкий удлинитель).
[bookmark: Configuration]Конфигурация:
1. TK2020WDH11(М5-А)
Параметры сменного лезвия
Целевая категория пациентов и вен
Спецификация лезвия	Вес пациента /Индекс массы тела	Целевая категория пациентов	Замечания
1# 6.87-20.64	Дети	
2# 44.95-60	Подростки	
Индекс массы тела <18.5	Женщина невысокого роста и худощавого телосложения	или рост <152cm
3# 46-77.4	Взрослый среднестатистический	
4# Индекс массы тела >30	Пациент высокого роста и тучного телосложения	или рост >183 см
5# Затруднение дыхательных путей	
  Размеры сменного лезвия
Размер лезвия
Размер	Ширина
 (±0,5 мм) Ширина корпуса 
(±0,5 мм) Высота 
(±0,5 мм) Длина дуги (±0,5 мм)	Интубация
Ширина пространства × рост (мм)	Минимальное раскрытие рта (см)	Угол
1#	19	11.5	11	102	7×9	≥1,2 см	48±1
2#	21.5	12.5	11	111	9.5×8.5	≥1,2 см	49±1
3#	27	13	17	120	14×12	≥1,9 см	39±1
4#	28.5	14	17	134.5	14×12	≥1,7 см	39±1
5#	24	12	13	129	13×9	≥1,3 см	49±1
Монитор 3,5 дюйма
Основной корпус ВЛ TK2020WDH11/М5-А
Адаптер для кабеля
Требования к условиям эксплуатации: Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление.  Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.
Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия.
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%
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	Прикроватная консоль
	Корпус консоли должен быть из специального четырехсекционного анодированного алюминиевого профиля длиной не менее 1500 мм;
- функциональные панели должны быть натурально анодированы или покрашены порошковой краской, стойкой ко всем применяемым типам дезинфектантов, по цветовой системе RAL.
- в верхней и нижней частях корпуса, по всей длине консоли должны быть интегрированы не менее 2 шт. рельсов 10х25 для крепления навесного оборудования;
- не менее 6 клапанов медгазов: 2xO2, 2xAir5, 2xVac, стандарта DIN13260-2, с двумя положениями штекера (рабочий, дежурный), с сетчатыми фильтрами, с сервисными клапанами, с цветным маркировочным кольцом и надписью на русском языке;
- не менее 8 сетевых розеток электропитания типа Shuko (4 + 4), с откидными крышками и индикацией напряжения каждой группы;
- не менее 4 клеммы выравнивания потенциалов;
- 1 сдвоенный разъем RJ-45;
- комплект крепежных деталей
Полка для монитора не менее 360х240мм
Источник отраженного палатного света на энергосберегающих LED со сроком службы не менее 30 000 часов, мощностью 28 и 16 Вт и интенсивностью освещения на расстоянии 1 м
Требования к условиям эксплуатации: Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям: наличие отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение от 100 до 240 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 250 Вт);
	шт
	9 
	1 671 651 
	15 044 859 
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	Автоклав
	Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением медицинских изделий из коррозионно-стойких металлов, стекла, резин, латекса, пластмасс, изделий из текстиля, перевязочного материала, а также лигатурных шовных материалов, используемых в медицинской практике. Стерилизатор предназначен для установки в централизованных стерилизационных лечебно-профилактических учреждениях. В стерилизаторе предусмотрен фильтр бактериальной очистки атмосферного воздуха. Фильтр не требует частых прочисток и замены мембраны в течении года. Тип стерилизатора  -паровой горизонтальный. Механизм закрывания крышки - винтовой, один прижим. Материал наружных панелей  - наружная обшивка из нержавеющей стали
Рабочее давление пара в парогенераторе и стерилизационной камере, МПа (кгс/см2)  - 0,22 (2,2)
Ток  - переменный, трехфазный
Частота, Гц  - не менее 50
Напряжение, В  - не менее 380
Потребляемая мощность, кВт, не более  - 10
Степень защиты оболочки - IP24 
Диаметр стерилизационной камеры, мм  - 400 ±4
Количество режимов стерилизации, не менее - 5
Параметры первого режима стерилизации:  рабочее давление, МПа (кгс/см2 ) - 0,21±0.01 (2,1+0,1)
температура, °С- 134±1
время стерилизационной выдержки, мин  - 5+1
Параметры второго режима стерилизации:
рабочее давление, МПа (кгс/см ) 0,11±0,01(1,1±0,1)
температура, °С 121±1
время стерилизационной выдержки, мин 20+2
Параметры третьего режима стерилизации: 
рабочее давление, МПа (кгс/см2) - 0,20±0,02 (2,0±0,2)
температура,°С - 132 ± 2
время стерилизационной выдержки, мин  - 20 + 2
Параметры четвертого режима стерилизации: 
рабочее давление, МПа (кгс/см2 )  - 0,11+0,02(1,1+0,2)
температура, °С  -120+2
время стерилизационной выдержки, мин 45+3
Ручной (программируемый) режим стерилизации: 
рабочее давление, МПа (кгс/см2 ) 110…136
температура, °С - 110…136
время стерилизационной выдержки, мин - не более 60 минут
Точность поддержания стерилизационной температуры - ±2°С
Вакуумная сушка стерилизуемых изделий методом эжекции - наличие
Остаточная влажность, не более  - 1%
Объем парогенератора, л, не более - 25
Управление  - автоматическое
Водоуказательная колонка для визуального контроля за уровнем воды в парогенераторе
наличие
Фильтр очистки воды - наличие
Система подачи воздуха в камеру через фильтр бактериальной очистки - наличие
Система охлаждения сброса пара в канализацию - наличие
Габаритные размеры, мм, не более
- глубина 1200±10
- ширина 604±10
 - высота 1360±10
Масса, кг, не более   - 180
Норма расхода воды на 1 цикл работы стерилизатора, включая цикл сушки, не более, л  - 100
Средняя наработка на отказ, циклов, не менее  - 3000
Средний срок службы, лет, не менее - 10
Объем стерилизационной камеры, л , не менее - 100
Применяемые стерилизационные коробки 
КФ-18 или КСК-18
Комплектация:
Стерилизатор паровой горизонтальный - 1
Подставка-решетка под стерилизационные коробки - 1
Запасные части 
- колпачок (под указатель уровня)  - 2
- уплотнитель (прокладка под крышку стерилизационной камеры)  - 1
- кольцо (прокладка под крышку  парогенератора)  - 1
- прокладка под ТЭН  6
-трубка стеклянная 12x1,5-260  - 1
- электронагреватель ТЭН  - 3
- Вставка плавкая  - 2
Эксплуатационная документация 
- Паспорт. Руководство по эксплуатации стерилизатора  - 1
- паспорт сосуда, работающего под давлением  - 1
- паспорт мановакуумметра - 1
- паспорт клапана предохранительного - 1
- руководство по эксплуатации блока управления стерилизатором  - 1
Подставка-решетка под стерилизационные коробки (не менее 2 шт)
колпачок (под указатель уровня)
уплотнитель (прокладка под крышку стерилизационной камеры)
кольцо (прокладка под крышку  парогенератора)
прокладка под ТЭН не менее 6 шт
трубка стеклянная 12x1,5-260
электронагреватель ТЭН
Требования к условиям эксплуатации
Прибор используется в помещениях при температуре от 15°С до 35°С.
	шт
	3 
	5 500 000 
	16 500 000 
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	Обогреватель медицинский детский
	Обогреватель для новорожденных с источником лучистого тепла. Обогреватель системы: источник лучистого тепла с возможностью поворота купола вправо и влево. Угол вращения не менее чем до 170 градусов: 85 градусов в левую и правую стороны от центрального положения. Удобный и четкий дисплей с яркими цифровыми индикаторами текущих параметров и сообщениями о тревогах. Режимы контроля температуры: Автоматический и Ручной. Диапазон отображения температуры кожи: не менее 30.0 – 42.0 градусов С (Точность: ± 0.3 градуса С). Диапазон установки температуры кожи: не менее 34.0 – 38.0 градусов С (с шагом 0.1 градус С). Диапазон установки выходной мощности обогревателя: 0 – 100% (с шагом 5%). Индикация выходной мощности обогревателя отображается по 10 уровням. Мощность обогревателя: не менее 500 Вт. Мощность нагревания в режиме предварительного нагрева: 24 мВт/см2 (выходная мощность 100%); 6 мВт/см2 (выходная мощность 30%). При установке в ручном режиме мощности обогревателя 35% и более должна срабатывать тревога «проверь ребенка» каждые 15 минут для исключения перегрева пациента. Функция предварительного нагрева, позволяющая выполнять различные процедуры с новорожденным в теплых условиях сразу после рождения. Два режима встроенного таймера: апгар-таймер для четкой регистрации прошедшего с момента рождения времени и оценки по шкале Апгар и таймер первичных реанимационных действий. Диапазон отображения времени: 0 – 60 минут 00 секунд (с шагом 1 сек.). Система тревог для безопасности младенца. Тревоги в автоматическом режиме: Тревога установленной температуры ±1 градус; Тревога установленной температуры ± 0,5 градусов; Тревога датчика температуры кожи. Тревоги в ручном режиме: Тревога заданного обогрева; Тревога проверки ребенка; Тревога датчика температуры кожи. Общие тревоги: Тревога сбоя системы; Тревога сбоя питания. Встроенный источник освещения, интенсивность освещения: не менее 600 Люкс. Обогреватель должен иметь две ручки для удобства выполнения манипуляций. Технические характеристики: Напряжение: 220-230В переменного тока. Потребляемая мощность: не более 700 ВА. Частота: 50/60 Гц. Класс безопасности: оборудование Класса 1. Степень защиты: Тип BF. Режим работы: Непрерывная работа. Мобильный стенд предназначен для легкого и удобного перемещения аппарата. Состоит из двух боковых рельс, соединенных между собой планкой-ручкой и Т-образного основания на не менее чем 6 одинарных колесах, двое из которых снабжены тормозным механизмом для надежной фиксации. Наличие в комплекте не менее двух держателей кабеля, для фиксации проводов и кабелей вдоль боковых рельс. Наличие двух Г-образных дополнительных ручек с фиксацией на боковых рельсах и возможностью легко отсоединить их или изменить высоту крепления на более удобную. Габариты системы: высота не менее 184 см, длинна не менее 95 см, ширина не менее 73 см. Вес: не более 51 кг, без аксессуаров. Две встроенные специальные вертикальные боковые рельсы для удобного крепления специализированного дополнительного оборудования. Возможность крепления дополнительного оборудования с трех сторон каждой рельсы для удобства расположения и эксплуатации медицинским персоналом. Максимальная нагрузка на 1 рельсу не менее 20 кг. Наличие кабеля для электропитания. Стандартная вилка. Датчик температуры кожи многоразовый: желтый, размером 5 мм. Для мониторирования температуры пациента. Требования к условиям эксплуатации: Требования к помещению: 
Площадь помещения: не менее 8 кв.м;
Оптимальные условия эксплуатации системы:
Окружающая температура: 20~30°C
Относительная влажность: 30~75 %
Атмосферное давление: 70~106 кПа
Электроснабжение 200-240В
	шт
	4 
	5 145 000 
	20 580 000 
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	Неинвазивный ИВЛ для род. Блока
	Реанимационный аппарат (Т-система) предназначенный для применения при неонатальной асфиксии и дыхательной недостаточности у новорожденных, представляет собой прибор со встроенным смесителем и флоуметром. Наличие возможности пользователю контролировать время дыхания при помощи клапана, нажимая на него пальцем. Аппарат должен представлять собой устройство вентиляции легких, работающее на пневмоприводе с ручным управлением. Процедура искусственной вентиляции легких может выполняться как при мощи лицевой маски, так и через эндотрахеальные трубки. Аппарат может быть использован как в родильных или операционных палатах, так и во время транспортировки младенца с помощью баллонов со сжатыми газами. Исключается возможность ошибки медперсонала в поддержании дыхания младенца, поскольку установлен измерительный механизм для контроля положительного давления на выходе (PEEP) по заранее заданным нормам пикового давления (PIP). Установка значений пикового дыхательного давления (PIP) и положительного давления на выдохе (PEEP). Наличие в аппарате встроенного смесителя воздушно-кислородной смеси (в пределах не менее чем 21-100%), встроенного расходомера (в пределах не менее чем от 0-15 Л/мин). Технические характеристики: Индикация давления: -2 до 8 kPa (-20-80 смН2О). Устанавливаемый предел давления: 2,0 – 5,9 kPa (20-60 смН2О). Габариты блока: не более 185 х 170 х 277 мм. Вес аппарата: не более 3,8 кг. Кислородный шланг высокого давления. Длина не менее 1,5 м. Шланг с адаптером для подключения к консоли стандарта DIN. Воздушный шланг высокого давления. Длина не менее 1,5 м. Шланг с адаптером для подключения к консоли стандарта DIN. Таймер работает от батарей. Наличие двух режимов таймера: апгар-таймер для четкой регистрации прошедшего с момента рождения времени и оценки по шкале Апгар и таймер первичных реанимационных действий. Диапазон отображения времени: 0 – 59 минут 59 секунд (с шагом 1 сек.). Вес: не более 0,75 кг. Регулировка уровня громкости в трех уровнях. Стойка предназначена для размещения и мобильного передвижения аппарата между палатами. Основание 5-ти колесное. Медицинский компрессор является источником чистого, сухого, сжатого воздуха без следов масла для медицинских вентиляторов. Может использоваться в качестве первичного источника воздуха или в качестве автоматического резервного источника в случае перебоя с центральным источником в медицинском учреждении. Компрессор, включая шланг высокого давления и соединитель: Рабочие характеристики компрессора: Напряжение: 220-240В переменного тока; 50/60 Гц. Уровень шума компрессора: не более 49 Дб. Габариты компрессора: не более 455 х 355 х 440 мм. Вес компрессора: не более 30 кг. Компрессор, включая соединительный шланг для подсоединения к вентилятору (эффективность 40 л/мин, вместимость воздушного баллона 2 л, уровень шума компрессора 49 Дб). Тревоги: температуры, давления, питания. Индикация: давления на выходе, отработанных часов, сушения. Режим работы: беспрерывный. Степень фильтрации - 5 микронов. Увлажнитель дыхательной смеси. Одна кнопка для установки оптимальной температуры и влажности для новорожденных, детей, взрослых в инвазивных и неинвазивных режимах. Передовой алгоритм и измерения потока газа для оптимального увлажнения и минимизации ошибок. Постоянная цифровая индикация температуры проходящего газа совместно с простым контролем и интуитивно понятной индикацией. Автоматический режим ожидания при прекращении подачи газа или отсутствие воды в камере. Используется только с подогреваемыми контурами. Камера увлажнения устанавливается сверху увлажнителя (могут использоваться как многоразовые, так и одноразовые камеры увлажнения). Увлажнитель должен иметь 2 режима работы, что значительно облегчает выбор. Режим оптимальной влажности обеспечивает подогрев дыхательной смеси до 37 градусов и влажности 44мг/л, что полностью соответствует параметрам самостоятельного дыхания здорового пациента и обеспечивает физиологический баланс температуры и влажности. Режим необходимой влажности прогревает дыхательную смесь до 31 градуса и увлажняет до уровня 32 мг/л. Такой режим увлажнения оптимален для масочной вентиляции. Интенсивность увлажнения определяется количеством влаги, образующимся в носоглотке естественным путем. Вес: не более 2.8 кг (без камеры); 3.1 кг (с камерой, заполненной водой). Частота: 50/60 Гц. Напряжение: 230±20 В. Потребляемый ток: 1.0 A максимально при 230 В Нагревательная пластина: 150 Вт. Нагреватель шланга	22 В, 2.73 A, 60 Вт, 50/60 Гц. Отключение нагревательной пластины при перегреве: 118±6 ºC. Габариты: не более 140 x 173 x 135 мм (без камеры).
Принадлежности увлажнителя: двойной датчик температуры: Двойной датчик температуры измеряет температуру газовой смеси при выходе из увлажняющей камеры и непосредственно в дыхательном контуре (в момент доставки смеси пациенту). В температурный датчик также встроен датчик потока, что позволяет более корректно осуществлять нагрев. Длина не менее 1500 мм.
Принадлежности увлажнителя: адаптер контура: Адаптеры увлажнителя для соединения увлажнителя и контура пациента для активации линии нагрева. Разъем для присоединения контура для одноразовых контуров в виде трилистника.
Стойка-фиксатор для крепления аппарата к стойке или инфузионному штативу, а также может служить для фиксации увлажнителя к штативу. Длина не менее 7 см.
Одноразовый неонатальный контур в сборе: Контур дыхательный одноразовый с линией нагрева (с Т-образным клапаном потока и гофрированной трубкой). Клапан PEEP для регулировки давления. Материал: ПВХ. Длина контура с обогревом не менее 1,3 м. Линия для подключения к увлажнителю не менее 0,6 м.   Изменяемое положение Т-образного клапана. Не стерильный, клинически чистый. Для использования до 7 суток. Внутренний диаметр: номинально 12 мм. Минимальный/максимальный поток: 8/15 л/минуту. 
Контур пациента: Контур пациента, однократного использования с клапаном потока. Может применяться как с масками, так и с эндотрахеальными трубками. Съемный клапан потока для установки как в вертикальном, так и горизонтальном положении. Гофрированная трубка длиной 1,2 м. Регулятор с маркировкой шкалы нагнетания давления. По длине контура наличие трех гладкоствольных участков длиной 3,5 см для установки в держатель контура. Без латекса.
Тестовое легкое неонатальное, объем не более 50 мл. Материал: медицинская резина. Многократного применения.
Маска дыхательная для недоношенных: Маска дыхательная для недоношенных. Форма основания – круглая. Материал ПВХ. Одноразовая.
Маска дыхательная для новорожденных: Маска дыхательная для новорожденных. Форма основания – круглая. Материал ПВХ. Одноразовая.
Камера увлажнителя одноразовая: Камера увлажнителя с портом автозаполнения без клапана наполнения. Для активных увлажнителей. Служит для создания увлажненной воздушно-кислородной смеси. Для новорожденных и детей. Однократного использования. Газовые порты: Выход 22М, Вход 22М. Максимальная вместимость не более 210 мл воды. Комплайнс от 0.12 до 0.3 см/cмH2O. Maксимальное рабочее давление 20 кПa. Максимальный пиковый поток не более 80 Л/мин. Компрессионный объем: полный 90 мл, пустой 300 мл. Только для дистиллированной воды. Основание камеры может быть разогрето до 85 градусов С. Корпус прозрачный. Маркировка максимального объема наполнения камеры.
Требования к условиям эксплуатации: Требования к помещению: 
Площадь помещения: не менее 10 кв.м;
Оптимальные условия эксплуатации системы:
Окружающая температура: 20~30°C
Относительная влажность: 30~75 %
Атмосферное давление: 70~106 кПа
Электроснабжение не требуется
	шт
	1 
	11 000 000 
	11 000 000 
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	Аппарат нейромышечной проводимости
	Тип монитора – модульный. Цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей – наличие. Размер дисплея, не менее 15,5 дюймов, разрешение не менее 1920 х 1080. Угол обзора не менее 178 град. Кол-во кривых, выводимых на экран не менее 12. Режимы экрана: мини-трендов на 2 часа, оксикардиореспирограммы – наличие, Крупных цифр – наличие. Индикация: тревоги, питание, заряд батарей. Тренды: цифровые и графические не менее 120 часов. Хранение данных: Сохранение данных на карту памяти не менее 48 часов. События: не менее 1000 эпизодов, включая сигналы тревоги по параметрам, случаи аритмии, технические сигналы тревоги и т.д. Измерения НИАД: не менее 1000 измерений. Расшифровка результатов ЭКГ в 12 отведениях в состоянии покоя не менее 20. Развернутые кривые: 48 часов (макс.). Конкретное время хранения зависит от типа и числа сохраненных кривых. Просмотр ST: До 120 часов записи кривых сегмента ST. Каждые пять минут сохраняется одна группа кривых сегментов ST. Обзор ОксиКРГ: не менее 48 часов. Данные трендов сохраняются по одной точке в секунду, а кривая сохраняется в сжатом виде. Калькуляторы: (расчета доз препаратов, гемодинамический, оксигенации, вентиляции) – наличие. Тревоги: визуальная, 3 типа звуковой сигнализации. Приват режим – возможность. Ночной режим – наличие. Возрастные группы пациентов: взрослые, дети и новорожденные. Внутренняя батарея перезаряжаемая, не менее 4500 мАч, время работы от аккумулятора не менее 2 часов. Полностью русифицированный интерфейс. Подключаемые модули: (ЭКГ, SpO2, НИАД, 2-Темп) – наличие. ЭКГ 12 отведений – опционально. До 8 каналов ИАД – опционально, 2 канала ИАД – наличие. СО (сердечный выброс) – наличие. Модуль NMT (нейромышечной передачи) – наличие. Модуль PICCO – опционально. Модуль беспроводной связи WiFi – опционально. Термопринтер – в наличии. Капнометрия в боковом потоке – опционально. Капнометрия в основном/прямом потоке – опционально. Капнометрия в боковом микро-потоке – опционально. Модуль ScvO2 (насыщение кислородом центральной венозной крови) – опционально. Модуль INVOS rSO2 (регионарное насыщение кислородом) – опционально. ИКГ (импедансной кардиографии) – опционально. Модуль Мультигаз (СО2, О2, N2O, анестетики) – наличие. Модуль BIS – наличие. Модуль ССО – опционально. Модуль RM (механика дыхания) – опционально. Модуль ЭЭГ (электроэнцефалограмма) – опционально. Дополнительный сенсорный дисплей (опционально): цветной жидкокристаллический, сенсорный дисплей – опционально. Установка непосредственно внутрь основного дисплея в качестве модуля – наличие. Диагональ не менее 5,5 дюймов. Разрешение, не менее 1280 x 720. Кол-во кривых на экране не менее 5. Внутренняя батарея перезаряжаемая, время работы не менее 8 часов. Мониторируемые параметры. ЭКГ (наличие): Автоматическое распознавание 3/5/6/12 отведений – наличие. Набор отведений: 3 отведения: I, II, III. 5 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V. 6 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb. 12 отведений: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1-V6. Чувствительность дисплея: 1,25 мм/мВ (X0,125), 2,5 мм/мВ (X0,25), 5 мм/мВ (X0,5), 10 мм/мВ (X1), 20 мм/мВ (X2), 40 мм/мВ (X4), Авто, ошибка менее 5%. Скорость развертки не менее: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, ошибка менее 5%. Защита от ВЧ-коагулятора – наличие. Защита от дефибрилляции – наличие. Определение пейсмейкера – наличие. Анализ аритмий – не менее 25 типов аритмий. Диапазон измерений ST-сегмента не менее: -2,0 мВ – 2.0 мВ. Анализ QT/QTc – наличие. Параметры: QT, QTc, разница QTc. QT: от 200 до 800 мс. QTc: от 200 до 800 мс. QT-ЧСС: 15–150 уд/мин (для взрослых), 15–180 уд/мин (для детей и новорожденных). ЧСС (наличие): Диапазон измерений (взрослые): не менее 15 – 300 уд/мин. Диапазон измерений (новорожденные / дети): не менее 15 – 350 уд/мин. Точность: не хуже ±1 уд/мин. Дыхание (наличие): Метод измерения: Импедансный. Диапазон измерений не менее 0 – 200. Погрешность не более: от 0 до 120 вдох/мин: ±1 вдох/мин, от 121 до 200 вдох/мин: ±2 вдох/мин. Время тревоги по апноэ: 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. SpO2 (наличие): Диапазон измерений не менее 0 – 100%. Разрешение не более 1%. Точность от 70 до 100%: ±2% (в режиме для детей и взрослых), от 70 до 100%: ±3% (в режиме для новорожденных). Частота пульса (наличие): диапазон не менее 20 – 300 в мин. Разрешение не более 1 уд. НИАД (наличие): Метод измерения: Осциллометрический. Режимы: Ручной / автоматический. Измеряемые параметры: Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса. Диапазон измерений (взрослые): не менее 10 – 290 (мм рт. ст.). Диапазон измерений (дети): не менее 10 – 240 (мм рт. ст.). Диапазон измерений (новорожденные): не менее 10 - 140 (мм рт. ст.). Разрешение не более 1 (мм рт. ст.). Единицы измерения по выбору пользователя (мм рт. ст.) / кПа. Функция защиты от избыточного давления – наличие. Температура (наличие): Диапазон измерений не менее 0 – 50оС. Разрешение не более 0,1оС. Точность не хуже ±0,1оС. Кол-во каналов: не менее 2 каналов, отображение (Т1, Т2, ∆(разница Т). ИАД (наличие): Не менее 2 каналов - наличие. Диапазон измерений не менее: -50 – 360 мм рт. ст. Разрешение не более 1 мм рт. ст. Точность не хуже ±2% или ±1 мм рт. ст., большее из значений (без датчика). Чувствительность датчика 5 мВ/В/ммHg. Сопротивление 300 - 3000Ω. PAWP – наличие. PICCO (опционально): Диапазоны измерений не менее: НСВ 0,25 л/мин до 25,0 л/мин, СВ 0,25 л/мин до 25,0 л/мин, ГКДО от 40 мл до 4800 мл, УО от 1 мл до 250 мл, ВСВЛ от 10 мл до 5000 мл, ВГОК от 50 мл до 6000 мл. Капнометрия СO2 в боковом потоке - (опционально): Скорость потока отбора пробы: взрослые/дети не менее 120 мл/мин, новорожденные не менее 90/70 мл/мин. Скорость развертки не менее 3 мм/с, 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Диапазон CO2 не менее 0-150 мм.рт.ст. Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Диапазон ЧДДП не менее 0-150 вдох/мин. Время апноэ менее 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. 
Модуль NMT (нейромышечной передачи): Стимуляция на выходе: Ширина импульса 100, 200 или 300 мкс; монофазный, импульс прямоугольной формы. Погрешность: ±10% Текущий диапазон 0–60 мА с шагом 5 мА. Погрешность: ±5% или ±2 мА, большее из значений. Макс. сопротивление кожи 3 кОм при 60 мА, 5 кОм при 40 мА.  Макс. выходное напряжение 300 В. Режим ST ST-отнош. от 0 до 200%. Интервал измерения - Вручную, 1 с, 10 с, 20 с.  Режим TOF Кол-во TOF от 0 до 4.  Отнош.TOF от 5% до 160%
Интервал измерения Вручную, 12 с, 15 с, 20 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин. Режим PTC PTC от 0 до 20. Интервал измерения Вручную. Режим DBS Интервал измерения - Вручную, 15с, 20с, 30с, 1мин, 5мин, 15мин, 30мин, 60мин. DBS-подсч. от 0 до 2. DBS-отнош. от 5% до 160%. Сообщение НМП Пороговое значение
Восстан. блокады Вык, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Модуль Газонализа – Мультигаз – в наличии. Анестетики – наличие. Метод: инфракрасная абсорбция – наличие. Диапазон измерений: N2O 0 – 100%, Enf, Iso, Hal 0 – 5%, Sev 0 – 8%, Des 0 – 18%. Показания на дисплее - Fi и ЕТ, МАС значения. Модуль глубины анестезии BIS – опционально. Метод - Биспектральный анализ ЭЭГ. Диапазон измерений 0-100. Расчетные параметры - SQI, EMG, SR, SEF, TP. Принтер (наличие): Термо, встроенный, 3-х канальный. Ширина бумаги 50 мм. Скорость печати не менее 25; 50 мм/сек.
Сенсорный дисплей: Цветной жидкокристаллический сенсорный дисплей. Размер дисплея не менее 15,6 дюймов, разрешение не менее 1920 х 1080. Угол обзора 178 град. Кол-во кривых, выводимых на экран 12.
Карта хранения данных (4 Gb): Накопитель данных емкостью 4 Gb. Для записи трендов, истории пациентов и пр.
Аккумуляторная батарея стандартной ёмкости: Внутренняя аккумуляторная батарея, перезаряжаемая, не менее 4500-5600мАч, время работы от аккумулятора не менее 2 часов.
Термопринтер в комплекте: Термо, встроенный, 3-х канальный. Ширина бумаги 50 мм. Скорость печати не менее 25; 50 мм/сек.
Модуль: НИАД + 2xТемп + SpO2 + 3/5 ЭКГ: Совмещает в себе модули: НИАД, 2 канала температуры, SpO2, 3/5 канальный ЭКГ
Модуль 2 канала ИАД в комплекте с аксессуарами: Включает в себя 2 канала ИАД, 5 одноразовых датчиков, 1 кабель подключения датчиков, 1 крепежный зажим для датчика
Модуль NMT включает в себя:
1) Модуль НМП
2) Кабель пациента НМП
3) Кабель стимуляции НМП (4) Кабель датчика НМП
5) Проксимальный электрод (красный) 
6) Дистальный электрод (черный)
7) Датчики НМП – на 10 процедур
Модуль сердечного выброса СО включает в себя: соединительный кабель 1 шт., термодилюционный катетер 1 шт
Модуль Multi-Gas + Auto ID включает в себя, водоотделитель 2 шт., линия отбора проб, 2,5 м 2 шт., назальная канюля для отбора проб, взрослая, 2 шт., назальная канюля для отбора проб, детская, 2 шт.
Модуль BIS включает в себя модуль BIS, Преобразователь цифровых сигналов BIS, соединительный кабель, 1 шт, Датчик BIS для взрослых, 5 шт.
ЭКГ электроды + кабель ЭКГ, 12-контактный + провода на 5 отведений, взр., тип зажим, защита от дефибрилляции, AHA/IEC. Включает в себя ЭКГ электроды + кабель ЭКГ, 12-контактный + провода на 5 отведений, взр., тип зажим, защита от дефибрилляции, IEC
Удлинительный кабель SpO2 7-контактный. Удлинительный кабель SpO2 7-контактный для подключения одноразовых и многоразовых датчиков SpO2, длина не менее 1,2 метра
Многоразовый датчик SpO2 (512F, взрослый). Многоразовый датчик SpO2, модель 512F, для взрослых, длина кабеля не менее 1 метра
Трубка НИАД (взрослая, детская). Трубка НИАД для подключения одноразовых и многоразовых манжет (взрослая, детская), длина трубки не менее 2,5 метров
Многоразовая манжета взрослая. Многоразовая манжета (размер 25-35 см, взрослая, упаковка)
Многоразовый температурный датчик, накожный (взрослый). Многоразовый температурный датчик, накожный (взрослый), длина кабеля не менее 2,5 метров.
Бумага для термопринтера. Бумага для термопринтера (50мм х 20м)
Требования к условиям эксплуатации: Помещение, в котором предполагается размещение и установка прибора, должно соответствовать следующим требованиям:
• отдельного источника электропитания (розетка стандарта EURO на напряжение 230 В с заземленным средним выводом, частота 50/60 ГЦ, мощность 400 ВА);
•необходимо организовать стабильную температуру окружающего воздуха в пределах от +0 °C до +40 °C;
•относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать от 15 до 95% без конденсации
	шт
	1 
	19 900 000 
	19 900 000 
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	Светильник передвижной 
	Операционный/диагностический светодиодный светильник используются при проведении операций, диагностики, а также как вспомогательные источники света.
Особенности: 
16 мощных светодиодов, яркостью 45 000 Люкс гарантируют отличное освещение смотрового поля. Высокая производительность и мобильность. Благодаря небольшим размерам, может использоваться в небольших помещениях для оказания скорой помощи. Срок службы составляет 50 тысяч часов, а энергопотребляемость при этом низкая. Простота в обращении позволяет пользователям точно позиционировать свет. Простой блок управления на корпусе.
Размеры не менее Ш 500 мм х В 1150 - 1750 мм
Диапазон регулировки высоты	1150 - 1750 мм
Источник питания	220 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	30 Вт (±10%)
Яркость 45 000 Люкс
Срок службы лампы не менее 50 000 часов
Цветовая температура 4,300k +/- 100
Количество светодиодов 16
Вращение 360°
Диаметр лампы не менее 200 мм
Колеса 2” * 5 шт
Вес не более 17 кг
Требования к условиям эксплуатации: Температура: 5-40°С
Влажность: 5-30°С / ниже 80%, 31-40°С / ниже 50%
	шт
	7 
	1 950 000 
	13 650 000 

	Дополнительная информация:

	1
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP (для всех лотов)

	2
	Срок поставки медицинской техники
	Для лотов: 14, 18 – 45 календарных дней
Для лотов: 15, 22, 24 – 60 календарных дней
Для лотов: 5, 10, 17, 23, 26, 27, 29 – 90 календарных дней
Для лотов: 6, 11, 20 – 120 календарных дней
Для лотов: 30 – 180 календарных дней

	3
	Место дислокации медицинской техники
	Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Панфилова, 19

	4
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Постановлением правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375.
Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 17:00 "12" июля 2023 года включительно по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок, с 08:00 до 17:00 часов и/или по электронной почте по адресу buhcrgbgz@mail.ru или путем скачивая с интернет – ресурса https://altai.mrb.kz.
Заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16.
Окончательный срок представления заявок до 10 часов 45 минут 13 июля 2023 года
[bookmark: _GoBack]Конверты с заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут 13 июля 2023 года  по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/72335/6-10-42
Уполномоченный представитель организатора Федирко Т.Н. руководитель службы государственных закупок 8/705/101/3628, 8/72335/6-10-42
