Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 37 от 04.08.2023 года
согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального страхования, фармацевтических услуг
             КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров: 
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	21
	Термостабилизирующий матрац
	Блок управления 1 шт.


Нагревательный модуль 1 шт. Не менее 1650*480 мм

Гелевая пластина1 шт. Не менее 1800×520мм

Сетевой кабель 1 шт.

Инструкция
1 шт

Устанавливать и контролировать температуру нагрева нагревательного модуля. Не уже чем от 34 до 39°С

Обязательное самотестирование системы при каждом включении блока управления
Наличие

Обязательное самотестирование системы в процессе работы
Наличие

Электропроводность корпуса блока управления

Неэлектропроводный 

Отдельные световые индикаторы тревог
Наличие

Сигнал тревоги звуковой и световой

Температура менее 33°С
Наличие 

Сигнал тревоги звуковой и световой

Температура более 40°С
Наличие 

Сигнал тревоги звуковой и световой

неисправность работы нагревательного модуля или температурных датчиков
Наличие 

Сигнал тревоги звуковой и световой

проблема на линии питающей сети 220В.
Наличие 

Сигнал тревоги звуковой и световой

не запущен процесс нагрева
Наличие 

Точность задания температуры 
Не более 0.1 ºС

Точность поддержания температуры 
±5%

При выключении/включении система запоминает последнюю установленную температуру
Наличие

Средняя потребляемая мощность
Не более 140 Ватт

Пыле- влагозащищенная клавиатура управления
Наличие

Яркий цифровой LED  индикатор для отображения текущей температуры
Наличие

Отдельный яркий цифровой LED  индикатор для отображения заданной температуры
Наличие

LED индикатор для отображения процесса работы нагревательного модуля
Наличие

Звуковое сопровождение нажатия клавиш управления
Наличие

Раздельные клавиши для запуска и остановки процесса нагрева
Наличие

Напряжение питания нагревательного модуля
24В

Общие требования к нагревательному модулю:


Гибкий
Наличие 

Устойчивый на разрыв
Наличие 

Водонепроницаемый
Наличие 

Устойчивый к обработке дезсредствами
Наличие

Длина кабеля 
не менее 2 м

Общие требования к гелевой пластине:


Материал 
специальный сверхмягкий 

Повышенная термоустойчивость и прочность
Наличие

Релаксирующий и противопролежневый эффект Наличие

Отсутствие расслоения и сохранение однородной структуры геля при значительном давлении
Наличие

Устойчивая к обработке дезсредствами
Наличие

Отдельный отсек для быстрого доступа и замены предохранителей
Наличие

Специальная ручка для переноса и фиксации блока управления на операционном столе или кровати
Наличие

Масса блока управления
Не более 2 кг
Требования к условиям эксплуатации: Напряжение сети -100-240 В~ 

Частота -50/60 Гц 

Температура: от +5 до + 40 °С 

Относительная влажность: 15-93 % (без конденсации) Атмосферное давление: 86-106 кПа
	шт
	2
	3 242 227,00
	6 484 454,00 

	Дополнительная информация:

	1
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP

	2
	Срок поставки медицинской техники
	90 календарных дней

	3
	Место дислокации медицинской техники
	Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Панфилова, 19

	4
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 3 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального страхования, фармацевтических услуг
Срок окончания приема заявок: 09 часов 45 минут 11 августа 2023 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.

Процедура вскрытия назначена: на 10 часов 00 минут 11 августа 2023 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
