  Приложение 2

 к тендерной документации

Техническая спецификация медицинской техники
способом проведения тендера
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Светильник хирургический потолочный
	Двухкупольный многоотражательный бестеневой операционный светильник потолочного крепления обеспечивает эффект бестеневого освещения благодаря 176 точечным диодным источникам. По сравнению с обычными галогеновыми светильниками, тепловое излучение от светодиодов значительно снижается, что сводит к минимуму неудобства оператора во время хирургической операции и затраты на техническое обслуживание, благодаря длительному сроку службы лампы. Светильники имеют встроенный режим «эндохирургия», что автоматически настраивает аппарат на различные эндохирургические операции. Данный аппарат может управляться, как и с помощью отдельной панели управления, так и с панелью что встроена в светильник. Разработанный в классической конфигурации круглого типа, прост в обслуживании, включая чистку, сенсорные кнопки облегчают управление. Многослойное серебро Deco-Line дополняет уникальный дизайн светильника. Лампы LED используют только не более 40% электричества.

Источник питания: 230 В, 50/60 Гц.

Потребляемая мощность: не более 150 Вт (каждый).

Максимальное освещение: не менее 120 000 Люкс (каждый).

Цветовая температура: не более 4 300 К (каждый).

Средняя цветопередача: >94Ra (каждый).

Регулировка яркости (затемнения): 10-100% (не менее 10 режимов) - (каждый).

Яркость (затемнение) при ENDO режиме: не менее 5% (каждый).

Срок службы лампы: не менее 50 000 часов (каждый).

Глубина освещения: не менее 113 см (каждый).

Количество светодиодов: не менее 88 не более 90 (каждый).

Внешняя панель управления: Кнопки (каждый)

Максимальный диапазон вращения: не менее 2155 мм (каждый).

Максимальная регулировка по высоте: не менее 1 130 мм (каждый).

Рабочий радиус лампы: не менее 1775 мм (каждый).

Вес: не менее 100 кг.

Высота площади движения: не менее 1130 мм (каждый).

Диаметр световой головки: не менее 620 мм не более 630 мм (каждый).

Площадь световой головки: не менее 1923 см2 (каждый).

Остаточная освещенность (±10%) (каждый):

С одной маской не менее 61,2 %

С двумя масками не менее 46,5 %

С трубкой не менее 95,5 %

С трубкой и одной маской не менее 60,3%

С трубкой и двумя масками не менее 45,8%

Рукоятка 2 штуки: Предназначена для регулировки фокуса и угла наклона лампы во время операции. Может быть отсоединена для стерилизации путем автоклавирования.

Кронштейн для крепления: Используется для крепления светильника к потолку. Размер не менее 517*710мм.

Материал: пластик, метал.
	шт
	1
	8 731 210
	8 731 210

	2
	Лор-комбайн
	Мобильный ЛОР комбайн на колесиках.

Имеет сенсорную панель управления 

Ирригационный компрессор не менее 2,2 кгс/см2 ± 0,7 кгс/см2

Аспирационный компрессор

- скорость всасывания не менее 100 мл/10 сек

- сила всасывания не менее 680 мм рт. ст.

Держатель для жестких эндоскопов – не менее 2 шт.

Держатель для распыления ЛП с функцией подогрева – не менее 1 шт.

Емкость не менее 57 мм – не менее 2 шт.

Датчик переполнения – не более 1 шт.

Встроенный манометр – не более 1 шт.

Емкости медицинские, для хранения ЛП, материал – стекло – не менее 2 шт.

Габариты (Ш х Г х В) не более 500 х 566 х 867 мм

Общий вес не менее 73 кг, не более 75 кг

Потребляемая мощность не более 800 ВА

Требования к электропитанию 220-230 В, 50/60 Гц

Фонарь-ручка 1шт – наличие.

Боковой лоток 1шт – наличие.

Емкость для аспирации, 2000 мл: Накопительная емкость сборник для аспирации не менее 2 000 мл

Емкость, 83 мм: Емкость для инструментария врача диаметром не более 83 мм

Емкость, 38 мм: Емкость для инструментария врача диаметром не более 38 мм

Устройство быстрого подогрева: Устройство для быстрого подогрева зеркал и инструментов

Рукоятка для аспирации: Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место.

Рукоятка для ирригации: Система ирригации, автоматическое включение/выключение ирригатора при снятии с внешнего держателя и возвращении на место.

Ирригатор с наконечником прямого типа, для распыления медикаментов

Лоток для инструментов 2 шт: Лоток для хранения инструментария врача

Налобный фонарь: Уровень освещения, на расстоянии 25 см: 

Не менее 15 000 не более 30 000 лк

Цветовая температура: не более 6000 К

Срок службы источника света: не менее 50 000 часов

Перезаряжаемая батарея: Li-ion, 3.7 В, не менее 2 600мА, время работы не менее 4 часа

Вес: не более 188 г (с перезаряжаемой батареей)

Диапазон регулировки крепления для головы: не менее 534 не более 638 мм

Блок управления камерой: Портативная диагностическая эндоскопическая система. Имеет систему автоматического включения / выключения света и возможность воспроизведения 4-х изображений на мониторе.
Источник питания: AC 220V, 50/60Hz

Потребляемая мощность: не более 40VA

Габариты: не более 151мм x 255мм x 173,5мм 

Вес: не более 2 Кг

Кабель питания – 1шт.

Кабель видеосигнала – 1шт.

CCD камера – 1шт.

Адаптивная линза – 1шт.

Кресло пациента: Медицинское кресло с электроприводом для пациентов используемое в ЛОР отделениях.

Источник питания: AC 220V, 60Hz.

Потребляемая мощность: 460VA.

Вращение: не менее 340° Вращение вручную / Тормозная педаль.

Диапазон наклона спинки: не менее 5 не более 95°.

Ход вверх-вниз: не менее 210мм ±10%.

Педальный пульт: Вверх/Вниз/Вперед/Назад.

Подголовник: Вверх/Вниз вручную.

Подлокотник: Фиксированный.

Габариты: не более 570мм(Ø)x1120мм(мин)x1330мм(макс)± 10%.

Вес: не менее83кг не более 92кг

Табурет врача: Регулируемая высота не менее 49 не более 69 см
Вращение на не более 340 градусов
Диаметр сиденья не более 37 см

Монитор: ЖК не менее 19 дюймов

Отоскоп: Отоскоп диаметр не более 2,7 мм, длина не более 60 мм

Синускоп: Диаметр не более 4 мм, длина не более 175 мм, угол 30°

Ларингоскоп: Диаметр не более 6 мм, длина не более 185 мм
	шт
	1 
	19 900 000 
	19 900 000 

	Дополнительная информация:

	1
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP (для всех лотов)

	2
	Срок поставки медицинской техники
	Для лота 1: 15 календарных дней

Для лота 2: до 10 декабря 2023 года

	3
	Место дислокации медицинской техники
	Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Панфилова, 19

	4
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


Пакет тендерной документации можно получить на сайте Заказчика (https://altai.mrb.kz.) либо в срок до 17:00 "22" октября 2023 года по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок..

Срок окончания приема заявок: до 10 часов 45 минут 23 октября 2023 года по адресу г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
Процедура вскрытия назначена на 11 часов 00 минут 23 октября 2023 года  по адресу г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
