Приложение 1

К тендерной документации

Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендера № 43 от 30.10.2023 года

КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул.Тәуелсіздік,16, объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шейвер хирургический | Рукоятка шейвера хирургического (с кнопками) Монолитно соединена с кабелем для подсоединения к консоли. Масса (вместе с кабелем) не более 625 гр. Масса (без учета кабеля) не более 250 гр. Максимальная частота вращения не менее 12,000 об/мин. Поддержка неизменной частоты вращения, независимо от плотности обрабатываемой ткани. Три режима вращения: почасовой стрелке, против часовой стрелки и осцилляторный режим. Возможность автоклавирования при 134 0С. При эксплуатации не требует смазки. Бесступенчатый контроль аспирации: от полностью «открыто» до полностью «закрыто» с ощущаемыми отметками на 25%, 50% и 75%. Автоматическое распознавание фрез и буров и установка стандартного (по умолчанию) числа оборотов для каждой фрезы и бура. Трубка для подсоединения аспирации изогнута и свободно вращается. Возможность управления как с помощью педели, так и с помощью кнопок управления, расположенных на рукоятке. Количество кнопок управления на рукоятке 3. Настроенные по умолчанию функции кнопок управления: Кнопка I: вкл/выкл, Кнопка II: выбор режима вращения - осцилляторный/в одну сторону, Кнопка III: выбор направления вращения (вправо/влево) при режиме работы в одну сторону, Кнопки управления перепрограммируемы. Размеры (ДхВхШ) не более 15,87 х 3,43 х 2,93 см. Защита от проникновения воды IPX0. Тип рабочей части BF. Блок управления: Размеры: Ширина: не более 13,0 дюймов [330,2 мм]; Высота: не более 5,4 дюйма [137,2 мм]; Глубина: не более 17,4 дюйма [442,0 мм]; Вес: не более 17,3 фунтов [7,8 кг]; Входное напряжение: 120 В, 60 Гц, 6,0 А, 100 В 50-60 Гц, 6,0 А, 240 В 50-60 Гц, 3,0 А; Выходное напряжение порта двигателя: не менее 40 В; Выходное напряжение порта педального переключателя: не более 5 В; Тип, характеристики и отключаемая мощность предохранителя: 2 x 6,3 А, 250 В пер. тока, 5 x 20 мм, (F) Быстродействующий, (L) Низкая отключаемая мощность 63 А при 250 В пер. тока; Режим работы: Непрерывный режим работы с прерывистой загрузкой;Радиочастотный модуль: Частота в режиме работы: 13,56 МГц; Напряженность РЧ поля: 67,92 дБмкА/м на 3 м; Сенсорный экран: не менее 7 дюймов [177,8 мм] (800 x 480), 24-битный цвет, широкий угол обзора: 170° Вставки для штабелирования 4 шт. Ножки для штабелирования 4 шт. Имеется клемма эквипотенциального соединения. Дизайн передней панели и размеры (Д и Ш) аналогичен дизайну передней панели и размерам (Д и Ш) цифрового преобразователя видеосигнала, 3-х чиповой видеокамеры, источника света, системе радиочастотной абляции, артроскопическому насосу и инсуффлятору данного производителя, что позволяет составлять приборы четко друг на друга. Отсутствие на передней панели механических кнопок, кроме кнопки вкл/выкл. Цветной сенсорный экран. Тип экрана активный LCD. Разрешение экрана, горизонталь x не менее 800 (по горизонтали) x не менее 480 (по вертикали). Формат развертки (изображения) не менее 16:9. Встроенная ирригационная помпа. Объем подаваемой жидкости ирригационной помпой регулируется и составляет максимум 150 мл\мин. Система с обратной связью: подсоединенные рукоятки (инструменты) распознаются автоматически. На экране отображается информация о подсоединенных насадках, об активной насадке, режиме работы (кол-во об/мин, обычный или осциляторный, направление вращения, высоко/низкоскоростной режим), работе ирригационной системы. Система самостоятельно устанавливает рекомендуемое число об/мин для каждой насадки. Консоль имеет возможность запоминания индивидуальных настроек хирургов. Встроенна функция ID Touch, для автоматической подстройки рукоятей во время пользования, что позволяет получить лучшую эргономику и отклик. Блок имеет три порта для ручных блоков, два порта для ножных переключателей. Перечень подключаемых насадок: возможность подключения реципрокной микропилы, сагиттальной микропилы, осцилляторной микропилы, универсальной дрели для нейрохирургии, универсальной дрели с высоким крутящим моментом для нейрохирургии, микро дрели (микро ортопедия, ЧЛХ), дрели для ЛОР – хирургии, ударной дрели для ЧЛХ, универсального привода (дрель - пила для травматологии и артроскопии), шейвера для артроскопии, шейвера для ЛОР – хирургии, рукоятки дрели/римера для артропластики, рукоятки сагиттальной пилы для артропластики, рукоятки реципрокной пилы для артропластики, рукоятки стернотомной пилы для кардиохирургии. Возможность задания постоянной частоты вращения инструмента, независимо от степени нажатия на педаль/ручной переключатель. Возможность изменения скорости ускорения моторов от 1 до 100%, с шагом 1%. Возможность изменения скорости торможения моторов от 1 до 100%, с шагом 1%. Возможность подключения беспроводной Bluetooth-педали управления с пятью клавишами. Педаль проводная 5 клавиш, клавиши перепрограммируемы,водонепроницаемая,размеры 297мм Х 231мм Х 48,2мм, масса 2,9кг длинна кабеля 457 см, Кол-во оборотов-зависит от силы нажатия Возможность переключения активной рукоятки,переключение режимов (обычный или осцилляторный, высоко/низкоскоростной). Включение / выключение ирригации. Имеет 5 программируемый клавиш. 2 педали с варьирующимся значением от 0 до 100. 3 клавиши-кнопки для переключения режимов работы. Универсальный привод: Применяется в травматологических операциях с обработкой костной ткани (сверление, риммирование, распиливание, проведение спиц). Дрель в форме пистолета , изготовлена с применением нержавеющих, алюминиевых сплавов и пластмасс пригодных для частых стерилизаций в автоклаве, проводная, канюлированная. Диаметр канюли 3,2 мм, регулируемая частота вращения, максимальное количество оборотов не менее1500 об/мин., мощность 140 Вт., максимальный крутящий момент при использовании патрона с передаточным числом 1:1 – не менее 1,58 н/м, управление двумя клавишами на рукоятке, имеет защитную блокировку нажатия клавиш, плавная регулировка скорости силой нажатия. Режимы: вперед, назад, осцилляторный. Возможность переключения вращения без остановки ротора, возможность управление с помощью ножной педали, подсоединение патронов быстрого соединения всех мировых стандартов ортопедии, подсоединения насадки микро-сагиттальная пила, подсоединения рентген прозрачного патрона для работы методом "свободной руки", все патроны фиксируются на дрель без ключа. Герметично выполненный разъем для подключения кабеля, возможность автоклавирования. Габариты: высота не более 5,3 дюйма [136 мм], ширина не более 1,22 дюйма [31 мм], длина не более 5,47 дюйма [139 мм]; Масса: не более 1,20 фунтов [0,55 кг]; Скорость: не менее 1500 об/мин; Режим работы: Периодическая эксплуатация; Рабочий цикл: 20 сек. вкл. / 20 сек. выкл., 6 раз, Перерыв между циклами: 45 минуты; Источник питания: Консоль не менее 40 В — (Постоянный ток); Тип оборудования: Рабочая часть типа BF ; Максимальная температура рабочей части: Менее 124 °F [51 °C] (Максимальная температура поверхности, испытанная в соответствии со стандартами, перечисленными в Сертификате безопасности изделия в инструкциях по применению, поставляемых с консолью). Класс пылевлагозащиты: IPX9 Стандартное оборудование. Кабель соединяющий пульт и рукоятки (для соединения консоли с рукоятками дрели или пилы), длина 3,15 м, с возможностью автоклавирования 134 градусов. Фреза хирургическая, размером 4,0 мм: Фреза хирургическая, размером не более 4,0 мм Агрессивная. Диаметр не более 4 мм. Стерильные, одноразовые. В упаковке 5 шт. имеет микрочип, позволяющий автоматически определять тип рабочей насадки и стандартные настройки при подключении к рукоятке шейвера Фреза хирургическая, размером 5,0 мм: Фреза хирургическая, размером не более 5,0 мм; Агрессивная. Диаметр не более 5 мм. Стерильные, одноразовые, в упаковке 5 шт, имеет микрочип, позволяющий автоматически определять тип рабочей насадки и стандартные настройки при подключении к рукоятке шейвера.при подключении к рукоятке шейвера. Бур хирургический 6-ти крыльчатый агрессивный цилиндрический, размером 4,0 мм: Бур хирургический 6-ти крыльчатый агрессивный цилиндрический, размером не более 4,0 мм; В виде бочонка. Диаметр не более 4,0мм. Не менее 6 борозд. Стерильные, одноразовые, в упаковке 5 шт, имеет микрочип, позволяющий автоматически определять тип рабочей насадки и стандартные настройки при подключении к рукоятке шейвера при подключении к рукоятке шейвера. Патрон дрели сагиттальная пила: Специальная насадка, надеваемая на универсальный привод сагиттальная пила. Фиксируется автоматически без ключа. Фиксация лезвий без ключа, лезвие устанавливается под не менее 5-тью углами. Максимальное количество циклов – не менее 12000 циклов/мин. Лезвие хирургическое агрессивное, тонкое для осцилляторной и сагиттальной микропил, размером: 13.0x0.61x34.5: Лезвие хирургическое для микросагитальной пилы, агрессивное, тонкое размерами не менее 13.0x0.61x34.5. Материал изготовления нержавеющая сталь. Лезвие хирургическое агрессивное, тонкое для осцилляторной и сагиттальной микропил, размером:9.0x0.38x25.0: Лезвие хирургическое для микросагитальной пилы, агрессивное, тонкое размерами не менее 9.0x0.38x25.0. Материал изготовления нержавеющая сталь | шт | 1 | 18 513 634 | 18 513 634 |
| 2 | Видеоколоноскоп | Колоновидеоскоп: Направление обзора 0о (прямой обзор). Угол поля зрения не менее 140о. Глубина резкости от 2мм до 100 мм. Диаметр дистального конца не более 12,8 мм. Диаметр вводимой трубки не менее 12,8 мм. Диаметр внутреннего канала не менее 3.7 мм. Углы изгиба рабочей части не менее 180о вверх/вниз, не менее 160о влево/вправо. Длина рабочей части не менее 1680 мм. Общая длина не более 2005 мм. Минимально видимое расстояние от дистального конца не более 5 мм. В колоновидеоскопе должно быть: Наличие дополнительного канала подачи воды. Наличие встроенной цветной ПЗС матрицы высокого разрешения в дистальном конце. Поддержка системы узкоспектральной визуализации - обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки. Наличие функции изменения жесткости вводимой части с рукоятки эндоскопа. Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации. Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием. Наличие не менее 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления. Наличие функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета. Стандарт передаваемого изображения должен быть – HDTV | шт | 1 | 19 900 000 | 19 900 000 |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP (для всех лотов) |  |  |  |  |
| 2 | Срок поставки медицинской техники | Лот 1 до 10 декабря 2023 года Лот 2 до 25 декабря 2023 года |  |  |  |  |
| 3 | Место дислокации медицинской техники | Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Панфилова, 19 |  |  |  |  |
| 4 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |

К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110.

Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 17:00 "19" ноября 2023 года включительно по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок, с 08:00 до 17:00 часов и/или по электронной почте по адресу buhmrbaltay@mail.ru или путем скачивая с интернет – ресурса https://altai.mrb.kz.

Заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16.

Окончательный срок представления заявок до 10 часов 45 минут 20 ноября 2023 года

Конверты с заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут 20 ноября 2023 года по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/72335/6-10-42

Уполномоченный представитель организатора Федирко Т.Н. руководитель службы государственных закупок 8/705/101/3628, 8/72335/6-10-42