Объявление о проведении закупа товаров способом проведения тендера № 39 от 11.10.2024 года
КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул.Тәуелсіздік,16, объявляет о проведении закупа способом тендера следующих товаров: 
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Экранированнй бактерицидный облучатель
	Экранированный бактерицидный облучатель, с УФ-излучением с двумя режимами экранированный и открытый, соответствующий требованиям методических указаний по применению обеззараживающих ламп, в комплектации с УФ лампой. Первая УФ лампа должна располагаться в экранированном корпусе и обеспечивать непрямой способ излучения. Вторая лампа расположена вне корпуса и используется при кварцевании помещений в отсутствии людей. При этом облучатель можно использовать также в присутствии людей, при включении первого режима. Способ крепления настенный. Материал облучателя- металл. Непрямое излучение должно быть в горизонтальной плоскости с перераспределением облучения таким образом, чтобы разделять помещение на «жилую часть» где могут находиться медицинский персонал и пациенты, и «нежилую часть» где происходит непосредственное обеззараживание воздуха на высоте не более 2-х метров, за счет естественной или принудительной конвенции воздуха. Вместе с тем, в «жилой части» облученность должна составлять не более не менее  0,1 мкВт/см².; в верхней части помещения (не жилой) на высоте не менее 2,2 м от пола на расстоянии 1 м от источника в секторе прямых лучей облученность должна составлять не менее  90 мкВт/см². Максимальный угол открытия крышки экранированной лампы должен составлять не более 30º, для достижения максимального бактерицидного эффекта и минимизации электростатического загрязнения лампы. Облучатель должен обеспечивать обеззараживание воздуха эквивалентное не менее 8-ми кратного воздухообмена в час в помещении площадью не менее 25 м². Срок службы бактерицидных ламп не менее 10 800 часов. Электропитание от стандартной сети не менее 220В, частота не менее 50 и не более 60 Гц. Расстояние между патронами 894,6±1 мм. Габаритные размеры, мм.: длина не менее 945±2, ширина  не менее 145±2, высота не менее 75±2. Размер в упакованном виде не более 13* 16* 970 см. Вес без упаковки: не более 3,6 кг. Вес в упакованном виде: не более 4,145 кг. 
Перечень комплектующих:
- Металлический корпус, в собранном виде с патронами -1 шт;
- Металлическая подъемная крышка -1 шт
- Патроны для ламп, форма колбы (тип) G13, T26; - 4 шт;
- Регулировочный винт 1 шт;
- Стопорная гайка, 2 шт.;
- Аппарат пускорегулирующий, шт.2;
- Упаковка, шт.1;
- Технический паспорт на казахском и русском языках.
При поставке необходимо предоставить копию регистрационного удостоверения РК-МТ, заверенную оригиналом печати производителя, документ подтверждающий гарантию. Поставщика и срок ее действия, технические паспорта на оборудование на казахском и русском языках в оригинале, копию сертификата качества и безопасности. 
Установка производится поставщиком под ключ.
Дополнительные комплектующие:
[bookmark: _Hlk175822102][bookmark: _Hlk175822129]Бактерицидная лампа. Двухцокольная газоразрядная лампа низкого давления специального назначения серии UVC предназначеная для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения в коротковолновой области (УФ-С) линией излучения не более 254 нм, 1 лампа расположеня внутри корпуса бактерицидного облучателя, вторая снаружи (обеззараживание, стерилизация воздуха, предохранение от микробного заражения и т.д.). Лампы не вырабатывают озон.
Требования к условиям эксплуатации. Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.
	шт
	211
	85 000,00
	17 935 000,00

	2
	Коагулятор электрохирургический с принадлежностями
	Коагулятор электрохирургический. Управление: 
Интерактивное управление – наличие 
Настройка параметров: аппарат на сенсорном ЖК-дисплее - наличие 
Автоматическое определение выходных параметров для текущего применения – наличие 
Визуальное отображение информации о режимах на дисплее - наличие 
Визуальное отображение процесса лигирования сосудов – наличие 
Визуальное отображение способа активации, назначенного инструменту – наличие
Возможность подключения не сохраненных в программе инструментов с отображением списка инструментов и дополнительного символа на главном экране – наличие 
Возможность просмотра инструкции по эксплуатации непосредственно на экране аппарата – наличие 
Дистанционное переключение режимов работы аппарата:
- активирование с рукоятки держателя – наличие 
- активирование педалью – наличие 
Дистанционное переключение функциональных программ аппарата:
- активирование с рукоятки держателя – наличие 
- активирование педалью – наличие 
Контроль продолжительности активации режима – наличие 
Защита ВЧ-гнезд от разряда дефибриллятора – наличие 
Настройка яркости экрана – наличие 
Настройка звукового сопровождения – наличие 
Функция, позволяющая соединяться посредством беспроводной связи с компьютером на базе Windows и с планшетным компьютером iPad для обмена пользовательскими программами и сервисными функциями, а также обновления ПО - наличие 
Базовый набор сохраненных программ, для хирургических вмешательств с рекомендуемыми пользовательскими настройками – наличие 
Функция Автостарт, позволяющая активировать биполярный инструмент без использования ножных выключателей – наличие 
Функция Автостоп, останавливающая активацию инструмента автоматически для предотвращения налипания тканей на инструмент – наличие 
Возможность передачи на ткань кратковременного импульса напряжения, чтобы быстрее достичь эффекта без значительного влияния на результат коагуляции – наличие 
Система автоматического распознавания подключенного инструмента – наличие 
Возможность сохранение программ для отдельных видов хирургического вмешательства с определенным набором инструментов и индивидуальным набором программных настроек под каждый инструмент – наличие 
Отображение напоминания о сроке необходимого сервисного обслуживания – наличие 
Количество гнёзд для инструментов и нейтрального электрода не менее 2 шт.
Наличие универсального мультифункционального разъёма - который позволяет подключить как монополярный (двух типов разъемов 3х4мм или 1х4мм), так и биполярный (тоже двух типов разъемов: 22 мм или 28мм), а также и лигирующий инструмент.
Универсальный разъём нейтрального электрода для подключения не менее двух видов разъемов – наличие.
Возможность замены аппаратных гнезд в процессе эксплуатации – наличие 
Система самотестирования при включении аппарата, с диагностикой гнезд, подключенных аппаратов и ножных выключателей – наличие 
Система автоматического регулирования пиковой мощности за счёт автоматического распознавания низкоомной нагрузки для обеспечения нормального выполнения начальной фазы разреза и предотвращения сильного коагуляционного некроза – наличие 
Система автоматического непрерывного расчёта в реальном времени посредством обратной связи выходной мощности минимально необходимой и достаточной для резания и коагуляции в монополярных и биполярных режимах – наличие 
- Автоматическое регулирование напряжения – наличие 
- Автоматическое регулирование искры (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от ее сопротивления) – наличие 
Возможность ограничить верхнее значение диапазона мощности – наличие 
Постоянный мониторинг применяемого напряжения – наличие 
Автоматический контроль выходных ВЧ-параметров (отклонение действительных значений от заданных) – наличие 
Защита от ошибок обслуживания, отслеживающая нелогичные или неполные настройки, с предустановленной опцией автоматической подачи предупредительных сигналов – наличие
Мониторинг целостности подключенных инструментов с предустановленной опцией вывода информации об ошибке с указанием ее номера и сопровождаемая звуковым сигналом – наличие 
Реализация принципа модульного построения - варьируемое расширение и реконфигурация системы – наличие 
Возможность объединения отдельных модулей в единую рабочую станцию – наличие 
Технические характеристики: 
Габариты аппарата не более (Ш*В*Г) не более 465*300*400 мм
Вес аппарата не более 12,5 кг
Цветной сенсорный дисплей диагональю не менее 9 дюймов
Mаксимальная мощность биполярного резания не менее 300 Ватт
Mаксимальная мощность монополярного резания не менее 300 Ватт
Mаксимальная мощность биполярной коагуляции не менее 120 Ватт
Частота не менее 350 кГц
Режимы: 
Режимы должны сохранять напряжение постоянным, адаптируя выходную мощность к изменяющимся параметрам и, таким образом, должны достигаться воспроизводимые тканевые эффекты. Наличие не менее 19 точно настраиваемыми режимами резания и коагуляции. 
Количество биполярных режимов - не менее 6
Количество монополярных режимов не менее 11
Дополнительные комплектующие:
Педали-ножные переключатели. Двухпедальный ножной переключатель с бугелем и со срединной перемычкой, длина цельного с педалью кабеля не менее 5 м
Кабели для биполярных электродов и инструментов. Кабель биполярный для пинцетов, длина не менее 4м
Электроды нейтральные из силикона. Нейтральный электрод, многоразовый, без соединительного кабеля, с возможностью контроля, размеры не менее 155х177 мм, площадь контакты не менее 194 см2.
Манжеты резиновые для нейтральных электродов. Многоразовая резиновая манжета для нейтральных электродов, шириной не менее 60мм, длина не менее 820 мм
Электроды нейтральные стерильные в упаковке по 50 шт. Электрод нейтральный, одноразовый, составной из не менее двух пластин, с контактной поверхностью не менее 85 см2, без соединительного кабеля, эквипотенциальное кольцо не менее 23см2
Кабели для нейтральных электродов. Кабель для нейтрального электрода, не менее 4 м, для нейтральных электродов с контактным язычком.
Электрод крючок. Электрод крючок круглый, диаметром не менее 5 мм, изолированный, длина не менее 320 мм, наличие держателя электродов с не менее 2мя кнопками.
Кабели для монополярных электродов и инструментов. Монополярный соединительный кабель, длиной не менее 4 м
Пинцеты биполярные. Пинцет биполярный, прямой, наконечник не менее 0,7 мм, тонкий, изогнутый, длина не менее 120 мм
Пинцеты биполярные. Пинцет биполярный, штыковидный, тупой, наконечник не менее 1,2 мм, длиной не менее 20 см
Держатели электродов. Держатель электродов, тонкий, с не менее двумя кнопками с соединительным кабелем не менее 4 м.
Требования к условиям эксплуатации. Номинальное напряжение сети 220 В - 240 В± 10 %
Подключение к системе выравнивания потенциалов
Сетевые предохранители в разъеме подключения к сети электропитания
Номинальная частота сети 50 Гц/60 Гц
Потребляемый ток сети не более 6,3 А/2,5 А
Потребляемая мощность в дежурном режиме не более 30 Вт
Условия среды при транспортировке и хранении аппарата: 
Температура от -30 °C до +70 °C
Относительная влажность воздуха: 10%-90%
Условия среды при эксплуатации аппарата:
Температура – от +10 °C до +40 °C
Относительная влажность: от не менее 15 до не более 80%, без конденсации
Давление воздуха: 
54кПа – 106кПа
	шт
	1
	18 900 000,00
	18 900 000,00

	3
	Светильник хирургический светодиодный (двухкупольный)
	Хирургический бестеневой операционный светильник, потолочный двухблочный. 
     •Пять режимов: общее освещение, яркое освещение и эндоскопическое освещение, режим синхронизации, автоматический режим.
     •Оптическая схема комбинации нескольких источников света используется для регулировки светового пятна, и световое пятно сходится без механической деформации, что обеспечивает долговечность и стабильность продукта.
     •Режим подсветки зеркала: освещенность не выше 8500 лк.
     •Дополнительная система управления тенями, после открытия: бестеневой коэффициент одиночного затвора ≥ 100%.
     •Имеет настраиваемый клинический режим: может сохранять параметры освещения 3 разных отделов, переключение одной клавишей.
     •Панель управления с сенсорным экраном расположена на валу панели лампы, а угол можно регулировать на 60 °, что удобно для врачей при работе и наблюдении. Основной интерфейс прост и освежает, яркость и световое пятно можно регулировать с помощью нескольких передач, а режим эндоскопа, управление тенями, блокировку экрана и выключение можно установить с помощью одной клавиши..
     •Стерильный дизайн ручки, простота установки и разборки, очистки и дезинфекции. В то же время он имеет функцию регулировки освещенности, а освещенность можно изменять вращением. Поддержка настенного управления, цифровое дистанционное управление операционной
     •Пружинный рычаг может нести световую панель, камеру или дисплей и может двигаться вверх и вниз, чтобы двигаться вверх и вниз, и он может стабильно тормозить, когда он поднят в любое промежуточное положение.
     •Хирургическая лампа для защиты глаз использует режим регулировки постоянного тока для регулировки освещения, без стробоскопии и без вреда для зрения.
     •Ближе к естественному свету, показывая истинные цвета
     •Функция автофокуса, может адаптироваться к разным расстояниям раны, автоматически регулировать точечную подсветку
     •Технология компенсации освещенности, при регулировке размера пятна центральная освещенность постоянна
     •Возможно добавить LCD монитор (можно выбрать 21, 24 или 27 дюймов)
     •Возможно добавить встроенную или несущую на рукав видеокамеру
     •Возможно добавить сенсорное управление на стене
     •Хирургической бестеневой лампой можно управлять с помощью сенсорной панели управления, можно устанавливать различные параметры хирургической бестеневой лампы.
     •Возможно добавить умные ручки. Умная ручка содержит датчик расстояния, который может управлять автоматическим режимом хирургической бестеневой лампы
     •Можно выполнить самопроверку
     •В системе предусмотрено от 1 до 10 уровней регулировки освещенности, слева направо, яркость увеличивается по очереди, уровень регулировки яркости не менее 10 уровней
     •Количество лампочки: Основной свет: не более 36, спутниковый свет: не менее 30
     •Центральное освещение: Основное освещение: не более 40 000 лк ≤ Ec ≤ 160 000 лк
Спутниковый свет: 40 000 лк ≤ Ec ≤ 130 000 лк
     •Обычное пятно: не более 180 – не менее 300 мм, точность ±23%
     •Точечное распределение: d50/d10≥50%
     •Цветовая температура:не иенее 4350К
     •Глубина освещения не менее 1800 мм
     •Ra: не менее 98
     •Отношение энергетической освещенности Ee к освещенности Ec не должно превышать 3,55±10% мВт/(м2·люкс)
     •Срок службы источника света: не менее 70 000 часов
     •Повышение температуры головки: ≤1°C
     •Прерывание питания и восстановление: 5 с (Восстановление 40000 лк, 90% освещенности); 40 с (восстановление освещенности до сбоя питания);
     •Сенсорный экран: не менее 4,3-дюймовый, разрешение: не менее 480×272
Интенсивность светового потока (на расстоянии 1 метра):
Основной источник света:
1. Нормальный режим: не менее Ee≤470 Вт/м2; Ee:Ec ≤3,55±10% мВт/ (м2・люкс)
2.Яркий режим: не менее Ee ≤530 Вт/м2;
Ee:Ec ≤3,55±10% мВт/ (м2・люкс).
Дополнительный источки света:
2.Нормальный режим: не менее Ee ≤440 Вт/м2; 
Ee:Ec ≤3,55±10% мВт/ (м2・люкс)
2.Яркий режим: Ee ≤530 Вт/м2; Ee:Ec ≤3,55±10% мВт / (м2・люкс)
Режим эндоскопии  не менее 0≤ Ec ≤ 8500 лк
Распределения святового пятна не менее d50/d10 ≥ 50%
УФ-излучение на длине волны не более 400 нм не должно превышать не менее 5,5 Вт/м2
Теневое разбавление:
Функция управления тенями отключена:
Основной источник света:
Оставшееся освещение с одной крышкой: 80% ± 18%
Оставшееся освещение с двойной крышкой: 55% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью и одной крышкой: 75% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью и двойной крышкой: 50% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью: 100% ± 18%.
Дополнительный источник света:
Оставшееся освещение с одной крышкой: 95% ± 18%
Оставшееся освещение с двойной крышкой: 55% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью и одной крышкой: 90% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью и двойной крышкой: 50% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью:
100% ± 18%.
Функция управления тенью включена:
Осовной источник света:
Оставшееся освещение с одной крышкой: 100% ± 18%
Оставшееся освещение с двойной крышкой: 65% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью и одной крышкой: 95% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью и двойной крышкой: 60% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью: 100% ± 18%
Дополнительный источник света:
Оставшееся освещение с одной крышкой: 100% ± 18%
Оставшееся освещение с двойной крышкой: 65% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью и однойкрышкой: 95% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью и двойной крышкой: 60% ± 18%
Оставшееся освещение с глубокой полостью: 100% ± 18%.
Рукоятка:
Разборная и автоклавируемая.
Крепление и съем ручки:
Максимальная сила крепления и съема не должна превышать 10 Н.
Сила не преднамеренного съема не должна превышать 100 Н.
Максимальный крутящий момент для крепления и съема ручки не должен превышать 1Н・м
Максимальный крутящий момент для крепления и съема превышает 5 Н・м или требует трех и более поворотов ручки на 360º
Сила вертикального перемещения:
Максимальная сила для вертикального перемещения не должна превышать 55 Н.
Действующая сила вала вращения световой панели ≤25 Н.
Управление освещением:
Поворот ручки по часовой стрелке, чтобы увеличить уровень овещения.
Поворот ручки против часовой стрелки, чтобы уменьшить уровень освещения.
Стабильность устройства:
Механические компоненты устройства должны быть стабильными в любой позиции и могут сохранять позицию во время перемещения.
Коррекция света и тени:
Интеллектуальная технология управления тенями.
Стойкость колебания не более 20% во время одной операции, цветовая температура и индекс цветопередачи должны быть постоянными.
Автоматическое сохранение последних оптических параметров после осоединения источника питания.
Режим эндоскопии 0≤ Ec ≤500 лк, зеленый/белый
Диаметр светового поля не менее 230 мм
Распределение светового пятна не менее d50/d10 ≥ 50%
Действующая сила вала вращения световой панели не менее 25Н
Угол поворота и прилагаемая сила:
Вращение подвеса вокруг центральной оси основоного освещения: ≥360°(угол); ≤55Н (прилагаемая сила); Вращение подпружиненной консоли вокруг поворотной консоли: 360°±20° (угол); ≤25Н (прилагаемая сила); Подъем и наклон подпружиненной консоли: не менее 45°(верхний), не менее 45°±5° (нижний); ≤55Н (прилагаемая сила);
Вертикальное перемещение: не менее 50% и не более +45%
Вращение верхней поворотной консоли вокруг подпружиненной консоли (направление X): 320°±20° (угол); ≤25Н (прилагаемая сила);
Вращение нижней поворотной консоли вокруг верхней поворотной консоли (направление Y): 320°±20° (угол); ≤25Н (прилагаемая сила);
Вращение ламповой панели (купала) вокруг нижней поворотной консоли (Z направление): 320°±20° (угол); ≤25Н (прилагаемая сила)
•Поперечный рычаг вокруг колонны: ≥360°(угол); ≤55Н (движущая сила); Пружинный рычаг вокруг поперечины: 360°±20° (угол); ≤25Н (движущая сила); Пружинный рычаг перемещается вверх и вниз: 45°(верхний), 45°±5° (нижний), ≤55Н (движущая сила);
Верхний изгиб вокруг рычага пружины (направление X): 320°±20° (угол), ≤25 Н (движущая сила);
Нижнее колено вокруг верхнего колена (направление Y): 320°±20° (угол), ≤25 Н (движущая сила);
Панель лампы вокруг нижнего колена (направление Z): 320°±20° (угол), ≤25 Н (движущая сила);
Дополнительная возможность подключения к пружинному рычагу:
Не менее 2 мониторов пациента (параметры мониторов, не хуже: 21 дюймовый, 24 дюймовый, 27 дюймовый)
Камеры наблюдения. Параметры камеры:
Разрешение 2,13 МП
Объектив: F=4,3–129 мм, f=1,6–4,7
Оснащен ярким объективом с 30-кратным оптическим зумом и диафрагмой F 1,6
Масштаб: ×120 (30x оптический × 12x цифровой)
Рекомендуемое освещение: 100-100000 лк.
SNR ＞50
Скорость затвора 1/1с–1/10 000 с, 22 шага
Выходное изображение:
1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 1080i/59.94, 1080i/50/720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25
Источник питания 6,0–12,0 В постоянного тока.
Датчик изображения: Используется датчик изображения 1/2.8" Exmor R CMOS (комплементарные элементы металл-оксид-полупроводник) (~ 2,13 МП); поддержка Full HD для получения качественного изображения.
ISP: Используется сигнальный процессор изображений (ISP) для получения следующих изображений:
- Full HD с частотой 60 кадров/с
- Низкие искажения на фокальной плоскости за счет применения высокоскоростного блока формирования изображения.
Предоставляются следующие функции:
- Шумоподавление (NR) и стабилизация изображения
- Широкий динамический диапазон (Wide-d), коррекция оттенков (улучшение отображения) и предотвращение запотевания
Чистка и дезинфекция следующих компонентов:
Поверхность световой панели.
Оверхность патрочного патрубка.
Поверхность пружинных рычагов.
Поверхность кронштейна.
Поверхность камеры.
Поверхность медицинского изделия.
Поверхность панели управления.
Стандарты безопасности:
Директива 65/EU, MDD 47/EC, ISO 13485 +AC,
EN 60601-1 /A1, EN 60601-1-2 +AC, EN 60601-2-41,
EN 980, EN 1041, EN ISO 10993-1+AC,
EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, EN 62304 / AC, II-2
EN 62366, EN 60601-1-6, EN ISO 14971, ISO 780,
SJ/T 11364, ДИРЕКТИВА (EU) 863
Размер световой панели:
Не менее 660х600х45 мм без коленчатого узла.
Вес световой панели: Не менее 13 кг.
Размер кронштейна не менее 1170х1045х899,5х739,5 мм
Размер фланца не менее 310х256х400/800 мм.
Размер коленчатого узла основного света не менее 630х513 мм
Размер коленчатого узла дополнительного счета не менее 630х513 мм.
Размер ручки не менее 95х95х150 мм.
Размер центральной камеры управления не менее 131х131х179,5 мм
Размер автономной камеры не менее 197,8х278,6х165,8 мм.
Угол поворота 166º
Поддержка одного дисплея не менее 696х535 мм, при вертикаольном размещении, фронтальная часть направленная вперед, без ручки.
Угол поворота 60 º
Поддержка двух дисплеев не менее 1622х685 мм, при вертикаольном размещении, фронтальная часть направленная вперед, без ручки.
Угол поворота 60 º
Панель управления:
Размер не более 140х127х40,8 мм.
Не менее 4,3 дюймовый резисторный сенсорный экран TFT с подсветкой.
Разрешение не более 480х272
Функциональные возможные параметры должны состоять из:
Основной источник света.
Дополнительный источник света.
Датчик тени.
Центральная камера управления.
Автономная камера.
Датчик близости.
Медицинский дисплей.
Настенный элемент управления.
Режим эндоскопии.
Яркий режим.
Нормальный режим.
Автоматический режим.
Режим синхронизации.
Сенсорный экран.
Режим управления автоматический и ручной.
Дополнительные комплектующие:
Втулки диска. Втулки диска
Пылезащитный кожух. Пылезащитный кожух
Узел панели основного источника света. Узел панели основного источника света
Узел панели дополнительного источника света. Узел панели дополнительного источника света
Стандартная ручка. Стандартная ручка, размеры не менее 131 × 131 × 175 мм
Поперечная балка. Поперечная балка
Опорный рычаг. Опорный рычаг, диапазон допустимой нагрузки  1–2,5 кг/2,5–4,5 кг/4,5–7,5 кг/7,5–9 кг/9–11 кг/11–13 кг, PIN проводящего
скользящего кольца 3/0.
Требования к условиям эксплуатации. Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт).
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление.  Напряжение питания 220 Вольт, частота питания 50 Гц.
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: 5 - 40◦С. Относительная влажность 0-96%.
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	Стерилизатор плазменный низкотемпературный
	Стерилизатор плазменный низкотемпературный является аппаратом для стерилизации всех медицинских изделий, напр., инструментов, в качестве стерилизующего вещества используется плазма. Для медицинских изделий, чувствительных к высокой температуре и влажности, такая стерилизация является наиболее подходящей ввиду низкой температуры в камере между циклами стерилизации. По окончании процесса стерилизации должна производиться распечатка его параметров, поэтому можно легко проверить результаты процесса. При работе параметры должны отображаться на сенсорной панели и их также можно легко проверить. 
Область применения: лечебно-профилактические учреждения.
Стерилизуемые материалы: 
-Металлические материалы (нержавеющая сталь, алюминий, сплавы титана и т.д.).
-Пластиковые изделия (полиэтилен, поликарбонат, ПВХ, ПП, Витон и т.д.).
-Стеклянные материалы.
-Резиновые материалы (латекс, силикон, неопрен).
-Керамические материалы.
Материалы, на которые имеются ограничения по стерилизации: 
Материалы, поглощающие влагу и пористые материалы, такие как ткань, древесная бумага, могут вызвать прерывание процесса стерилизации из-за ошибки вакуума или могут вызвать некоторое ухудшение эффективности стерилизации.
-Жесткая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 1ø и длиной более 1,000 мм
-Мягкая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 1ø и длиной более 12,000 мм
-Мягкая полость: Инструмент с трубкой диаметром менее 2ø и длиной более 1,500 мм с одним заблокированным концом
-Материалы, поглощающие влагу (бумага, целлюлоза, хлопчатобумажная ткань, газ и т.п.)
-Одноразовые изделия, когда не рекомендуется повторная дезинфекция (Одноразовые материалы и одноразовые халаты)
-Порошок
-Дерево
-Низкокачественный пластик
-Губчатые материалы, пористый материал для защиты микроскопа 
-Шелк
-Эндоскопы с ограничением по техническим условиям
Расходные материалы
Биологический индикатор
Биологический индикатор для мониторинга эффективности цикла стерилизации 
Химический индикатор – полоска и лента
Химический индикатор полоска и лента подтверждает, что стерилизуемый материал подвергался воздействию стерилянта
Стерилянт 
Жидкость, используемая для создания матрицы плазменной стерилизации. 
Лоток
Корзина, способствующая размещению стерилизуемых позиций в стерилизационной камере 
Цикл стерилизации 
Безлюменный цикл стерилизации инструментов без пустот и щелей менее 28 минут
Общее время процесса составляет от не менее 40 до не более 50 минут при пустой стерилизационной камере. Для того, чтобы стерилизация была безупречной, один и тот же процесс стерилизации должен производиться не менее двух раз.
Процесс стерилизации
Процесс стерилизации происходит следующим образом:
-Инициализация
Необходимо поместить стерилизуемые материалы в камеру и нажать кнопку запуска для автоматического начала стерилизационного процесса. Вначале в стерилизационной камере должен создаваться вакуум для распыления стерилянта. 
-Стерилизация 1
Это первый процесс, когда фактически осуществляется стерилизация. Стерилянт распыляется внутри камеры и происходит стерилизация при помощи процессов диффузии и конденсации.
-Стерилизация 2
Это второй процесс, когда фактически осуществляется стерилизация. Предыдущий процесс должен выполняться во внутренней камере повторно.
-Завершение 
В ходе данного процесса в камеру должен подаваться воздух и выравнивать внутреннее давление камеры с атмосферным давлением, чтобы открыть дверь по окончании процесса стерилизации. 
Наличие не менее двух генераторов позволяет проводить бережный цикл стерилизации с концентрацией пероксида
водорода не выше 50%, что сохраняет свойства металлов, пластика и других материалов 
Программа самодиагностики - наличие
Технические характеристики:
Количество камер: не менее 2 шт.
Общий объем одной камеры: не менее 30 литров.
Полезный объем одной камеры: не менее 28 литров.
Общий объем: не менее 60 литров.
Полезный Общий объем не менее 54 литров.
Размеры: высота – не более 1280 мм, ширина – не более 570 мм, глубина – не менее 830 мм. 
Вес: не более 290 кг. 
Концентрация пероксида водорода: не более 50%.
Общее время цикла: экономичный цикл – не менее 27 минут, прогрессивный цикл – менее 45 минут. Самодиагностика: не менее 11 минут.
Температура переработки: не выше 55°С. 
Стерилизационная камера: нержавеющая сталь, должна быть прямоугольной формы – не менее 185 мм. (В) х 300 мм. (Ш) х 548 (Г) мм.
Дверь: должна быть одинарная. 
Тип открывания: должен быть ручной. 
Стерилизующее средство: жидкий химический реактив: перекись водорода. 
Концентрация и использование: не более 4 мл. (50%), 1 цикл / не менее 2 кассет (при использовании 2 камер). 
Источник питания: 230 В, 50/60 Гц. 
Потребляемая мощность: не более 2,5 кВт.
Контроль: микропроцессор. 
Режим самодиагностики: наличие 
Вывод на принтер: термопринтер - наличие 
Хранение данных: карта памяти - наличие
Дисплей: должен быть цветной сенсорный жидкокристалический монитор с цветовым кодированием.
Русифицированный интерфейс - наличие
Звуковой сигнал дисплея – наличие.
Универсальная система хранения данных: карта памяти, подходящая для всех ПК – наличие. 
Тревога: должен быть звуковой, визуальный сигнал. 
Стерилизует широкий ассортимент стандартных полостных инструментов: одноканальная жесткая полость – не более 1ø х 1 000 мм, одноканальная гибкая полость – не более 1ø х 12 000 мм, одноканальная гибкая полость – не более 2ø х 1 500 мм. с одним заблокированным концом. 
Наличие Фильтра, не пропускающий бактерий в воздухоприёмник: фильтр “HEPA” – не менее 99,97%, эффективность не менее 0,3 микрон (0,3 х 10-6).
Наличие не менее 4 встроенных подвижных колесика – для легкого перемещения и изменения расположения аппарата с системой блокировки колес.
Дополнительные комплектующие
Лоток. Корзины позволяют защитить инструменты на момент стерилизации, а также разместить актуальное количество инструментов за один стерилизационный цикл – наличие не менее 2 шт в коробке.
Биологический инкубатор. Биологический инкубатор разработан для инкубации биологического индикатора.
Инкубационная температура: от не менее 56 до не более 58℃
Инкубационное время: не менее 24 часа
Подключение: 110-220 В, 50-60 Гц
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
Стерилизующее средство. Концентрация пероксида водорода: не более 50% Не менее 20 кассет в коробке.
Полоска химического индикатора. Химический индикатор в полосках должен размещаться внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода.
Лента химического индикатора. Химический индикатор в ленте должен размещаться внутри каждой упаковки со стерилизуемыми инструментами для проверки успешности стерилизации под воздействием пероксида водорода – наличие не менее 5 рулонов в упаковке.
Биологический индикатор. Биологический индикатор должен быть предназначен для доказательства достижения надлежащих условий стерилизации. Наличие не менее 10 шт в коробке.
Бумага для принтера. Бумага для принтера используется для распечатки информации о проведенной стерилизации в низкотемпературном плазменном стерилизаторе. Наличие – не менее 5 рулонов в упаковке.
Рулон. Рулон используется для предстерелизационной упаковки инструментов.
Требования к условиям эксплуатации. Температура – от не менее 5 не более 40°С
Влажность от не менее 5 до не более 30℃ / ниже 80%, 31-40℃ / ниже 50%
Температура эксплуатации: от не менее 10 не более 50°С
Температура хранения: от не менее 5 до не более 50°С
Атмосферное давление: от не менее 570 – до не более 1060 гПа. 
Относительная влажность: от не менее 10 до не более 95%.
	шт
	1
	19 990 000,00
	19 990 000,00

	5
	Система диагностическая ультразвуковая стационарная
	Физические свойства
Высота регулируемая не уже 1354 - 1620 мм (с монитором)
Ширина не более 520 мм.
Глубина не более 730 мм
Вес не более 54 кг (без аксессуаров)
Регулировка панели управление по высоте не менее 100 мм
Характеристики консоли
Не менее 4 активных порта (не включая порт для карандашного датчика)
Не менее 4 поворотных колеса с тормозами
Эргономичная панель управления
Наличие сенсорного экрана
· Не менее 10,1'' ЖК цветной монитор с светодиодной подсветкой
· Разрешение не менее 1280х800
· Наличие виртуальная алфавитно-цифровая клавиатура
Полная выдвижная алфавитно-цифровая QWERTY клавиатура
Светящиеся обозначения контрольной панели
Сенсорный экран (Touch Screen)
Наличие трекбол
Не менее 5 держателей датчиков
Наличие передней ручки
Операционная система не ранее Windows 10
Возможность подключения ЭКГ модуля
Жесткий диск SSD не менее 512Gb
Характеристика монитора
Монитор не менее 21,5 дюймов с светодиодной подсветкой
Разрешение не менее 1920х1080 (16:9)
Количество цветов не менее 16,7 М
Наличие регулировка яркости
Интерактивное динамическое программное меню
Регулировка монитора по высоте не менее 180 мм
Системные характеристики
Гибридное цифровое формирование луча
Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 38 см
Наличие процессинговых каналов не менее 860 160
Не менее 256 оттенков серого
Количество фокусов не менее 4
Количество фокусных зон не менее 8
Многочастотная/широкополосная технология
Система внутреннего динамического диапазона не менее 256
Смешивание частоты
Максимальная частота кадров не менее 2000 Hz (в зависимости от датчика и режима)
Максимальная частота цветных кадров не мене 400 Hz (в зависимости от датчика и режима)
Изменение направления: право/лево, верх/низ
Поворот изображения: 90, 180, 270 градусов
Резервное копирование/восстановление данных
Доступные режимы сканирования
2D – режим
Динамический диапазон максимально не менее 256
Наличие цветовых карт не менее 11
Воспроизведение кинопетли: вкл., выкл.
Скорость воспроизведение кинопетли: 6, 12, 25, 50, 100, 150, 200, 300
Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 38 см
Количество фокусов не менее 4
Изменение направления: право/лево, верх/низ
Смешивание частоты
Наличие регулировки частот
Наличие серых карт не менее 12
Harmonic: вкл., выкл.
Плотность линии: низкое, среднее, высокое
Количество линий TGС: не менее 8
Усреднение кадров до 9
Pulse Inversion Harmonic: вкл., выкл. (в зависимости от датчика)
Наличие - Трапециевидного режима
М – режим
Динамический диапазон максимально не менее 256
Изменяемая скорость развертки
Наличие серых карт не менее 12
Наличие цветовых карт не менее 11
Формат дисплея:
· Только М - режим
· Верх/низ, лево/право
· Размер 50/50, 30/70, 70/30
Усиление М-режима: не уже 0 – 100
Изменение мощности не уже 2 – 100
Наличие цветного М – режима
Наличие анатомического М - режима
Режим цветного доплера (CD)
Наличие цветовых карт не менее 12
Изменение шагов базовой линии не уже -8/8
Изменение баланса не уже 0-16
Изменение плотности линии не менее 3 шагов
Чувствительность регулируемая не менее 5 шагов
Усреднение кадров не менее 10 шагов
Инвертирование шкалы: вкл., выкл.
Усиление регулируемое не уже 0 - 100
Мощность регулируемая не уже 2 - 100
Фильтр, регулируемый не менее 4 шагов
ЧПИ не уже 0,1 – 19,5 KHz
Режим энергетического доплера (PD)
Наличие цветовых карт не менее 12
Изменение баланса не уже 0-16
Изменение плотности линии не менее 3 шага
Чувствительность регулируемая не менее 5 шагов
Усреднение кадров не менее 5 шагов
Усиление регулируемое не уже 0 - 100
Мощность регулируемая не уже 2 - 100
Фильтр регулируемый не менее 4 шага
ЧПИ не уже 0,1 – 19,5 KHz
Режим импульсно-волнового доплера (PWD)
Автоматическое измерение: вкл., выкл.
Изменение шагов базовой линии не уже -8/8
Наличие цветовых карт не менее 11
Наличие доплеровских карт не менее 12
Формат дисплея:
· Только PWD
· Верх/низ, лево/право
· Размер 50/50, 30/70, 70/30
Максимальный динамический диапазон не менее 256
ЧПИ не уже 1 – 22,5 KHz
Скорость развертки не уже 15 – 117 мм/сек
Усиление регулируемое не уже 0 - 100
Мощность регулируемая не уже 2 - 100
Инвертирование шкалы: вкл., выкл.
Смешанный режим: вкл., выкл.
Громкость звука регулируемая не уже 0 – 100%
Размер контрольного объема регулируемая не уже 0.5 – 25 мм
Фильтр регулируемый до 4
Постоянно волновой доплер (CWD)
Автоматическое измерение: вкл., выкл.
Изменение шагов базовой линии не уже -8/8
Наличие цветовых карт не менее 11
Наличие доплеровских карт не менее 12
Формат дисплея:
· Только СWD
· Верх/низ, лево/право
· Размер 50/50, 30/70, 70/30
Максимальный динамический диапазон не менее 256
Усиление регулируемое не уже 0 - 100
Мощность регулируемая не уже 2 - 100
Инвертирование шкалы: вкл., выкл.
Громкость звука регулируемая не уже 0 – 100%
Скорость развертки не уже 18 – 142 мм/сек
Фильтр регулируемый до 4
Дополнительные комплектующие:
Датчик конвексный
Диапазон частот не уже 2- 8 МГц;
Радиус кривизны не менее 60 мм;
Область просмотра не менее 58°;
Число элементов не менее 192;
Возможность использования биопсийного набора.
Датчик линейный
Диапазон частот не уже 3 – 16 МГц;
Центральная частота: не более 8,7 МГц;
Область просмотра: плоский;
Число элементов не менее 192;
Возможность использования биопсийного набора.
Датчик конвексный (ректо-вагинальный)
Диапазон частот не уже 4 - 9 МГц;
Радиус кривизны не более 10 мм;
Область просмотра не менее 148°;
Число элементов не менее 128;
Возможность использования биопсийного набора.
Подогрев геля: Не менее 3 позиции: выкл., режим1, режим2
Чехол для защиты от попадания пыли и влаги.
Видеопринтер медицинский черно-белый
Источник бесперебойного питания: Мощность не менее 2 кВА.
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	Дополнительная информация:

	1
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP (для всех лотов)

	2
	Срок поставки медицинской техники
	Лот № 1, 2, 3, 4, 5 не позднее 20 декабря 2024 года

	3
	Место дислокации медицинской техники
	Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Панфилова, 19

	4
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



Медицинские изделия поставляются новыми и ранее неиспользованными. Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация товаров осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы изделия) данной таблицы. Электрическое питание на 220В/380В, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного изделия конечного получателя. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, накладку и подключение товара. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис коды для доступа к программному обеспечению товара. Срок гарантийного сервисного и технического обслуживания и ремонта составляет 37 (тридцати семь) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию с проведением ремонта вышедшего из строя оборудования или его замены в срок 30 (тридцать) календарных дней с момента официального уведомления конечного получателя. Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока обслуживания осуществляется квалифицированным специалистом Поставщика не реже 1 раза в квартал. Не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до инсталляции изделия Поставщик уведомляет Заказчика о пред инсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное изделие, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с пред инсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80см, высота 200 см). Доставку к рабочему месту, разгрузку изделия, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет Поставщик.

Поставщик обязан поставить медицинское изделия на условиях DDP – место назначения (ИНКОТЕРМС – 2010), провести инсталляцию медицинского изделия, провести обучение медицинского персонала на рабочем месте, если иное не оговорено в технической спецификации.
К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям, указанным Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110.
Пакет копии тендерной документации можно получить в срок до 17:00 "30" октября 2024 года включительно по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок, с 08:00 до 17:00 часов и/или по электронной почте по адресу buhmrbaltay@mail.ru или путем скачивая с интернет – ресурса https://altai.mrb.kz.
Заявки, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области по адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16.
Окончательный срок представления заявок до 10 часов 45 минут 31 октября 2024 года 
[bookmark: _GoBack]Конверты с заявками будут вскрываться в 11 часов 00 минут 31 октября 2024 года по следующему адресу: г.Алтай, ул. Тәуелсіздік,16 кабинет отдела государственных закупок.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8/72335/6-10-42 
Уполномоченный представитель организатора Федирко Т.Н. руководитель службы государственных закупок 8/705/101/3628, 8/72335/6-10-42
