Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений № 40 от 15.10.2024 года
согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года № 110 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального страхования, фармацевтических услуг

КГП на ПХВ «Межрайонная больница района Алтай» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений следующих товаров: 
	№ п/п
	Наименование
	Характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена
	Сумма

	1
	Индикатор внутриглазного давления через веко цифровой портативный
	Прибор предназначен для измерения тонометрического ВГД через веко в области склеры по Маклакову при нагрузке 10 г. 
Принцип действия индикатора основан на обработке функции ускорения движения штока в результате его свободного падения и взаимодействия с упругой поверхностью глаза через веко – динамический (баллистический) способ дозированного механического воздействия на глаз.
Области применения офтальмология (в том числе, детская), оптометрия, общеврачебная практика (семейная медицина),неврология
Диапазон измерения от 14 до 63 мм рт. ст. Величина ВГД отображается на дисплее прибора.
Допустимое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт.ст) между нормальным и высоким давлением  - ± 2,0 мм рт.ст.
Время одного измерения, с, не более – 3
Тип батареи – ААА
Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее – 1500
Масса, г, не более – 89 Габаритные размеры, мм, не более - 174х26х20
Размеры упаковки, мм, не более - 230х115х65
Требования к условиям эксплуатации: Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60 %.
	шт
	5
	344 500,00
	1 722 500,00

	2
	Ларингоскоп взрослый
	Рукоятка: Ларингоскопическая рукоятка  имеет рифленую поверхность, за которой легко ухаживать. Использовать в повседневной практике ЛОРприбор с таким типом поверхности безопасно, риск скольжения исключен.
Технические характеристики:
 Освещение: LED 2,5 B
 Составные части: Внешняя часть с лампочкой LED, нижний модуль, 2 батарейки
тип C / LR14 (не входят в комплект поставки)
 Материал корпуса: Металл, пластик, стекло
 Поверхность: Матовая рефлёная (защита от скольжения) / Хромированная
 Температура цвета: не менее 5000 К
 Размер рукоятки: Стандартная
 Функция затухания: (Fade-Out) Да
Клинок: Ларингоскоп клинок, модель Classic+, тип Macintosh
 оптика диаметром 4,3 мм.
Оба конца Ф.О. волокна защищены для продления срока жизни.
Высококачественная конструкция из нержавеющей стали..
В клинках Classic+ нет соединительных болтов, которые можно потерять; нет внешних
световых путей для получения повреждений; нет отверстий и расщелин, сложных для
очистки, а потому исключена возможность перекрестных инфекций.
Гладкая форма без острых краев и впадин упрощает очистку и стерилизацию.
Клинкам не требуется техническое обслуживание, они всегда готовы к работе.
Защищенные концы световода удлиняют срок службы.
2,5 В батареи обеспечивают ровную и большую освещенность.
Клинки совместимы со всеми рукоятками 
Размер*Общая длина*Длина дистального конца:
Mac 1*93 мм*11 мм
Mac 2*115 мм*13 мм
Mac 3*135 мм*15 мм
Mac 4*155 мм*15 мм
Требования к условиям эксплуатации: Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.
	шт
	3
	1 440 000,00
	4 320 000,00

	3
	Спирограф микропроцессорный портативный
	Спирограф используется в отделениях функциональной диагностики, оздоровительных центрах, медицинских службах предприятий (проведение медосмотров), в спортивной, авиационно-космической медицине для контроля эффективности лечебных и реабилитационных мероприятий в пульмонологии, мониторинга при астме, для врачебно-трудовой экспертизы
Требования, количественные характеристики и комплектация:
· Спирограф со встроенным термопринтером и аккумулятором – Наличие
· Предел измерения потока – Не менее 12 л/с
· Предел измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха – Не менее 10 литров
· Спирограф должен обеспечиваеть построение графиков процедур вдоха-выдоха: “поток-объем” для теста ФЖЕЛ и ПЕТЛЯ ПОТОК-ОБЪЕМ, “объем-время” для тестов ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ, МОД. – Наличие
· Спирограф должен обеспечиваеть приведение измеренных и вычисленных объемных и скоростных показателей к стандартным газовым условиям (BTPS). – Наличие
· Выбор  стандарта  должных  величин:  Knudson,  ECCS-93, ITS, Клемент,  Ширяева,  (Carpo, Hsu и др). – Наличие
· Спирограф отображает на экране и печатает на встроенном термопринтере следующие показатели вентиляции легких: – Наличие
· ЖЕЛ (л) Жизненная емкость легких (разница между объемами воздуха в легких при полном вдохе и полном выдохе) – Наличие
· РОвд (л) Резервный объем вдоха – максимальный объем, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха. – Наличие
· РОвыд (л) Резервный объем выдоха – максимальный объем, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха. – Наличие
· Евд (л) Емкость вдоха – сумма ДО и РOвд – Наличие
· ФЖЕЛ (л) Объем форсированного выдоха (разница между объемами воздуха в легких в точках начала и конца маневра ФЖЕЛ) – Наличие
· Тфжел (с) Время форсированного выдоха – Наличие
· ПОС (л/с) Пиковая объемная скорость (максимальная скорость потока, достигаемая в процессе форсированного выдоха) – Наличие
· Тпос (с) Время достижения пиковой объемной скорости – Наличие
· ОФВ 0,5 (л) Объем форсированного выдоха за первые 0,5 секунды – Наличие
· ОФВ 0,75 (л) Объем форсированного выдоха за первые 0,75 секунды – Наличие
· ОФВ 1 (л) Объем форсированного выдоха за первую секунду – Наличие
· ОФВ 3 (л) Объем форсированного выдоха за первые 3 секунды – Наличие
· ОФВ 6 (л) Объем форсированного выдоха за 6 секунд – Наличие
· ОФВ пос (л) Объем форсированного выдоха до достижения ПОС – Наличие
· МОС25 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 25% ФЖЕЛ – Наличие
· МОС50 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 50% ФЖЕЛ – Наличие
· МОС75 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 75% ФЖЕЛ – Наличие
· СОС 25-75 (л/с) Средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе выдоха от 25 до 75% ФЖЕЛ – Наличие
· СОС 0,2-1,2 (л/с) Средняя объемная скорость форсированного выдоха за время от 0,2 до 1,2 секунд – Наличие
· СОС 75-85 (л/с) Средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе выдоха от 75 до 85% ФЖЕЛ – Наличие
· Т сос 25-75 (с) Время выдоха от 25 до 75% ФЖЕЛ – Наличие
· Aex Площадь под кривой форсированного выдоха – Наличие
· Vext (л) Экстраполированный объем форсированного выдоха – объем выдоха до точки начала форсированного выдоха, определенной с помощью обратной экстраполяции. – Наличие
· ОФВ1/ФЖЕЛ (%) Отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к полному объему форсированного выдоха в процентах. – Наличие
· ОФВпос/ФЖЕЛ (%) Отношение объема форсированного выдоха до дости-жения ПОС к полному объему форсированного выдоха. – Наличие
· ОФВ1/ЖЕЛ (%) Отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к жизненной емкости легких в процентах. – Наличие
· ФЖЕЛвд (л) Объем форсированного выдоха. – Наличие
· ОФВвд1 (л) Объем форсированного вдоха за первую секунду. – Наличие
· ПОСвд (л/с) Пиковая объемная скорость вдоха (максимальная скорость потока, достигаемая в процессе форсирован-ного вдоха). – Наличие
· МОСвд25 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент вдоха 25% ФЖЕЛвд. – Наличие
· МОСвд50 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент вдоха 50% ФЖЕЛвд. – Наличие
· МОСвд75 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент вдоха 75% ФЖЕЛвд. – Наличие
· МОД (л/мин) Минутный объем дыхания (определяется как ДО  ЧД) – Наличие
· ЧД (1/мин) Средняя частота дыхания в тесте МОД – Наличие
· ОД (л) Объем дыхания - средний объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл вдоха-выдоха, при выпол-нении теста измерения минутного объема дыхания МОД). – Наличие
· t выд (л) Среднее время выдоха в тесте МОД – Наличие
· t вд (л) Среднее время вдоха в тесте МОД – Наличие
· ОМОД (л) Отклонение минутного объема дыхания от должного значения – Наличие
ИМОД Индекс минутного объема дыхания – Наличие
· ОД мвл (л) Объем дыхания - максимальный объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл вдоха-выдоха при  проведении теста максимальной вентиляции легких – Наличие
· ЧД мвл (1/мин) Максимальная частота дыхания в тесте МВЛ – Наличие
· МВЛ (л/мин) Максимальная вентиляция легких (определяется как ДО мвл  ЧД мвл) – Наличие
· Измерение не менее 4 параметров ЖЕЛ, не менее 19 параметров ФЖЕЛ, не менее 26 параметров петля «поток-объем», не менее 7 параметров МОД и не менее 3 параметров МВЛ. – Наличие
· Выдача предварительного экспертного заключения. Выбор  стандарта  интерпретации: НИИ пульмонологии (Россия), ATS (США). Возможность отключения интерпретации. – Наличие
· Встроенная комбинированная цифро-буквенную клавиатура для ввода данных пациента. Также для ввода данных пациента к спирографу должна быть внешняя стандартная клавиатура через интерфейс типа USB – Наличие
· Должен быть звуковой сигнал начала маневра и звук подтверждения нажатия кнопок – Наличие
· Сменный высокоточный датчик воздушного потока спирографа должен гарантировать высокий уровень безопасности пациента и позволять получать данные с высокой степенью точности и достоверности – Наличие
· Ширина термобумаги  – не менее 110 мм
· Тип термобумаги: – рулон и бумага в пачках с метками (z-fold)
· Тип дисплея – цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой
· Цветной TFT дисплей размером – не менее по диагонали 5,6 дюйма (142мм)
· Разрешение  – не менее 640х480 точек
· Габаритные размеры: – не более  250x174x63 мм
· Вес: – не более 1,5 кг
· расчет должных величин для легочных объемов и показателей форсированного выдоха для взрослых и детей по методикам  Клемент/Ширяева, ITS, ECCS, KNUDSON – Наличие
· оценка показателей по “Унифицированной методике проведения и оценки функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции человека”, ATS; – Наличие
· отображение результатов на цветном графическом TFT дисплее; – Наличие
· печать протокола обследования на встроенном термопринтере; – Наличие
· возможность вывода на печать протокола обследования через USB разъем на внешний лазерный принтер; – Наличие
· проведение постмедикаментозных проб; – Наличие
· хранение данных пациентов в энергонезависимой памяти – Не менее 10000 результатов исследований
· Питание спирографа осуществляется от: сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 198 до 242В, бортовой сети автомобиля  напряжением от 12 до 16 В и АКБ. – Наличие
· Возможность работы со спирографом от сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности) – Наличие
· Внутренний источник питания  – Аккумуляторная батарея не менее 7,2 В
	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: – Наличие
1.Спирограф не менее 1шт.,
2.датчик воздушного потока для спирографа не менее 1шт.,
3.многоразовые мундштуки не менее 5шт.,
4.зажим для носа не менее 1шт.,
5.термобумага (z-fold) не менее 2шт
6.шнур сетевой не менее 1шт.,
7.шнур витой для датчика не менее 1шт.
8.руководство по эксплуатации на русском языке не менее 1шт.,
9. калибровочный шприц ( не менее 3 л) не менее 1шт.
Дополнительные комплектующие:
Калибровочный шприц:1
Термобумага не менее 2
Мундштук: не менее 5
Зажим для носа: 1
Требования к условиям эксплуатации: Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.
	шт
	1
	860 000,00
	860 000,00

	4
	Камера бактерицидная (на передвижной тележке)
	Камера состоит из: 
металлического корпуса (с внутренним и внешним полимерным порошковым лакокрасочным покрытием) с прозрачной дверцей (тонированное стекло) полностью задерживающей УФ-излучение, закрепленного на передвижной тележке;
решеток из нержавеющей стали для размещения простерилизованных инструментов;
светотехнической части (бактерицидная лампа, пускорегулирующая аппаратура, блок управления)
Бактерицидная лампа включена при закрытом положении крышки и отключается при открывании крышки. Прозрачная крышка камеры перекрывает УФ-излучение бактерицидной лампы, обеспечивая защиту от него оператора и предоставляет возможность визуально выбрать инструмент, не открывая крышки.
Небьющееся стекло (поликарбонат).
Автоматическое отключение лампы при открытии крышки камеры.
Обрезиненые колёса с фиксаторами.
Контроль за несанкционированным отключением питания.
Графический Ж/К дисплей.
Ресурс лампы не менее 9000 часов.
Камеры предназначены для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов с целью снижения риска вторичной контаминации этих изделий микроорганизмами.
Время непрерывной работы  - Не более 168 часов (7 суток)
Время выхода на рабочий режим - Не должно превышать 10 мин
Габаритные размеры – не более 940*570*1220 мм
Масса – не более 32 кг
[bookmark: _Hlk175822102]Дополнительные комплектующие: Бактерицидная лампа – 1 шт. Двухцокольная газоразрядная лампа низкого давления специального назначения 
Ресурс лампы не менее 9000 часов.
Принцип работы основан на применении УФ-излучения, источником которого является бактерицидная лампа. Более 60% излучения приходится на излучение с длинной волны не менее 253,7 нм, обеспечивающее максимальное бактерицидное действие.
Требования к условиям эксплуатации: Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%.
	шт
	8 
	305 000,00 
	2 440 000,00

	Дополнительная информация:

	1
	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP (для всех лотов)

	2
	Срок поставки медицинской техники
	15 календарных дней по заявке заказчика

	3
	Место дислокации медицинской техники
	Восточно-Казахстанская область, г.Алтай, ул. Панфилова, 19

	4
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий


Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 3 Правил  организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального страхования, фармацевтических услуг

Срок окончания приема заявок: 09 часов 45 минут 22 октября 2024 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
Процедура вскрытия назначена: на 10 часов 00 минут 22 октября 2024 года по адресу г. Алтай, ул. Тәуелсіздік 16 в кабинете отдела государственных закупок.
